检验科设备一批参数
一、全自动化学发光免疫分析仪参数
1、检测原理：非酶参与的反应原理，直接化学发光或电化学发光免疫分析技术。采用化学发光物直接标记的方法,链酶亲和素-生物素包被技术，磁性分离技术。
2、同时能开展项目：肿瘤标志物、传染病、心肌梗塞、代谢类、甲状腺功能、生殖激素、骨质疏松类、降钙素原等项目，可开展项目数量≥80个。

3、检测方法及速度：批量及随机检测，测定第一个样品出结果的时间≤20分钟，单模块每小时测定结果≥280项，总计每小时测定结果≥560项。

★4、急诊功能：急诊标本可随时插入，提供急诊心肌项目，检测时间≤12分钟。

★5、防交叉污染设计：加样使用一次性TIP头，自动更换反应杯及吸头。

6、试剂通道：单模块有≥45个恒温试剂位，总计有≥90个恒温试剂位。

7、自动装载功能：全自动装载试剂和耗材，试剂盒采用RFID试剂芯片，仪器自动扫描试剂芯片。

8、进样方式：采用轨道进样方式，一次性进样≥200标本

9、仪器精密度：自动探查任意高度的液面感应和凝块气泡，自动稀释、自动重测、可原试管上机、检测精度/重复性CV≤5%。

10、试剂稳定性：试剂盒盖自动开关，减少试剂蒸发量, 增加试剂稳定性，试剂上机稳定期≥60天。

11、定标方式：二点定标，试剂定标稳定期≥45天。

★12、拓展功能：可连接多个化学发光分析模块，测试速度可扩展≥1100T/h；可连接全自动生化分析仪组成生化免疫一体机。

13、快速启动功能：具有快速启动模式，快速启动时间≤10分钟。

14、信息化接口：使用ASTM标准模式的双向接口。
二、全自动凝血分析仪参数
1、全自动凝血分析系统
★2、检测方法及检测项目：四种方法学的血栓/止血分析系统，包括凝固法、发色底物法、免疫比浊法和凝集法检测。同时检测参数：可开展PT/APTT/TT/Fbg/AT/D-二聚体/FDP，内源性凝血因子，外源性凝血因子，vWF，蛋白C，蛋白S，纤溶酶原，α2-纤溶酶抑制因子，血小板聚集等项目。
3、检测速度：PT检测速度≥400测试/小时；PT/APTT同时检测速度≥401测试/小时
★4、检测通道≥20个：凝固法、发色底物法和免疫比浊法三种方法学均有20个检测通道
★5、检测波长≥5个，340nm/405nm/575nm/660nm/800nm五个检测波长，并且可根据HIL智能监测结果自动调整检测波长。并对溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）样本监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血样本
6、进样方式：采用全自动进样架方式进样，标配闭盖穿刺进样功能 

7、样本位 ≥ 24个，连续循环进样，可选配120个样本位进样器
8、急诊位：专用急诊位1个
9、试剂位：≥44个，其中试剂冷藏位≥38个，冷藏温度低于10℃
★10、反应杯：单个独立，无需磁珠及参比品。一次放置≥1200个，可自动连续排列 
11、纤维蛋白原测定方法：仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法
12、试剂信息读取：试剂信息自动扫描、报警、容量提示功能
13、自动分析功能：自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能
14、可设置项目数量≥250个
三、生物安全柜参数
1、类别：垂直层流负压机型,气流 30%排放，70%循环。
2、结构：安全柜外箱体全钢静电喷涂，内工作区为圆弧角(R10)内胆整张不锈钢钢板一体成型，四面双层结构， 使工作区在负压通道包围之下，并且始终处于负压状态,确保无污染泄漏。

3、设计：整体式可支撑不锈钢工作台面和容量>4000ml的集液槽，下设排污阀门，方便收集泼贱液体和清洗消毒，工作区两侧设有水、气阀门通用接口。
★4、移门系统：滑动前窗采用卷簧悬挂系统，使用6MM 厚的安全钢化玻璃可任意定位在任何位置，升降灵活自如，免维护，关闭后便于灭菌处理。
5、移门清洁：移门玻璃可放到底，站在设备外部即可进行全幅清洁， 不受设备箱体覆盖限制。
6、防泄漏安全测试：a、柜体防泄漏:保持安全柜内气压在 500Pa±10%条件下,柜体无任何泄漏 。b、送排风高效过滤器防泄漏：可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.01%;不可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.005%。

7、支架：可调高度的主机支架，可使工作台面处于不同高度，让操作者根据需要选择不同的高度。

★8、风机系统:采用美国进口雷勃直流无碳刷电机 ， DCBL 风机系统具有智能补偿系统，确保过滤器阻力增加50%的情况下风量风量变化小于10%， 并且自带电压波动自补偿功能，在190-250V宽电压波动范围内保持恒定风度， 精确有效的控制系统的运行状态。
9、节能： 直流电机与 LED 照明灯等节能技术的运用，使安全柜的是实际运行功耗下降 50%。
★10、值机ECO模式：当移门关闭后，生物安全柜进入低速运行节能状态，开启到安全高度后立马进入正常运行状态，方便随时使用， 如意外断电，可在恢复电源后自行回到断电前运行状态，充分保护人员安全。
11、配置： 工作区内设有污水排放控制阀，左右各一个超载保护功能的防溅插座。
12、气流流速： 前窗隔离气幕流入气流的风速≥0.55m/ｓ，工作区下降气流的风速0.35m/s。
13、安全气流： 采用无阻碍回风技术，风速探头实时监控不正常气流、乱流， 吸入风速与流入风速一旦偏离标准值，设备发出声光报警功能。
14、人员防护：A，撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次；B，狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次; C 受试产品防护,≤5CFU./次; D,菌落总数≤2CFU./次。
15、过滤系统： 送、排风处设有阻泄露技术的ULPA高效过滤器，为铝框无隔板结构，对 0.12um 的尘埃颗粒捕集效率 99.9995%.对 0.3um 的尘埃颗粒捕集效率 99.9999%，高效过滤器是在无尘厂房内由进口产线加工而成，并经过严格的测试。高效过滤器是生物安全柜的核心部件，自行生产，无需外购，防止运输过程中产生二次污染。
16、洁净度：工作区的空气洁净度为ISO4（10级）。
17、操作面： 操作面 采 用 10°倾斜设计，更符合人体工学，使操作者更舒适，拥有更好的操作视野。
18、尺寸：外形W1500 mm *D795 mm *H2050mm， 工作区W1304 mm*D630 mm*H630 mm。
19、报警系统：a、过滤器阻塞报警 ；b、送风机过载报警 ；c、工作前窗开启上下限位报警(与照明控制联动） 。
20、噪音:58～65dB。
21、 照度≥900LUX。
22、振动： ≤5μm。
23、电压： AC220V,50HZ。
24、功率：额定功率0.43kVA.最大功率1.75kVA。
25、灯具：紫外灯30W一只，照明灯： LED31W一只。
26、显示系统： 大屏 LCD 彩色人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入风速、时间显示、UV 灯运行时间、彩色控制屏（三色）显示过滤器寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数， 具有紫外灯定时预约功能。不少于五个运行指示灯，可直观显示生物安全柜的运行状态。

四、全自动洗板机参数
1、显示屏幕：液晶显示屏幕。

2、可洗板条：适用于平底、U和V型底酶标板或条。

3、冲 洗 头：96针冲洗头，分配针和抽吸针独立。 
4、残 液 量：﹤1ul/孔。

★5、注液精度：≤1%。
6、清洗液量：50-3000μl/孔，每孔10μl为单位连续可调。

7、清洗方式：单板、双板或循环。

8、清洗次数：0-99次可调。
9、清洗条数：1-8排可调。
10、浸泡时间：0-24小时可调。

11、振板时间：0-24小时可调。

12、洗液通道：≥3个。

13、存储：100组以上程序。

14、废液自动排放：可选配废液自动排放功能。
五、药品阴凉柜参数
1、阴凉模式：温度8~20度时，自动控制温度，湿度范围35%~75%，柜内20度以下压缩机不工作机器湿度数据正常。
2、冷藏模式：自动控制温度，温度范围35%~75%，柜内8度以下压缩机不工作机器数据正常纪录。
3、温度发生异常时，会发出自动报警系统。
4、风扇循环均衡制冷。
5、容量:双门≥800L。
