附件一：     胎心监护等设备一批参数（仅供参考）

1.胎心监护设备：

1、与床边机之间用无线WIFI联网方式，传输速度快，传输数据准确，兼容性好。

★2、具有实时在线电脑自动分析功能，能对每一时刻胎儿胎心率基线高低、各种加速、减速的变化、细变异大小、宫缩的变化及胎动情况实时分析，并当监护曲线每显示一屏后自动将分析结果标示在曲线上，并且最后能对整个监护的全部信息按无刺激试验（NST）或宫缩试验（OCT、CST、BST）进行综合分析，给出诊断结果及胎儿评分。

3、可随时在监护曲线的旁边进行汉字标注说明，形成电子病历，方便医护人员查阅、分析，必要时可做为医疗事故法律取证。

4、当床边机探头滑落或其它原因检测不到胎心信号时，系统可以自动抬笔，断开正在显示的曲线，避免显示假性监护图形。

5、采用全数字化自动同步、自动跟踪和数字信号自相关处理技术，真正做到胎心率曲线和数字同时实时显示，准确、可靠、符合临床。

6、数据库可存储上百万个监护记录，保存孕妇资料。且搜索孕妇信息可按日期/住院号/姓名，3种方式可选。

★7、可选单床/多床多种显示方式；且系统会根据正在监护的床位数多少对屏幕进行自动分割显示，以便利用屏幕最大化显示有关监护信息。

8、可对母亲和胎儿参数报警，报警界限可调，且声光、语音报警。

★9、具有全图浏览、全图打印功能，一屏幕可以显示20min（或60min）的监护画面，且最多可打印60min的监护数据；打印支持A4/B5纸型。

10、网络结构可任意扩展床边机数量。

★11、具有监护自动接入功能，床边机一进入监护状态，所有监护信息及监护数据会自动传入中央监护主机上，自动启动中央工作站开始监护，且监护结束自动储存，实现了自动监护无人值班，极大方便于临床应用。

二、床边机胎儿监护仪主要技术指标及要求：

★1、不小于8英寸TFT彩色液晶显示，中英文操作菜单。

★2、可以实时在线电脑自动分析，在监护过程中能对每一时刻胎儿胎心率基线高低、各种加速、减速的变化、细变异大小、宫缩的变化及胎动情况实时分析，并当监护曲线每显示一屏后自动将分析结果标示在曲线上。

- 全数字化自动同步、自动跟踪和数字信号自相关处理技术，胎心率曲线和数字同步实时显示，准确、可靠、符合临床。

- 4、双胞胎监护，可同时对两个胎儿的胎心率、胎动、宫缩等实时监护。

5、胎儿监护指标

（1）监护参数：胎心率、宫缩压力、胎动

★（2）超声发射频率及方式：1.0MHz，12晶片数字脉冲超声宽带方式

（3）超声输出强度：<5Mw/cm2

（4）胎心率测量范围：40-220BPM

宫缩压力：范围0－100单位

（5）自动胎动检测

6、声光报警，上、下限可调

2.超声波子宫复旧仪：

1、超声波子宫复旧仪是利用低强度聚焦超声原理刺激子宫平滑肌，产生明显的收缩反应，再加上正确的操作手法，打到缓解产后疼痛，促进恶露排出，以帮助产妇恢复正常生理状态。

2、主机：显示屏幕不小于10.4寸，全触摸屏无按钮设计，方便整机喷洒消毒液消毒。

3、推车：可分离推车，方便多场景应用。

4、聚焦超声治疗系统：采用聚焦超声声场技术，配备输出检测1.5ms 反馈系统。

5、超声输出声功率，额定输出功率：7.3W±20%。可分四档位设置输出功率每档输出，偏差应在±20%的范围内。

6、治疗头焦平面距离46±6.9 mm。

7、声工作频率：0.84MHz,误差在±10%范围内。

8、设备具有定时控制功能，1〜45min范围内可调，在预定时间到达后停 止治疗头超声输岀并给出指示信号。

9、定时误差不超过3 s或设定值±1%的两者中的较大值。到达设定时间 后设备应自动中断输出并发岀指示信号。

10、治疗枪超声波输出方式：设置时间内连续输出。

11、治疗头辐射表面的温度不超过41 °C，治疗头散热孔距离超声窗不低于 10cm。

12、空间峰值时间平均声强60.8W/cm2 （4档，额定），偏差应在±20%范围内。

13、波束类型：汇聚型。

3.便携式生物刺激反馈仪：

1、主机电容触摸屏，触摸屏幕尺寸≥10英寸。

2、主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道，≥3个肌电采集通道。

3、肌电采集范围:2μV~2500μV(rm.5) 。

4、分辨率：≤0.5μV(r.m.s) 。

5、通频带：不窄于20Hz~500Hz(-3dB)。

6、共模抑制比:大于100dB。

7、刺激电流强度:0-100mA范围内可调,步进0.5mA可调节。

8、电刺激脉冲宽度：20μs-900μs范围内可调,步进10us可调节。

9、电刺激脉冲频率：1Hz-500Hz范围内可调步进1Hz可调节(除0.5Hz。

10、上升/下降时间：至少在0s~18s范围内可调..

11、操作系统:采用 Android操作系统,保证系统兼容性及稳定性.

12、内置电池+外接电源,电池容量≥4000mAh,双供电模式,满足不同临床应用需求。

13、各通道独立控制，可任意选择开启的通道，可用于多个不同部位的联合治疗。

4.高清电子阴道镜：

1．镜头技术

★1.1SONY 1080P高清镜头，具有连续变焦、自动聚焦和高清成像功能；

1.2成像系统水平分辨率：≥1100TVL

1.3放大倍数支持1～40倍（可选1～72倍）,支持连续变倍和连续变焦；

1.4有快速自动聚焦和手动定位聚焦功能，手动定位聚焦支持独立按键控制的微距调节功能；

1.5可通过镜头按键控制“一键”进入观察检查操作界面，支持快速变倍观察图像，具有一键快速切换6-8-12倍光学变焦，方便对检查前适合的工作距离定位；

★2具有采集图像的智能质控管理功能：按质控流程自动采图和防治误操作提示，识别无效采图并标记；

2.1具有视频采集功能，能够在检查或手术过程中进行录像，并且对视频进行回放，回放过程中支持再次采集图像；

★2.2提供智能辅助评估功能，具有智能勾出病变范围及勾选出最佳活检点功能，智能提示

2.3支持局域网应用模式，阴道镜工作站可与护士站、医生工作站互联应用，实现患者诊疗的综合信息化管理；

3.可做示教系统，支持阴道镜检查/LEEP手术治疗过程音视频同步传输给示教室或上级医院，方便教学应用；

3.1可选叫号系统和远程实时会诊系统，便于宫颈门诊应用和视教应用。

5.二氧化碳激光治疗机：

1.	激光器：封离式二氧化碳激光器

2.	冷却系统：内置水循环冷却

3.	激光波长：10.6 U m±0.1 P m

4.	光束终端发散角：0 ^20mrad

5.	光斑（焦点）直径：④Wlmm

6.	终端输出激光功率：N20W

7.	终端输出激光功率不稳定度St （范围为0.01S-0.25S）：优于±10%

8.	激光输出功率复现性Rp （范围为0.01s-0.25s）：优于±10%

9.	指示光波长：650nm±5nm

10.指示光调节：亮度5档可调

11.	导光系统：精密七关节导光臂

12.	导光臂配有长度分别为2.5cm、3.5cm、7.5cm、9cm激光刀头

13.	输出方式：连续输出、单次输出、重复脉冲输出

14.	输出控制：脚踏开关

15. 重复脉冲持续时间为0.01-2.95秒可调，调节步进为0.01秒,允许误差不超过±20%

16.	重复脉冲间隔时间为0.01-2.95秒可调，调节步进为0.01秒,允许误差不超过±20%

17.	操作系统：不小于8寸彩色触摸屏

18. 单次脉冲治疗时间：0.01〜2.95秒可调，调节步进为0.01秒,允许误差不超过±20%

6.一体式操作宫腔镜参数

1、用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等；

2、具有5Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作；

3、可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等；

4、镜鞘一体

★5、器械插入口为喇叭形，方便器械进入；

★6、密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道。可顺利通过输卵管疏通导丝等术中耗材，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔；

7、进出水口可根据手术需求360°旋转

★8、超广角镜头，视场角90°；景深3mm-100mm；视向角30°；

9、镜面具有防反光设置。管鞘内有安全保障的绝缘层；

10、插入部工作长度200mm，插入部最大宽度4.9mm / 5.4mm，免扩宫；

7.电超声治疗仪：

- 1、主机：集成化一体式机箱设计，主机为工控机，稳定性和兼容性更有保障，抗电磁干扰性能突出。

- 2、超声治疗物理通道：≥8个，为保证系统的稳定和功能的独立控制，8个通道相互独立。

- 3、波束类型：会聚型

- 4、有效声强：≥2W

- 5、声工作频率：≥0.6MKHz

- 6、治疗头防水等级: ≥IPX7

- 7、电刺激物理通道：≥6个，为保证系统的稳定和功能的独立控制，6个通道相互独立，不是由一个通道通过分线扩展而实现的6通道。

- 8、刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。

- 9、电刺激脉冲宽度：至少在100-2000μs范围内可调，步进10us可调节。

- 10、电刺激脉冲频率：至少在2-2000Hz范围内可调，步进1Hz可调节。

- 11、上升/下降时间：在0s～20s范围内可调。

- 12、治疗时间：1min～60min，1min调节，误差：±10％。

- 13、阴道宫颈电极通道数：≥3个，独立控制，分别调节参数。

- 14、阴道宫颈电极导通电阻：电极插孔与对应不锈钢环、不锈钢片间导通电阻应小于0.5Ω，隔离电阻：两不锈钢环间绝缘电阻应大于10MΩ。

- 15、电介质强度：两不锈钢环间施加交流1500V电压历时1min无闪络和击穿。

- 16、超声治疗和电刺激治疗，可以单独治疗、联合治疗、序贯治疗，可以选择不同的治疗方式，制定治疗方案。

- 17、具有时序性电刺激功能，各刺激通道相互独立，可以按照内置预定顺序进行联动刺激，可分别调节各个通道的电刺激参数，包括频率、脉宽、波升时间、波降时间等。

- 18、具有完整的人类辅助生殖男方病例和人类辅助生殖女方病历填写界面，可以进行科研信息登记，可以预览病例和打印病例报告。

8.宫腔内窥镜：

视向角：30°

视场角：N60°

工作长度:302mm

插入部分最大宽度：4mm