超声诊断科

彩色多普勒超声诊断仪技术参数

A分标：

高端彩色多普勒超声诊断仪技术参数（妇产机型）

- 系统技术规格及概述：

  - 全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致

  - 组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

  - 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSI值）在屏幕上显示

  - 多级信号处理系统

  - 高倍波束并行处理系统

  - 二维灰阶模式

  - 谐波成像模式

  - M型模式

  - 彩色M型模式

  - 彩色多普勒成像

  - 频谱多普勒成像

  - 组织多普勒成像

  - 自由臂三维成像

  - 宽景成像

  - 空间复合成像，最高可达9线偏转

  - 斑点抑制成像

  - 频率复合成像

  - 独立角度偏转

  - 扩展成像

  - 实时双幅对比成像

  - 高分辨率血流成像

  - 精细血流自动识别成像

  - 立体血流成像

  - 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

  - 全屏放大

  - 局部放大（支持前端、后端放大）

  - 支持自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间

  - 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

  - 支持手动触摸屏上注释

  - 支持手动触摸屏上包络测量

  - 支持语音注释及播放

- 测量/分析和报告

  - 常规测量，多普勒测量，自动频谱测量

  - 全科测量包，自动生成报告

  - 自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标

  - 自动NT测量

  - 专业的IVF成像模式，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋线分析

  - 支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

  - 胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。

- 电影回放和原始数据处理

  - 所有模式下可用

  - 支持手动、自动回放

  - 支持4D 电影回放

  - 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

  - 支持图像对比（动态、静态）

  - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行36项参数调节。

- 检查存储和管理（内置超声工作站）

  - 检查存储≥1T硬盘

  - 内置超声工作站

  - 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

  - 导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 连通性要求

  - 支持网络连接

  - 支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

  - 通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等

  - DICOM 3.0

  - 视频/音频输入、输出

  - 支持ECG/PCG信号

  - ≥５个USB接口

  - DVD R/W 刻录光驱

- 系统技术参数及要求

  - ≥21寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ※≥13寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

  - ※探头接口≥５个

  - 二维灰阶模式

数字化声束形成器

全程动态聚焦

多倍信号并行处理

扫描频率：

单晶体电子凸阵：超声频率	1- 6 MHz

腹部容积：超声频率1- 8MHz

单晶体电子微凸：超声频率2-8 MHz

电子经阴道容积：3-10 MHz

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

最大显示深度:≥38cm

最大帧率: ≥650 帧/秒

TGC: ≥8段

LGC: ≥8段

二维灰阶：≥256

动态范围: ≥160

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱: ≥8种

  - 彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

最大帧率: ≥200 帧/秒

支持B/C 同宽

  - 频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度: ≥7.60m/s

最小速度: ≤1 mm /s

取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头

偏转角度: ≥±30度

零位移动：≥8 级

快速角度校正

支持频谱自动测量

  - 实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制，容积厚层成像，包括任意剖面成像

支持深度宣染成像,通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息

4D最大显示帧率≧45

支持VOI 在同一平面进行360度旋转

  - 容积光源渲染成像，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息（可调节阴影强度及移动光源）

  - ※胎儿头颅自动切面识别功能，自动获取胎儿颅脑四个标准切面,并自动获取6项评估参数值

  - 胎儿面部自动导航功能，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维

颜面部显示更清晰。同时可以一键调整胎儿面部的显示方向。

  - 胎儿心脏检查切面自动识别功能，可以自动获取胎儿心脏检查的六个标准切面。

  - ※智能盆底解决方案，可以对盆底超声检查中的前中后盆腔和肛提肌裂孔的测量进行自动测量与评估。

  - ※子宫内膜自动成像与容积分析功能，自动呈现子宫内膜冠状面成像、自动进行子宫内膜容积和厚度测量。

  - ※小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。

- 探头规格

  - 频率：超宽频带或变频探头

  - 二维、彩色、多普勒均可独立变频

  - 配置探头：单晶体腹部、腹部容积、单晶体微凸、腔内容积探头

  - 探头频率：

频率带宽1.2-20 MHz（依赖不同探头）

所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

阵元：最大有效阵元数≥576阵元

  - 穿刺引导

凸阵、线阵具备多角度穿刺引导功能

- 声功率输出调节

B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

- 外设和附件

  - 耦合剂加热器

  - 专业腔内探头放置架

  - 专业探头放置槽≥7个

  - 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机

  - 支持内置DVR

  - 支持脚踏开关

  - 支持生理信号：ECG及PCG

B分标：

中高端彩色多普勒超声诊断仪技术参数（心脏机型）

用途：主要用于成人心脏、小儿心脏、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

一．主要技术规格及系统概述：

1.1	主机成像系统：

1.1.1	高分辨率液晶显示器≥21.5英寸,分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

*1.1.2	操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达560度。

1.1.3	全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束

1.1.4	脉冲优化处理技术

1.1.5	海量并行处理技术

1.1.6	自适应增益补偿技术

1.1.7	数字化二维灰阶成像及M型显像单元

1.1.8	解剖M型技术，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量。

1.1.9	脉冲反向谐波成像单元

1.1.10	彩色多普勒成像技术

1.1.11	自适应宽频带彩色多普勒成像技术

1.1.12	彩色多普勒能量图技术

1.1.13	方向性能量图技术

1.1.14	数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)

1.1.15	动态范围≥300dB

1.1.16	数字化通道≥4,000,000

1.1.17	智能全程聚焦技术

1.1.18	智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像。

*1.1.19	空间复合成像技术，同时作用于发射和接收,可达≥7线偏转（作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头。

*1.1.20	自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。

1.1.21	实时二同步 /三同步能力

1.1.22	内置 DICOM 3.0 标准输出接口

1.1.23	 内置一体化超声工作站

*1.1.24	要求所投机型为投标商高端机型，2019年推出最新机型（以CFDA证书为准），并具备持续升级能力；

1.2	先进成像技术：

1.2.01	超宽视野成像扫描技术

1.2.02	测量功能,电影回放功能

1.2.03	线阵、相控阵探头具备

1.2.04	结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用

*1.2.05	具备全屏高清放大功能MaxVue，放大后图像显示区域尺寸≥21.5”，分辨率≥1080p（1920x1080）。

1.2.3具备智能多普勒血管检查技术

1.2.3.1	单键优化二维、多普勒图像质量

1.2.3.2	单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等。

*1.2.3.3	具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性。

1.2.4	脑卒中疾病诊断相关技术

1.2.4.1	可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果

1.2.4.2	自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值

1.2.4.3	计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比

1.2.5	血管中内膜自动测量与分析

1.2.5.1	要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计

1.2.5.2	计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置

1.2.5.3	脱机数据可输出

1.2.6    自动二维心功能定量 (a2DQ)

1.2.6.1   依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，无需手动操作，自动计算EF，ESV，EDV；

1.2.6.2   也可提供更深层次报告页面，包括容积及左室有关收缩、舒张功能的高级参数：LVEF、PER、PRFR、AFF；

1.2.6.3   aTMAD自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能；

1.2.6.4   可使用回放或存储剪辑分析，可在线、离线、脱机分析

1.2.7    自动心肌运动定量（aCMQ）

1.2.7.1  依据选择的心脏切面自动描记相应节段，无需手动操作（使用者也可自行描记感兴趣区），进而测量整体和节段功能并生成表格，17节段牛眼图，并可显示各种曲线。此外还可计算LVEF、ESV、EDV。

1.2.7.2  aTMAD自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能；

1.2.7.3  可使用存储剪辑分析，可在线、离线、脱机分析；

*1.2.8	超声声速自动校正技术

1.2.8.1	 针对肥胖及困难病人

1.2.8.2	可用于乳腺检查，并可调整级别

1.2.8.3	专门的预置条件

*1.2.9	扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

1.2.10	组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW，M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。

1.3	测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

1.3.1	一般测量：距离、面积、周长等；

1.3.2	产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

1.3.3	外周血管测量和计算功能；

1.3.4	多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算);

1.3.5	心脏功能测量；

1.4	图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

1.4.1	数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；

*1.4.2	硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧；

1.4.3	具备主机硬盘图像数据存储；

1.4.4	病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

1.4.5	可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

1.5	输入/输出信号：

1.5.1	输入：DICOM DATA

1.5.2	输出：S-视频、DP高清数字化输出

1.6	连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

二、系统技术参数及要求：

2.1	系统通用功能：

2.1.1	高分辨率液晶显示器≥21.5寸,1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

*2.1.2	操作面板具备液晶触摸屏≥12寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达560度。

*2.1.3	成像探头接口选择：≥ 4个，微型无针式,并激活可互换通用。

*2.1.4	预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。

2.1.5	安全性能：符合国家进口商品安全质量要求；

2.2	探头规格

2.2.1	频率：超宽频带探头，最高频率≥12MHz, 从1 MHz 到12MHz

2.2.2	二维、彩色、多普勒均可独立变频；

2.2.3	类型：电子扇扫、线阵、凸阵、相控阵

2.2.4	单晶体探头≥1把

2.2.5	电子矩阵探头有效阵元数≥2000

2.2.6	小儿心脏探头（3.0-8.0MHz）

血管/小器官线阵探头（5.0-12.0MHz）

心脏相控阵探头（1.0-5.0MHz)

*2.2.7	扫描深度≥38cm

2.2.8	"B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、电子凸阵：B/PWD;电子矩阵：B/PWD

电子相控阵：B/PWD、 B/CWD"

2.2.9	穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；

2.3	二维显像主要参数：

2.3.1	"成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒

凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒， 扫描线：每帧线密度≥320超声线"

2.3.2	增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节；

2.3.3	高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率

2.3.4	声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

2.3.5	接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

2.3.6	接收超声信号系统动态范围≥300 dB

2.4 频谱多普勒：

2.4.1	"显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、 高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）；

2.4.2	"发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz、电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz、

电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz"

2.4.3	"显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW；

2.4.4	"最大测量速度：PW

D正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；

CWD:血流速度28.0m/s"

2.4.5	最低测量速度：≤ 0.22mm/s (非噪音信号)；

2.4.6	Doppler及M型电影回放：45 秒；

2.4.7	滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

2.4.8	取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；

2.4.9	 零位移动：8 级；

2.4.10	显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位

2.4.11	实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

2.5	彩色多普勒：

2.5.1	显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

2.5.2	彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

2.5.3	具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)

2.5.4	彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

2.5.5	显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

2.5.6	显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

2.6	超声功率输出调节：

2.6.1	B/M、PWD、COLOR DOPPLER

2.6.2	输出功率选择分级可调

2.7	记录装置：

2.7.1	内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存.

2.7.2	主机硬盘容量≥ 500GB

2.7.3	DVD-RW 或USB图像存储

2.7.4	USB接口≥5个，用于图像传输

2.7.8	技术手册：

2.7.8.1	中文操作手册

中高端彩色多普勒超声诊断仪技术参数（综合机型）

用途：主要用于腹部、妇产科、心脏、外周血管、小器官及穿刺术中等方面的临床超声诊断和科研，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求的综合机型。

一、主要技术规格及系统概述：

1.1 彩色多普勒超声诊断仪包括：

1.1.1 ≥19英寸高分辨率彩色LCD显示器，采用灵活可调支撑臂

1.1.2 高分辨率二维灰阶成像和M型显示模式

1.1.3 彩色多普勒血流成像及方向性能量图

1.1.4 频谱多普勒显示和分析单元

1.1.5 高分辨率局部放大功能，最高放大倍数可达27倍

1.1.6 组织谐波成像，≥3种不同方式的组织谐波成像技术，包括滤波谐波、脉冲减影谐波和差量谐波成像，可方便切换，可视可调

1.1.7 宽带组织谐波成像：差量谐波成像技术 ，同时发射低频/高频两个不同频率的基波，接收二次谐波和高低频波的差量波，实现宽带谐波成像，提升图像的分辨率和穿透力

1.1.8 梯形拓展成像，可应用于线阵、 凸阵和相控阵等探头，线阵探头扩展角度≥60°

1.1.9 高级复合成像，将实时空间复合、实时频率复合和斑点噪声抑制等三项技术集成在一起，提高图像的细节分辨率及全场图像的均一性

1.1.10 可实时完成空间、频率、空间加频率三种复合模式的一键可视切换

1.1.11 高分辨率血流成像技术：高级动态血流成像，采用宽带多普勒技术，可以提高细小血管的空间分辨率，无外溢清晰显示≤0.2mm的血管血流，具有高敏感、高帧频等特点，可频谱测量，具有方向性，有别于常规的彩色多普勒和方向性能量图

1.1.12 精确成像技术，在信号前端整合多声束的信息进行图像优化，实现相同组织显示更加均匀，不同组织显示更加分明，边界显示更加清晰

1.1.13 组织增强成像技术（TE），采用独特的处理方式，结合相邻声束的信息相互增强，降低斑点噪声，提高心肌组织结构、心内膜边界和血管壁的显示能力

1.1.14智能化图像一键优化技术，可应用在二维、多普勒及造影剂谐波成像等多种模式

1.1.15组织多普勒成像，支持相控阵、凸阵、线阵和腔内探头

1.1.16 穿刺针增强显示技术，在不降低图像质量的同时增强穿刺针显示，提高穿刺介入的成功率

1.1.17 超低速血流显示技术：超微血流成像，采用独特的处理方式，将运动伪像与超低速血流信息有效区分并消除，清晰显示超低速血流信号，具有高敏感、高分辨、高帧频、低噪声等优势，彩色标尺最低显示可达0.4cm/s，常规检查条件下成像帧频≥50帧/秒

1.1.17.1超微血流成像+3D：可结合极速3D成像功能，实现极低速血流的高分辨率立体显示，操作便捷、立体直观

1.1.17.2超微血流成像+VI：可检测极低速血流信号分布密度，准确计算血流信号在目标区域内的像素比，对风湿类关节炎等疾病具有重要的诊断价值

1.2 测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

1.2.1 一般测量

1.2.2 心脏功能测量与分析（B型、M型、D型、TDI、B/CFI/M型）

1.2.3 心脏二维360度任意角度解剖线测量

1.2.4 妇、产科测量与分析

1.2.5 血管血流测量与分析

1.2.6 血管内中膜自动测量功能

1.2.7 颈后透明层自动测量功能

1.2.8 血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血管密度

4.3 参考信号：心电、心电触发

1.4 输入/输出信号：

1.4.1 输入： S-VHS、RGB彩色视频

1.4.2 输出：S-VHS、彩色视频、DVI-I、USB接口≥5个

1.5 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用

1.6 图像管理与记录装置：

1.6.1 内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式（BMP、JPEG、MPEG、WMV、DICOM等）静态及动态图像的存储，可以调节动态图像的压缩比

4.6.2 存储：双硬盘设置，保证存储和处理功能的独立进行，硬盘容量≥1000G，

二、系统技术参数及要求：

2.1 系统通用功能：

2.1.1  监视器：≥19″高分辨率彩色液晶显示器，全方位可调

2.1.2 ≥10英寸彩色液晶触摸屏，显示智能化图标式菜单，具备多级子菜单及直觉性探头切换模式

2.1.3 操作面板所有功能按键可编程、可依据用户需求自定义

2.1.4 操作控制台可上下调节

2.1.5 探头接口具有LED照明指示灯，便于探头更换

2.1.6 探头个数：3个

2.1.7激活成像探头接口≥3个，可选配第4个成像探头接口，通用可互换

2.1.8  最大成像深度≥40cm

2.1.9 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

*2.2探头规格：

2.2.1性能：超宽频带变频探头，B模式中心频率最大可选择≥9种；多普勒频率最大可选择≥4种；中心频率的变频在屏幕上可视可调

2.2.2类型：相控阵，凸阵，线阵

2.2.3阵元： 线阵探头有效阵元数≥256阵元

凸阵探头有效阵元数≥256阵元

相控阵探头有效阵元数≥128阵元

2.2.4  B/D兼用：相控阵B/PWD及B/CWD

线阵：B/PWD

凸阵：B/PWD

2.2.5 凸阵探头：频率范围 1-6MHz，可视最高中心频率≥6.0MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥5个，可视可调

2.2.6 线阵探头：频率范围5-14MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥5个，可视可调

2.2.7 腔内探头：频率范围3-11MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥6个，可视可调，扫描角度≥180°

2.3 二维灰阶成像主要参数：

2.3.1 高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit

2.3.2 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦

2.3.3 扫描线：每帧线密度≥380超声线

2.3.4 回放重现：灰阶图像回放≥2700幅，回放速度可调

2.3.5 增益调节：B/M可独立调节，STC（DGC）分段≥8

2.3.6 成像速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥70帧/秒，凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥40帧/秒

2.4 频谱多普勒：

2.4.1 方式：脉冲波多普勒PWD ，连续波多普勒CWD

2.4.2 显示方式： B/D、M/D、D

2.4.3 频谱显示具有自动包络、智能化显示功能

2.4.4 智能多普勒聚焦，可根据多普勒取样位置自动聚焦

2.4.5 最大测量速度：PWD：最大血流速度≥7.0m/s

CWD：最大血流速度≥22.0m/s

2.4.6 最低测量速度：≤0.3mm/s（非噪声信号）

2.4.7 电影回放时间：≥35秒

2.4.8 零位移动：≥8级

2.4.9 取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm；分13级

2.4.10 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择

2.4.11 显示控制：反转显示（左/右；上/下）、零移位、B—刷新、D扩展、B/D扩展

2.5 彩色多普勒：

2.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

2.5.2  彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，高级动态血流成像，超微血流成像

2.5.3 彩色和二维/频谱多普勒可独立变频

2.5.4 扇形扫描角度：5°～90°选择

2.5.5 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°

2.5.6 彩色显示帧频：

相控阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥15帧/秒

凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥12帧/秒

2.5.7 显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比

2.5.8彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤3mm/s

2.5.9 彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm

2.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调