- 组织抓取钳等手术器械一批技术参数

一、组织抓取钳（无创）

- 规格：Φ5×360，带孔，头端操作部长18mm

- 手柄施加力与钳头张开力之间的传递系数为0.8±0.7。

- 手柄施加力与钳头闭合力之间的传递系数为0.8±0.7。

- 钳头采用进口630医用无毒不锈钢材料制造

- 可三段式拆分，便于清洁灭菌，钳杆、钳芯、手柄均可以互换匹配，钳管采用进口PEEK绝缘材料，耐击穿电压4000V

- 钳头部经真空热处理，其硬度不低于 40 HRC，酸碱度pH差＜2.0。

- 抓钳的夹持力≥20N。

- 钳头在锁合状态的啮合力的声称值为40N-48N

- 可重复使用≥490次

二、直剪（钩形）

- ϕ5×360，头端操作部长15mm

- 剪刀剪切后无纤维拉出现象。

- 剪刀的刀头经热处理，硬度为478HV0.2～620HV 0.2，两片硬度值相差≤45 HV 0.2。

- 可重复使用≥490次

三、弯分离钳

- Φ5×360，头端操作部长22mm

- 分离钳钳头采用点状齿设计

- 手柄施加力与钳头张开力之间的传递系数为0.8±0.7。

- 手柄施加力与钳头闭合力之间的传递系数为0.8±0.7。

- 钳头采用进口630医用无毒不锈钢材料制造

- 可三段式拆分，便于清洁灭菌，钳杆、钳芯、手柄均可以互换匹配。

- 钳头部经真空热处理，其硬度不低于 40 HRC，酸碱度pH差＜2.0。

- 可重复使用≥490次

四、弯剪

- 剪刀的刀头硬度应478HV0.2～620HV 0.2，两片硬度值相差≤45 HV 0.2。

- 剪刀剪切后无纤维拉出现象。

- 剪刀的刀头经热处理，硬度为478HV0.2～650HV 0.2，两片硬度值相差≤45 HV 0.2。

- 可重复使用≥490次

五、组织抓取钳（输卵管）

- ϕ5×360 ，抓持部长13mm

- 分离钳钳头采用点状齿设计

- 手柄施加力与钳头张开力之间的传递系数为0.8±0.7。

- 手柄施加力与钳头闭合力之间的传递系数为0.8±0.7。

- 钳头采用进口630医用无毒不锈钢材料制造

- 可三段式拆分，便于清洁灭菌，钳杆、钳芯、手柄均可以互换匹配。

- 钳头部经真空热处理，其硬度不低于 40 HRC，酸碱度pH差＜2.0。

- 抓钳的夹持力≥20N。

- 钳头在锁合状态的啮合力的声称值为40N-48N

- 可重复使用≥490次

六、持针钳

- 持针钳钳头钩钢片硬度：不小于923 HV0.2

- 手柄施加力与钳头张开力之间的传递系数为0.8±0.7。

- 手柄施加力与钳头闭合力之间的传递系数为0.8±0.7。

- 钳头采用进口630医用无毒不锈钢材料制造

- 头部硬度为200HV0.2 〜780HV0.2 6.钳头部经真空热处理，其硬度不低于 40 HRC，酸碱度pH差＜2.0。

- 持针钳的夹持力≥20N。

七、电钩

- 直径5mm，长度33cm，单极手术器械的钳头基座长度小于8mm，有效避免电凝误损伤

- 采用分度式转轮设计，整体重量≤89克。

- 可重复使用≥490次

八、冲吸器

- 三通冲洗管具有通畅性，进水/出水接口施加20kPa± 1kPa水压，单位时间内的流量值应不小于800mL/min。

- 器械头端表面粗糙度Ra有光亮≤0.4μm；无光亮≤0.8μm；抛光不到位的部位≤6.3μm。

- 与患者接触部分的聚合物材料（PTFE/PEEK）的溶解析出物，其pH差＜2.0。

- 九、高频电缆线（单极）

- 长度≥3米

- 高频电缆线采用耐击穿、耐高压材质。