## Sheet1
桂林市人民医院口腔科设备一批参数
序号 | 产品 | 数量 | 预算限价（单价）万元 | 参数 | 配置 | 用途
1 | 牙科综合治疗机-基础型 | 10 | 4.6 | 1.具备CFDA、FDA和CE认证 2.牙椅注册使用期限＞10年 3.口腔灯：与治疗机同品牌，感应LED冷光灯 4.整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围＞160KG；座椅升降范围 ，最高＞780mm，最低＜360mm； 5.靠背主体采用冷轧钢板和静电喷涂工艺 6.牙椅皮革采用接触面无缝工艺缝制 7.牙科椅具备直流∕变频∕调速系统 8.一键全自动消毒 9.防污染的下水排污连接组件，可有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染 | 1、全电动牙科椅1套； 2、医生位多功能控制及超大器械盘； 3、副手位控制盘； 4、感应式LED口腔灯1套； 5、医生椅1套。 6、助手椅一套 7、配置内置洁牙机（带光纤、根管荡洗）1套。 | 用于牙科口腔临床诊疗
2 | 牙科综合治疗机-种植型 | 1 | 8.8 | 1.具备CFDA、FDA和CE认证 2.牙椅注册使用期限＞10年 3.口腔灯：与治疗机同品牌，感应LED冷光灯 4.配备电动推车治疗台，可电动升降 5.侧箱整体金属设计，更利于感控消毒 6.牙椅本身自带有≥3套吸唾系统，可分别用于综合治疗和专业种植 7.集成化抽吸系统 8.配置≥10功能助手控制面板 9.助手器械挂架可进行水平≥200°的旋转 10.双层水气过滤系统 11.气压稳定系统 | 1、全电动牙科椅1套； 2、电动可升降台面医生用移动治疗台 1套； 3、负压抽吸系统1套； 4、LED口腔种植灯1套； 5、医生椅、护士椅1套。 6、配置内置洁牙机（带光纤、根管荡洗）1套。 | 用于口腔种植术临床操作
3 | 牙科综合治疗机-VIP型 | 1 | 15 | 1.手术灯和专业手术抽吸系统集成与牙椅一体式设计 2.高清影像系统：高清镜头与手术灯光源同轴，可10 倍光学变焦、自动对焦、微距摄像和无延时同步传输；拥有1080P分辨率的显示屏；具备1T的超大储存空间 3.配置液晶触摸面板，可以控制灯的亮度和光斑大小，也可以调节镜头的焦距和画面放大倍数、摄像场景模式、静止画面 | 一体式集成设计 落地式稳定设计 Orion猎户座无影大灯 全高清影像系统 全彩液晶控制面板 高清镜头遥控器 整体铸造椅架 蝶翼型靠背 | 用于中高端牙科口腔临床诊疗
4 | 高速手机 | 30 | 0.13 | 1.转速:350.000-450.000min-1 2.头部直径:中11.2*H13.4mm 3.按钮换针式 4.四孔接口 | 1、不锈钢机身 2、陶瓷球形轴承 3、卫生机头系统 4、单点喷雾 | 补牙备洞、根管治疗开髓、修复中牙体制备等
5 | 低速手机 | 5 | 0.09 | 1马达供水系统：外置水管 2马达转速≤25000rmp 3马达气压≥0.25mpa 4直机转速≤40000min 5直机径向跳动度<80μm 6弯机卡片锁针式 7弯机转速≤40000min | 耐腐蚀轴承，静音，可高温高压消毒 | 压缩空气驱动手机旋转，夹持牙科低速车针进行钻、磨和切削治疗用。 低速手机分为直机和弯机，直机是打磨抛光用的，是在口外治疗，弯机是口内治疗的。
6 | 内窥镜 | 4 | 0.28 | 1.像素范围:≥1300万。 2.图像高清(HDMI,USB输出)。 3.系统:Windows 7/10 InterI5 处理器，双核至少8G+128G 4.光源:≥6颗白色LED。 5.视角:≥105°。 6.聚焦范围:3mm-50mm。 7.调焦方式:自动对焦。 8.分辨率1920*1080。 9.屏幕尺寸:≥17寸。 10.主机安装尺寸孔距约:10*10厘米。 11.电源DC:12V+05(5A)或AC:24V。 12.图像采集手柄 :3按键。 13.图像采集手柄尺寸 长度:≥20.5厘米。 14.探头厚度≤6mm。 15.手柄外形结构 人体工程学-流线型。 16.像采集手柄连接线拉直≥5米 | 电脑一体机，高电脑配置，可阅览CT片，小牙片 | 医师可以在清晰直观的图像的辅助下，进一步发现患者口腔病变，及时采取的各种治疗措施
7 | 空气消毒机 | 12 | 0.48 | 1.最大适用空间：80㎡; 2.温湿度检测：实时显示室内温度、湿度; 3.等离子体电子密度：5.85×1017-8.02×1017m-3 4.等离子体采用正负电晕式等离子体反应器，杀菌效率高。 5.等离子体的电源：是一种能自动调节放电频率的电源，可随排风量的大小来自动调节。 | 紫外线、等离子、臭氧三项消毒 | 空气消毒器用于医用消毒杀菌
8 | 不锈钢移动边柜 | 15 | 0.23 | 1.柜体框架:双层不锈钢 2.导轨:承重型三节隐形阻尼带自吸导轨 3.抽屉:五抽(连杆锁); 4.拉手:C形拉手 5.轮子:医用硅胶静音万向轮，带刹驻停功能 | 五抽边柜，收纳空间更大 | 用于收纳多种牙科材料，可移动为口腔临床提供更多便捷
9 | 超声喷砂牙周治疗仪 | 1 | 4.6 | 1.供水提示灯设计，更直观观察供水方式，采用自动供水，蓝色提示灯亮起。 2.喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护。 3.喷砂手柄尾线可拆卸，便于清洁疏通和维护。 4.超声手柄尾线接口和喷砂手柄尾线接口带有防滑纹，便于操作。 5.全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，能够实时观察砂粉流动情况。 6.龈上、龈下独立喷砂粉罐，清晰显示砂粉刻度 7.龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转 | 超声手柄2把 喷砂手柄2把 砂粉20瓶 | 龈上、龈下喷砂洁治数，牙周治疗，根管治疗，治疗牙周病及种植体维护
10 | 超声牙周治疗仪 | 1 | 1.6 | 1.工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简洁，效率高 2.工作手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压中消毒 3.工作尖尖端主振动偏移(最大值):90μm，偏差+50% 4.工作尖尖端振动频率:30kHz±5kHz 半偏移力(最大值):5N，偏差+50% | 超声手柄2把 睡眠洁牙工作尖一套 | 可用于清洁牙结石和牙垢，舒适化洁牙，减少患者不适感
11 | 光固化机 | 2 | 0.08 | 1.电池容量:1400mAh 2.电源输入:100-240VAC50/60Hz0.4A Max 3.外形尺寸:25mmx240mm 4.净重:278克 | 一秒固化，高效快捷 | 固化补牙树脂，用于补牙术，粘接托槽等
12 | 热牙胶充填系统 | 1 | 2.08 | 1.银针可360°旋转，装上隔热保护罩后，直接旋转保护罩就可以旋转银针角度，方便快捷 2.牙胶棒直接装载到注胶针内部 3.标配2000mAh大容量电池 4.可选温度:100℃，120℃，150℃，180℃，200℃ | 电动热牙胶，防漏液，填充效率高 | 更高效、更安全、更快速、更彻底的根管充填系统
13 | 根管荡洗器 | 2 | 0.18 | 1.可充电锂电池 2.电池标称电压:DC3.6V，容量:750mAh 3.电源适配器 输入:100V-240V~50/60Hz 0.4A Max 输出:5V1A | 三档功率调节，四种时间可选，微电脑控制 | 用于牙齿根管的荡洗，利用超声波产生空穴效应及微粒流效应激活冲洗液，起到清洁根管的作用
14 | 根管长度测量仪 | 3 | 0.26 | 1.电池:3.7V/750mAh 2.电源适配器:~100V-240V0.4AMax50Hz/60Hz 3.显示:4.5寸LCD屏 4.声响提示:当根管锉接近根尖时会有蜂鸣声提示 | 多频根尖定位技术，抗干扰能力更强 | 是用来测量牙根管工作长度，是根管治疗术的必要设备
15 | 根管预备机 | 3 | 0.38 | 1.无刷电机 2.马达手柄锂电池:3.7V/2000mAh 3.电源适配器输入:~100V-240V50Hz/60Hz0.4AMax 输出:DC5V/1A 4.扭矩范围:0.4Ncm-5.0Ncm(4mNm-50mNm) 5.转速范围:100rpm-1200rpm | 大扭力，无刷电机，使用寿命更长，内置主流锉系统 | 用于根管治疗中，根管预备阶段成形和清理的根管预备
16 | 微动力拔牙系统 | 1 | 3.2 | 1.采用高性能无刷电机，扭矩3.5N·cm 马达空载转1000—41500r/min，跳动＜0.02mm，振动<0.5gp，噪音<50dB，冷光LED灯（照度>40000lx），专为外科手术设计的高速电机 2.主机尺寸(不含水箱)：155mm×167mm×227mm±20mm ，立式机身设计，主机小巧，节省空间，方便放置 3.扳手式蠕动泵，蠕动泵流量0-120mL/min，6档水量控制， | 无菌规范，无高压气流，精准切削，无刷电机 | 用于口腔外科手术，牙周术，根尖手术，拔牙术，种植手术
17 | 牙胶尖修整器 | 7 | 0.03 | 1.具有牙胶尖修剪功能 2.切断面平滑无毛边18个直径修剪测量孔精 准度达到0.01mm，适用于市面上所有的牙胶尖 3.防锈级双面切断刀片，前后滑动皆可顺滑切割 4.30mm长度测量尺 |  | 用于修整牙胶尖长度
18 | 便携X光机 | 1 | 1.2 | 1.管电压:70kV 2.管电流:3mA 3.射线焦点:0.4mm 4.显示屏:2.8英寸电容触摸显示屏 5.电池容量:15000mAh 6.使用模式:手持模式、有线模式 |  | 用于拍摄患者根管情况，以数字化的形式呈现
19 | 半导体激光 | 1 | 6 | 1.同时具备手控和脚控;脚踏开关(无线)，通过防水IPX8(加压浸泡防水) 2.手机配置:需配置2支治疗手机，可交替使用。 手机上功率调节设置，激光器工作状态切换能，激光触发等功能。 3.中文操作界面;高清触摸彩色液晶显示屏;软件可设置医生程序数量≥6个，记忆程序≥24 个。 4.供电系统:同时具备适配器电源供电和充电电池供电工作 |  | 用于口腔软组织的汽化、碳化、凝固和照射，达到口腔软组织切制的目的，根管消毒，牙齿美白
20 | 冷光美白仪 | 1 | 8 | 输入电压：~220V 频率：50Hz 输入功率：160VA 连续运行式设备 电源熔断器规格：F2.5AL250V×2 工作制：连续运行 温升：灯头最大温升≤15℃ 照度：灯头最低照度≥120000LX 辐射照度：灯头辐射照度48mW/cm²~200mW/cm² 最大工作噪音：≤55dB(A计数) |  | 用于口腔牙齿美白，美容
21 | 头戴式放大镜 | 1 | 1.68 | 工作距离：340-550 倍率:4X 视场范围：51mm-82mm | 头戴式放大镜 | 可轻松观察到口内的每一个细节
22 | 真空成型机 | 1 | 0.15 | 1.电源电压:<A>220V 50Hz±10% 2.电源功率:800W 3.加热管功率:600W 4.外形尺寸:不大于25x21x30cm 5.整机重量:不重于6kg | 密封效率高 | 用于口腔科内牙膜垫，软膜制作
23 | 石膏修整机 | 1 | 0.22 | 电源功率:550W 电机转速:2800转/分钟 外形尺寸:不大于44x35x35cm 整机重量:不重于20kg | 金刚砂片，切割效率高 | 用于打磨修整口腔科石膏模型
24 | 石膏震荡器 | 1 | 0.12 | 电源电压：220V/50Hz±10% 电源功率：100W 外形尺寸：不大于14*15*11cm 整机重量：不重于1.7Kg | 连续可变幅设备 | 口腔技工制作石膏模型时的必需设备
25 | 无油空压机 | 1 | 7.5 | 1.压力调节范围：0.5-1.0MPa 2.涡旋压缩机转速：3200r/min 3.可以24小时连续开机使用，且出气效率无衰减 4.机头工作振动低，机头振动<7.1mm/S(容积式回旋压缩机国家标准） | 集中供气系统，1.5干燥过滤装置，600L气罐，静密过滤器 | 为口腔治疗提供清洁医用气源；为口腔设备提供空气动力
26 | 中央负压抽吸系统 | 1 | 7.2 | 1.自动恒压变频，可以根据使用牙椅数量自动调节功率，达到节能减排的效果 2.液体处理量：最大26 L/min，可处理含90%泡沫液体，并可同时处理痰盂下水； 3.电机转速：2860 r/min，一体化组合式湿抽结构（即抽吸泵与分离器同轴），100%连续工作制，即使有大量液体进入也不发生停机保护； 具有智能恒压功能，可以检测使用牙椅的数量及时调节负压输出功率； 5.数字界面； 6.具有多重电路保护功能电器控制器，带自动延时关机功能； 7.配备一体式水气分离装置； | 集中负压系统，吸力强大可调节 | 负压设备可及时抽出患者口腔中产生的唾液，减少患者吞咽或起身的动作，在提高医生工作效率的同时也大大提高了患者就诊舒适度
27 | 微酸性电解水发生器 | 1 | 12 | 1.给水条件：0.2-0.3Mpa 2.HClO生成量：1.5~3L/min 3.变频恒压供水泵：33米 扬程1m3/小时 4.时间控制器：16段,24V工业级 5.液位控制器：投入式24V 4-20mA 1m | 消毒灭菌彻底，多方检测，符合标准 | 用于为口腔水路、医疗器械产品消毒
28 | 口内扫描仪一体机 | 1 | 10 | 1.扫描仪重量：小于 230g 2.扫描头：高小于 15mm，宽小于 20mm 3.扫描精度：<10um 4.配有定制电脑，时尚简洁且低噪音推车，触摸屏显示器 5.开关按键，扫描一键操作，无需接触鼠标、键盘 6.体感操作，遥控机身查看数据 7.扫描范围 18*16mm， 扫描深度多档可调（最高可达 20mm） | 配有定制电脑，时尚简洁且低噪音推车，触摸屏显示器 | 通过光学印模扫描方式获取口内数据，替代传统取模，数字化更快捷
29 | 3D打印机 | 1 | 10.8 | 1.设计协助平台：30分钟内快速响应，对接设计 2.成型尺寸：144 X 81 X 110 MM 3.额定电压：100-240VAC,50/60HZ 4.触控屏尺寸：≥11英寸 设备尺寸 553 X 363 X 754 MM (宽 × 深 × 高) 5.成型精度：±37.5UM 6.XY像素尺寸 75UM 接口USB/WIFI/以太网 成型光源 385NM，寿命>30000小时 | 打印材料8瓶、工具盒1套、扫描杆12个 | 用于种植导板的打印，正畸模型打印，让种植术更加精准
30 | 种植导板设计软件 | 1 | 0.8 | 种植导板设计 正畸方案设计 修复方案设计 | 破解版，无需年费 | 种植导板、正畸模型设计软件
31 | 笑气吸入镇痛系统 | 1 | 18 | 1.电子式混合气体控制装置，调节精度高 2.内置浓度监测系统，实时监测患者吸入混合气体的浓度 3.内置压力监测系统，实时监测患者压力 4.实时流量柱形显示，笑气和氧气流量精确柱形显示 5.实时气道压力—时间波形图，中心供气压力数字显示，直观清晰 6.报警信息显示,准确判断报警原因，可及时做出故障排除 |  | 笑气吸入镇痛系统输送笑、氧混合气体，用于口腔治疗检查时的清醒镇静、镇痛
32 | 上额窦提升工具盒 | 1 | 1.6 | 1.停止环2-11mm 2.铰刀*4 3、机用骨粉输送器 4、骨粉平推器、先锋钻、手动骨粉挤压器、骨粉输送器 | 安全-S-铰刀有特殊的设计，直接接触粘膜也不会穿破。 -有1mm间距的停止环，可做一步一步安全进行提升。 快速-800~1200rpm速度来操作 简单-用手机来进行 可微创-不是骨凿的方式，翻版的面积少 可获得好初期稳定力-可用CMI概念 | 种植术中提升上额窦所必用的工具
33 | 自动膜钉系统 | 1 | 0.98 | 1.张口度受限的患者使用操作空间狭小，膜钉枪的转弯口可以方便放入口内并保持良好的 视野和操作空间。 2.一步自动抓取膜钉，一步弹射固定，方便操作，快速上手。 3.定位准确，有效避开邻牙牙根及重要解剖结构。 4.有效固定生物膜，从而使种植体保持良好的稳定性。 |  | 骨增量手术中屏障膜固定撑，维持成骨空间。 软组织手术中固定半厚的黏膜瓣。 固定FGG的改良水平褥式缝合锚点。
34 | 取骨工具盒 | 1 | 0.15 | 长度17mm 直径4-6mm | 10秒之内就能够收集1cc骨屑 | 通过良好的切割力，能够收集骨屑,在种植术中用于收集骨屑
35 | 吸顶手术灯 | 1 | 1.6 | 1.照度（可调）：30,000-160,000Lux 2.灯泡数量：48颗 3.灯泡类型：LED 4.灯泡平均寿命：≥80，000h 5.色温（可调）：3700K ～5000K 6.显示指数(可调)：85～98 7.术者头部升温：﹤1℃ | 不少于48颗灯珠，亮度可调节 | 使得手术过程用拥有充分的视野
36 | CGF离心机 | 1 | 1.28 | 1.转速控制范围：500 - 4000 rpm 2.功率：100 W 3.离心力控制范围：40 - 2039 g 4.电机：无刷直流电机 5.两种操作模式：口腔专用程序模式和自定义模式 6.通用采血管架，可支持放置5ml、10ml、15ml等型号采血管，最大容量≥12支 |  | 用于口腔科牙种植、骨缺损等
37 | 口腔麻醉助推仪 | 1 | 0.78 | 1.点按注射键进行注射，再次点按注射键停止注射，双击点按注射键进行回吸，自带回吸，实光感开关 2.三种注射模式，注射速度(1.8ml 注射大约用时):快速模式不快于 75 秒 ;慢速模式(慢)s2 分钟:PDL牙周膜注射模式(P)≤4分钟 3.注射握持有两种把手可换:执笔式和传统注射器握持式 | 带回吸，精准安全可靠，带牙周膜注射功能，手柄配件可高温高压消毒 | 替代传统麻醉注射，减少患者恐惧，疼痛，治疗更舒适，安全
38 | 无痛口腔推麻仪 | 1 | 3.2 | 1. 主机尺寸:长≤222mm；宽≤102mm；高≤205mm 2. 主机重量：1.7kg 3. 电源：220V；50Hz 4. 容量：1.7ml 5. 注射回吸功能：具备回吸功能 6. 注射模式：自动渐进模式（慢速→中速→快速渐进注射模式）、半自动匀速（慢速、快速切换） 7. 注药速度：慢速：0-0.25ml/1min、中速：0.25-0.9ml/1min、快速：0.9-2.2ml/1min | 舒适安全:缓慢匀速注射，注射流速低于患者疼痛阈值; .减少恐惧:手柄外观无威胁感，比较适合儿童及牙科恐惧症患者; 操作便利:手柄轻巧、执笔式注射易找支点，便于操作，脚踏控制给药符合口腔医生操作习惯; 注射技术:医生可操作更多的麻醉技术，如:上牙槽前中神经阻滞麻醉(AMSA)、上牙槽前神经阻滞麻醉(P-ASA); 导管兼容:导管可适用于多款麻醉仪:针头多选:根据临床需求选择及更换不同型号针头;·低噪安静:有效减少操作时干扰; 音量可调:可根据需要随时调节音量; -售后服务;及时、完善。 | 电脑系统控制注射，取代传统注射模式，广泛用于无痛治疗，儿牙治疗