数字化血管造影系统

要求如下：

- 可满足腹部，胸部，神经，血管及心脏的介入放射学检查与治疗

- 机架在任何位置都不遮挡层流出风口

- 天花板不需要架设与C臂移动有关的轨道

- 整体机身重量 ≤1000kg

- C臂角度CRA/CAU≥45°；

- C臂角度RAO/LAO≥100°；

- L臂旋转范围≥±90°

- L臂弧深≥90cm

- 所有 C 型臂旋转角度信息可在显示模块中显示；

- 高压发生器最大功率≥100kW

- 高压发生器最大管电流≥1000mA；

- 高压发生器最小管电压≤50KV；

- 高压发生器最大管电压≥125KV；

- 高压发生器最短曝光时间≤1ms。

- 球管阳极热容量≥3.0MHU；

- 球管管套热容量≥6.0MHU；

- 球管阳极散热率≥5500W；

- 球管焦点≥2个；

- 球管大焦点功率≥95Kw

- 球管10分钟透视功率≥3500W

- 平板探测器单边长≥30cm

- 平板探测器类型≥14bits 非晶硅数字化平板探测器

- 平板探测器DQE≥77%

- 具备路图透视功能

- 具备低剂量技术

- 具备血管分析软件

- 具备高清类CT功能

- 具备3维路图功能

- 具备类CT图像断层分割提取功能

- 具备示教系统

- 具备高压注射器