磁场刺激治疗仪技术参数

- 适应症：刺激人体中枢神经和外周神经,用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗，以及用于辅助治疗或改善失眠症状。

- 外观结构：一体式主机，脉冲源和冷却系统高度集成，可靠性佳；非堆叠结构，稳定性好，无倾覆、坠落风险。

- 结构组成：主机（内置液态内循环冷却系统、脉冲源）、刺激线圈、软件、线圈支架、MEP（EMG）模块。

- 液态内循环冷却系统，非风冷或静态液冷或外循环液冷；冷却系统具备自主知识产权。

- 具有温度显示与控制保护功能，刺激线圈表面安全温度≤40℃；当线圈表面温度达到40°时系统将会自动停机并过热报警；（需提供注册证或国家药监局认可的第三方机构出具的检验报告）

- 当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。

- 标配圆形或8字形线圈，能实现双面双向刺激；

- 刺激线圈表面无散热孔，无风扇，防尘防水，防止头发不被吸入，保护患者安全。

- 可扩展临床用线圈拍包括：圆形，8字形、双锥（蝶）形、儿童型等；

- 可扩展科研用线圈拍包括：凹面型、动物型、盔式深部型、红光功能型；

- 脉冲频率允差值：±2%

- 刺激线圈最大磁感应强度：1.0T~6T

- 磁感应强度的最大变化率：30KT/s~80KT/s，

- 磁感应强度最大变化率允差：±5%

- 脉冲上升时间：60μs，误差范围≤±10μs

- 输出脉冲宽度：340μs，误差范围≤±10μs（若脉冲宽度表述为双向波单边输出脉冲宽度，则应≧260μs）。（需提供注册证或国家药监局认可的第三方机构出具的检验报告）

- 笔记本电脑承载管理软件，非一体机或触摸屏。

- 可建立和储存患者的基本信息、就诊信息。包括：姓名、性别、出生年月日、检查日期、门诊号或住院号、就诊科室等

- 实时线圈温度显示，MEP（EMG）波形数据显示

- 可根据病人姓名查找相关储存资料调出回放。

- 可统计呈现每个患者的治疗记录，可以将记录存为.docx文档，方便复制和粘贴到硬盘、U盘等其他存储设备。

- 具有单次刺激和连续程控刺激的功能。

- 具有成对脉冲输出的功能。

- 可进行刺激方案的选择、刺激程序编辑和储存，以及设置刺激时间、输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量。

- 能显示阈强度、以百分比表示相对输出强度，显示刺激序列，刺激时间、刺激数量。

- 触发输出：触发脉冲波宽350μs±50μs，幅度5V±0.5V。

- 触发输入：输入脉冲波宽≥16μs，幅度5V±0.5V的信号，能被触发。

- 定时时间按照方案的需要设置，在预定时间（方案的总时间）到达后自动终止磁场输出。

- 连续工作中具有手动停止磁场输出的功能。

- 磁感应线圈具有独立的保护装置，当线圈发生故障时，应停止磁场输出并有视觉或听觉提示。

- 可记录电容放电次数，当电容放电次数达到上限时具有提示功能。

- 操作软件上调节触发输入延时时间，软件在0~200ms范围可调，步长0.5ms。

- 操作软件上调节触发输出延时时间，软件在-200~200ms范围可调，步长0.5ms。

- 单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）的多种刺激模式自由调整。

- 具有电动吸液和电动排液功能。

- 运动诱发电位（MEP），用于捕捉肌电信号（EMG），并可以在显示器上显示波形。

- MEP通道数：2通道

- MEP采样率：100KHz（医疗器械检测中心出具的检测报告证明）

- MEP传输方式：有线传输，非无线传输，确保信号稳定。

- MEP灵敏度：1μV/div~10mV/div范围可调。

- MEP陷波器：50Hz信号衰减倍率≥100倍。

- MEP输入阻抗：≥200MΩ。

- MEP共模抑制比：≥110dB。

- MEP最小分辨率：≤0.1μV。

- MEP频率测量范围：1Hz~25KHz。

- 支持扩展经颅磁刺激随动导航系统。

- 设备生产厂家取得国际认证机构认证的ISO13485、ISO9001质量体系认证。

- 开放式的技术平台，可与电刺激、近红外、导航等设备兼容。