血液透析机参数

一、主要技术参数

- 设备使用年限：≥10年

- 机身尺寸（mm）：机身宽度≤450  深度≤520

- 供水: 压力范围：1-6.5bar；温度范围：5 ℃~30 ℃。

- 透析液流速：300~700 mL/min

- 透析液温度：33.0~40.0°C，实时监测，有超温保护装置。

- 超滤速度：0.50~4.00L/h。

- 漏血检测器：具备光学检测的漏血检测器。

- 动脉血泵：40~600mL/min。

- 肝素泵：设置范围：0.0~9.0mL/h。

- 空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.03mL。

- 动脉压：测量范围：-300~+480mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- 静脉压：测量范围：-300~+480mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- TMP：测量范围：-100~+480mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- 透析液浓度：12.0 ~16.0mS/cm。

- 治疗模式：用于血液净化治疗，支持血液透析、单纯超滤、序贯透析。

- 人机交互：≥15英寸彩色液晶显示器，可旋转。

- 报警提示功能：多种颜色报警指示灯，具有声光报警指示,可帮助医护及时准确判断报警提示内容。

- 消毒模式：具备过氧乙酸消毒和热消毒等方式，热水柠檬酸消毒温度最高可达90℃。

- 设备支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒

- 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间不少于20分钟

- 设备内部可同时存储多种不同原液配方

- 超滤系统：采用容量式平衡与超滤控制系统。

- 浓度曲线：可进行透析液浓度曲线治疗，可预存不少于8条曲线。

- 超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可预存不少于8条曲线。

- B粉筒支架组件：标配碳酸氢盐干粉自动配制系统 。

- 透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。机身深度≤520 mm，过滤器更换空间更大、更便捷。

- 采用水电路分离设计，增加机器安全性。

- 标配通讯组件，能连接血透信息系统。

- 标配在线清除率监测组件，支持实时、无创监测。

血滤机参数

一、主要技术参数

- 机身尺寸：宽≤450mm，深≤520mm。

- 设备使用期限≥10年。

- 屏幕：≥15英寸彩色液晶触摸显示屏，屏幕可旋转。可以在屏幕上调节动脉壶液位

- 供水压力范围：1-6.5bar，供水温度范围：5°C~30°C。

- 透析液流速：300~700mL/min。

- 透析液温度设置范围：33.0~40.0°C。

- 超滤速度：0.50~4.00L/h；超滤精度：±30mL/h。

- 漏血检测器原理：光学检测。

- 血液流速调节范围：40~550mL/min。

- 肝素泵设置范围：0.0~9.0mL/h；。

- 超声波原理的气泡检测器。气泡检测器精度：≤0.0005mL。

- 动脉压测量范围：-300~+480mmHg。动脉压力测量精度：±10mmHg。

- 静脉压测量范围：-300~+480mmHg。静脉压力测量精度：±10mmHg。

- TMP测量范围：-100~+480mmHg。TMP测量精度：±10mmHg。

- 透析液浓度测量范围：12.0~16.0mS/cm。

二、功能参数

- 治疗模式：血液透析、单纯超滤、HDF和HF。

- 具有声光报警提示功能，4种颜色报警指示灯。

- 可以预存多种消毒程序，消毒温度最高可达90℃。

- 设备内部可同时存储多种不同原液配方，每种原液配方均可修改。

- 采用流量计或复式泵平衡与超滤控制系统。

- 透析液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条透析液浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。

- 可预先存储≥8条超滤曲线，每条曲线均可修改并存储。

- 设备标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统。

- 标准配备透析液过滤器组件。

- 具备全中文报警自我解释功能，可提示报警的原因与排除的方式。

- 标准配置通讯接口，通讯组件，能连接血透信息系统。

- 后备电池：停电后自动切换至紧急蓄电池工作模式，继续监视血液循环参数所有报警都能正常工作。

- 液面调整：具备动脉壶和静脉壶液面电动调整功能。

- 标配在线血压计组件。

- 标配血容计组件。

便携式全数字彩色超声诊断系统参数

1.1、彩色显示器≥15英寸，液晶显示器，开合角度: 0°-180°，便于医生从不同角度观察图像

1.2、主机一体化高灵敏度触摸屏≥12英寸，触摸屏旁支持≥8个功能按键。

1.3、物理通道数≥128

1.4、支持全域动态聚焦，全场无焦点，即支持全程发射及全程接收聚焦，使图像近、中、远场保持均匀一致

1.5、多功能触摸板，支持手势控制，操作简单易上手

1.6、全密封式硅胶面板，易于消毒

1.7、显示器磁吸合装置

1.8、 可拔插、置换锂电池：容量≥13000mA

1.9、 二维灰阶模式

1.10、M型模式

1.11、彩色M型模式

1.12、解剖M型模式 (≥3条取样线，360度自由旋转) 、曲线解剖M型

1.13、组织多普勒成像（支持TVI TVD TVM TEI四种模式）

1.14、扩展成像功能

1.15、负荷超声

1.16、支持ECG功能

1.17、支持自动化工作流，协议流程使用图形化的方式显示。可根据不同的检查需求自定义检查切面，同时匹配对应的图像模式、测量及注释体标等，使检查流程标准化，提高扫查效率

1.18、空间复合成像，曲别针试验可显示≥3条线

1.19、一键优化，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像

1.20、实时双幅对比成像

1.21、机器内置教学软件功能，可提供扫查手法图，扫查方法描述、标准超声示意图等

1.22、可配置智能声控模块，利用麦克风输入语音指令调节图像参数，包括深度、增益、切换检查模式、存储图像等

1.23、支持立体血流成像功能，档位调节≥3档

1.24、支持同病人及不同检查的图像对比功能

2、系统技术参数及要求

2.1、二维灰阶成像单元

2.1.1、扫描线：每帧线密度≥512超声线。

2.1.2、回放重现：灰阶图像回放≥41500幅，回放速度可调。

2.1.3、增益调节：B/M、Color/PDI/DPDI模式、PW模式、CW、TVI、TVD、TVM、TEI

2.1.4、可调节，STC（TGC）分段≥8

2.1.5、 LGC分段≥8

2.1.6、成像速率： 相控阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥50帧/秒。

2.1.7、最大显示深度：≥45cm

2.1.8、动态范围：≥320dB

2.2、彩色多普勒参数

2.2.1、包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等。

2.2.2、显示方式：B/C、B/C/M、PDI/DPDI、B/C/PW

2.2.3、取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

2.3、频谱多普勒参数

2.3.1、显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

2.3.2、显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

2.3.3、PW最大速度: ≥12.00m/s，连续多普勒速度: ≥75m/s

2.3.4、最小速度: ≤1mm /s（非噪声信号）

2.3.5、取样容积: 0.5-39mm

2.3.6、偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

2.3.7、支持自动频谱测量

3、测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

3.1、一般测量

3.2、心脏功能测量与分析（B型、M型、D型、TDI、B/Color/M型）

3.3、心脏二维360度任意角度测量线测量

3.4、解剖M型测量功能

3.5、血管血流测量与分析

3.6、自动IMT测量功能

3.7、选配血管自动狭窄比测量，可根据血管形态，一键自动识别血管壁、斑块和有效管腔，自动计算狭窄比

3.8、选配自动血管直径测量功能，可自动识别血管切面，一键自动测量血管直径

3.9、选配血流量自动测量功能，在PW模式下，一键自动测当前血管直径和流速并自动计算出当前血管血流量，即一键同屏自动显示血管内径、流速、血流量等数据，减少反复测量误差，节约时间。

3.10、选配实时血流量测量功能，在实时状态下，即可自动测量当前血管直径和流速、血流量等数据，并显示血流方向，同时可以实时调整取样区域，以获得该区域的测量数据，减少了操作步骤，同时也提高了测量准确率

3.11、选配支持 ≥2种EF自动测量；无需手动切换进入M模式，在二维模式下即可一键完成EF值测量，并提供多种参数趋势图。

3.12、选配自动 VTI 测量，PW取样门可在左室流出道区域自动定位、 并自动计算PW频谱，实现一键自动测量VTI 。

3.13、选配自动 IVC 测量：可自动识别下腔静脉，快速获取 IVC 最大内径、最小内径，并自动计算下腔静脉塌陷指数或扩张指数。

3.14、选配自动LVOT-D测量，可一键获取标准切面并完成测量。

4、检查存储和管理

4.1、≥500G硬盘。

4.2、可存储>41500单帧图像。

4.3、存储压缩格式可设置

4.4、支持电影存储，存储时长可配置（最长30分钟）。

4.5、支持一键存储到U盘

4.6、支持图像管理与记录装置：硬盘、DVD/CD、USB闪存盘存储。

4.7、超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的

存储、管理及回放。

4.8、支持多种文件格式（BMP, JPG, AVI, DICOM、TIF、WMV等）静态及动态图像的存储，

5、连通性要求

5.1、输入/输出信号：

5.2、输出：S-Video 、USB接口、Ethernet 网口、HDMI接口

5.3、连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用。

5.4、USB接口≥5个

6、探头规格

6.1、线阵探头：频率范围3-13MHz，基波成像的中心频率个数≥5个，谐波成像的中心频率个数≥5个。

- 7、技术及维修服务，培训要求及其它

- 技术及维修服务

- 7.1.在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，提供开箱验货、安装、调试或维修等服务

- 7.2技术培训要求:在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能;除现场培训外,厂方安排免费集中培训一次