| 标项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 服务具体内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备维保服务项目 | 1 | 项 | 一、维保设备：飞利浦DSA（Allura Xper FD20），数量：一台，以下简称“DSA”； 二、维保年限：自合同签订之日起3年 三、维保类型：全保（含球管、高压发生器、探测器） 四、维保范围：设备整机维保服务范围内，涵盖升级服务、预防性保养、工时费用、故障响应保障、技术支持、开机率保障、质量保证以及相关备件等服务项目。设备附属的UPS、打印机、阅片工作站、叫号系统等第三方设备系统不包含在保修服务范围内。 五、具体维保服务内容： 1、预防性保养 (1)保养依据：服务期内，成交供应商须以行业规范及DSA保养手册为保养实施依据，对设备实施预防性保养。 (2)保养实施：每个合同年度，应根据设备的实际情况制定保养计划，每个合同年要求保养不能少于4次，每间隔3个月一次。在预期保养时间前一周内，应与采购人工作人员预约具体保养时间。 (3)保养验收：每次保养工作结束后，须提供正规保养工作报告，由采购人进行验收，并由双方相关人员进行签字确认，若保养过程中发现问题，须提供解决方案并及时整改。 (4)保养耗材：每次使用的保养耗材由成交供应商免费提供。 (5)保养服务内容包括：设备的电气安全检查、辐射安全检查、控制台模块外观及功能检查、高压发生器显示误差校验、影像链校准及验证、显示器性能测试、机柜间检查、天轨检查、显示器吊架检查、检查床检查及校准、机架检查及校准、三维校准及验证、三方设备接口的测试检查等，并提供保养清单。 2、工时费用 (1)服务期内，成交供应商维修、巡检、保养设备产生工时费、节假日加班费自行承担。 (2)服务期内，成交供应商自行承担服务人员的差旅费、住宿费等费用。 3、故障响应保障 (1)DSA设备发生故障时，成交供应商接到采购人第一次故障报修，立即作出响应，提供电话等方式支持采购人排除故障。 (2)如电话等在线方式排除不了设备故障，必须派出工程师在24小时内到达现场进行维修，排除故障。 (3)采购人享有无限次故障维修派工，享受优先派工，优先故障响应。 4、技术支持 （1）服务期内，成交供应商须开通客服电话，提供在线服务，由专业工程师提供技术支持、答疑，7×24小时在线，全年不休。 （2）全力保障采购人从多种渠道得到快速的专业服务，及时回应采购人提出的问题并提出解决方案，全力配合采购人开展工作。 5、开机率保障 开机率：在合同维保期内确保开机率≥95%（按全年365天计算），全年累计停机超过17天，从第18天（包括第18天）或单次停机超过5天，从第6天起（包括第6天），每超1天，成交供应商须向采购人延长10天维保时间。 6、质量保证 （1）服务期内，成交供应商须按照厂家标准定期进行调校/校正，保证DSA设备的运行质量达到厂家指导标准及临床诊断要求。 （2）服务期内，成交供应商须保证DSA设备符合国家计量检测标准，如果计量检测不合格，需要二次检测的相关费用由成交供应商承担，直至设备检测合格。 （3）保修范围外的系统部件导致的质量不达标除外。 7、备件保障 （1）备件服务范围：成交供应商免费更换包含球管、高压发生器、探测器在内的所有问题备件，采购人不再额外支付任何备件费用。 （2）备件要求：更换所有备件必须是原厂合格的备件，保证更换后DSA设备的参数及性能与故障前一致，要求更换的备件与DSA设备兼容，不给设备稳定运行带来危害。 （3）备件运送：确保备件渠道通畅、合法合规，优先运送并以最快速度运抵现场，运输费用由成交供应商承担。 （4）更换后的报废备件由成交供应商回收处理。 （5）DSA设备的球管为II类医疗器械，受食药局监管，，须提供原厂全新同型号球管，提供在中国境内由合法渠道供应的全新原装未拆封球管，且提供球管序列号（即SN号）可以接受生产厂家溯源，并提供采购渠道证明。提供球管注册证、报关单(如进口的，须提供)、球管原厂证书等监管部门需要的全套合法材料。采购人验收合格后方可更换，缺任何一样，采购人有权拒绝收货。成交供应商须承担相应的人工费、运输费、交通费、安装调试费用等，若由于成交供应商更换的球管违反相关法律法规，由成交供应商承担全部法律责任，并赔偿采购人相应损失。球管已临近使用寿命，成交供应商须做好三天内采购、安装、调试好原厂全新同型号球管的准备。 8、安全升级 安全升级：安全升级必须在原厂规定的升级文件规定时间内完成，并在升级完成后提供原厂升级文件及工作记录。 9、培训 每年至少为采购人培训该机设备维修维护人员2人次；或同等层次设备培训维护人员2人次。 - 10维修钥匙及远程服务 能合法获得在有效期内的原厂高级故障诊断软件的诊断维修钥匙(service key)，并保证不违反国家有关知识产权的法律规定。提供基于设备嵌入式远程连接方案的实时远程服务,在采购人允许的情况下可以接入设备，以保证维修的及时性，且远程服务应满足以下需求:该远程服务可以实现远程不断监控和保护医疗设备，及时发出预警，在出现故障之前，就可对其进行远程维护和处理，以减少设备停机时间，提高设备使用率。 |