- （一）1.1体外冲击波治疗仪

1、应采用气压弹道式放射状冲击波源，手柄为气压弹道式原理设计(非电磁式)。

2.触摸屏设计，操作简单。

3.最大治疗强度：≥5.2bar。

4.最小治疗强度：≤0.4bar。

5、最大能量密度≥4.8mJ/mm²。

6、手柄具备触发按钮，治疗中可控制手柄暂停与输出。

7、主机单次治疗设置次数：连续模式，即无限次数。

8、最大治疗频率：≥10Hz。

9、冲击波脉宽：≥180μs。

10、一体化设计，三通道输出，2路冲击治疗输出，1路按摩治疗输出。

11、冲击手枪，配备≥6种冲击治疗探头，包括以下探头：（提供不少于6种款式按摩探头款式图及原厂功能截图）

1、标准治疗探头：直径≥15mm，用于治疗肌腱炎、钙化性肌腱炎、肌腱病变、 肩部钙化、跟骨骨刺等；

2、D-ACTOR 变频治疗探头：直径≥20mm，用于治疗深层组织，如梨状肌、臀小肌、 结缔组织等的病变；修复纤维化改变，如腕管综合症、消除僵硬与粘连等；

3、DEEO IMPACT 深层治疗探头：直径≥15mm，能把原来散射型冲击波向平衡释放出来，因此能达到较深层的组织，适用于深层激痛点的治疗；

4、聚焦式治疗探头：直径≥15mm，能把原来散射冲击波集中于 20mm 短距释放，适用于近骨浅层患伤，如咬肌、颈部、个别激痛点；

5、穴位治疗探头：直径≥6mm，针灸穴位治疗专用；

6、D-ACTOR 变频治疗探头：直径≥35mm，适用于较大面积的肌肉，定位激痛点，治疗深层肌肉；

7、按摩手枪，配备≥2种按摩治疗头。

12、治疗仪的空气压缩机与冲击手枪连接的管路应能承受的压力应不低于空气压缩机的最大输出压力，并且保持≥1min,管路应不破裂，不永久变形，连接管路的接头不脱落；

13、冲击手枪2具有以下功能：可显示、调节治疗压强；可显示、调节治疗频率；可显示冲击次数、当前工作次数、历史总次数、维护周期内的使用次数、手枪软件版本号等；并能启动和暂停工作；

14、治疗模式≥4种。

1.2平衡功能训练及评估系统

1、额定输入功率：≤15VA。

2、活动平台绕球心摆动范围：-8°～+8°，允差±2°。

3、液压阻尼器阻力调节：≥5级。

4、测试平台最大承重：≥136kg。

5、情景互动模式训练：至少包含姿态稳定、承重转移、双重任务（指向性引导）3种训练类别，≥30款游戏，训练游戏包括控制物体移动、高等运动、左右运动、记忆、上下左右简单气泡游戏训练等；并可进行单双侧、单双向、单双轴训练，训练后生成训练报告及数据评估。

6、提供稳定测试，稳定测试范围步骤包括：患者遵照医嘱站在平衡板上，测试系统能显示医生信息，可以选择患者，可以设置平衡测试相关参数，点击【开始测试】后，患者按照提示信息进行测试，测试完成停止测试，点击【保存结果】，在测试记录列表增加一条记录，点击记录可以查看测试数据报告。

7、评估系统主界面点击【查看报告】，打开查看报告界面，能显示分为训练报告、稳定范围测试和姿态稳定测试，并准确记录患者的姓名、年龄、身高、体重、BMI指数、医生诊断信息以及患者的康复训练图，医生可以对应开出处方；

8、评估报告至少包含稳定指数、标准差、区域占比，支持打印功能。

9、训练方式：至少包含游戏训练和常规训练两种。

10测试方式：至少包含睁眼稳定范围测试、睁眼姿态稳定测试、闭眼姿态稳定测试三种。

- 具有病历储存功能。

12、平衡功能训练及评估系统内置平衡功能障碍诊断软件和平衡训练评分软件，训练等级可以从1到10，分10个等级,训练方式可在360度范围内倾斜，并且患者可根据自身情况进行屈、蹲、坐、起立、双腿站立、单腿站立6种不同训练方式、训练模式符合YZB/豫0251-2012中4.13.5条中表5的要求，系统噪音≤60dB(A)；

1.3悬吊康复训练器

1、外形尺寸（长宽高）：2500×1520×2310mm，允差±10%。

2、悬吊训练装置位移量：0～1800mm，允差±10%。

3、拉力装置移动范围：0～1500mm，允差±10%。

4、随时锁定：三根绳具备任意滑动位置随时锁定。

5、具有多种不同规格的悬带，便于悬吊起身体不同部位，至少包含窄悬带、宽悬带、中分带、长悬带、T型带、面部悬带、训练手环等。

6、瑜伽坐垫：直径330mm，允差±10%。

7、柱形垫：直径250mm、长700mm，允差±10%。

8、绳索吊索自由组合：根据不同规格的拉绳满足不同的训练要求。

弹力绳：规格≥3种，数量≥6根，带卡绳器登山扣，最大承重≥30kg。

红绳：规格≥3种，数量≥6根，带卡绳器登山扣，最大承重≥100kg

绳索吊索自由组合：根据不同规格的拉绳满足不同的训练要求。

9、定滑轮：每个悬吊训练器具有两组。

10、既可以使用开链运动，也可以使用闭链运动。

11、最大承重≥150kg；

1.4气囊式体外反搏装置

1、工作压力：

1.1反搏装置在心率为80bpm时，工作压力在43-59kPa范围内。
1.2反搏装置使用专利体外反搏气路系统，含冷却装置。

1.3设备输入功率不小于2000VA。

1.4电磁阀：通径20mm，响应时间≤50ms；断电时，电磁阀处于排气状态，治疗界面显示电磁阀工作状态图像。

1.5囊套：含小腿、大腿、臀部囊套，覆盖面积＞0.3㎡。

2、心电：

2.1以心电R波为触发信号，充排气和心动周期同步。

2.2心率测量范围:35bpm～165bpm； 心电波形增益可调范围：1～32级。

2.3当心率超过反搏限值时，具有自动停止反搏功能，心率正常时自动恢复反搏；自动跟踪不齐心率，实现反搏同步。

2.4早博保护：早搏信号能触发排气。

- 脉搏血氧：
3.1治疗中实时显示脉搏波形、D/S峰值比、面积比，反映治疗效果。

3.2氧饱和度监测模块通过ISO80601-2-61检测。

3.3指脉波增益可调范围：1～32级。

- 排气信号前沿调节不落后于下一个生理信号的触发波。

5、在相邻两级序贯的充气时差为：成人≤50ms.

6、实际工作压力应保持在设定值±1kPa范围内。

7、配备自主著作权的《病员信息管理软件》，数据库存储治疗者心电、血氧、治疗压力等数据，可增加数据回放功能。

8、治疗时间设置范围不小于5min～60min；设置步进不大于5min；反搏比率为1:1或1:2可调。

9、心电、血氧采集和系统控制集成在一块电路板上，避免多个板卡的数据传输问题，增强系统的可靠性。

10、采用不小于14寸操作电脑，安全、便捷。

11、采用医疗级隔离变压器，变压器的外壳有防止过热装置，确保变压器基本绝缘、辅助绝缘和加强绝缘在任何输出绕组短路或过载时过热，在最高温度超出前，保护装置动作、保护人身安全。

12、采用专用谐波滤波器，有效控制谐波危害，降耗。

13、采用熔断器，形成过流保护，增强安全性。

14、产品的保护接地电阻端子、连续漏电流和患者辅助电流、电介质强度等，符合GB9706.1的要求。

二、2.1病理扫描仪

- 通量:40 扫描速度：15s（20×，15mm×15mm）           40s（40×，15mm×15mm） 物镜：平场复消色差物镜20×，NA0.8 像素分辨率：≤0.25μm/pixel（20×）≤0.125μm/pixel（40×） 定位精度：20nm 能多层融合扫描。 有荧光扫描功能

- 2.2全自动组织脱水机

- 1、显示屏：内置全中文彩色触摸显示屏≥12英寸，屏幕角度调节档位≥3档；主界面以动画方式显示脱水程序、步骤详情和进度、试剂布局。（提供设备显示屏、实际的试剂布局界面图片）

- 2、操作台面：采用大理石材质，光滑易清，耐二甲苯擦拭。

- 3、灯光提示：设备机身正面具有运行状态灯光提示功能，颜色≥3种。

- 4、组织缸开关盖方式：开关盖方式≥2种，必须采用电子锁的方式进行锁定，配置双重锁定方式；（提供两种锁定方式实物证明图片）

- 5、组织缸容量及样本篮：单次单个组织缸可容纳≥300个组织包埋盒，需配置≥2种规格的方形不锈钢样本篮；

- 6、组织缸盖：缸盖表面光滑，具有铁氟龙涂层；具有缸盖加热功能，温度在室温—70℃范围内可调；

- 7、组织缸结构：底部光滑无凸起，清洁无死角；

- 8、液位监测：单个组织缸内具有≥3个液位传感器；组织缸液位≥2档可调，可在一篮和两篮液位之间进行切换，匹配不同的试剂量，便于减少试剂用量。（提供传感器数量证明图片；提供两档液位界面图）

- 9、传感器类型：组织缸传感器采用非光学液位传感器，降低传感器故障率，保证组织安全；（提供实物证明图片）

- 10、石蜡缸结构：采用无需借助外物即可拔插的抽屉式结构；并排位于组织缸正下方，便于石蜡排放；

- 11、石蜡缸：脱水机内置石蜡缸数量≥4个，其中3个反应石蜡缸≥4 L，1个备用蜡缸≥5 L；（提供实物证明图片）

- 12、石蜡自动轮换：石蜡可根据顺序进行自动轮换，并可从备用石蜡缸中补充新鲜石蜡；

- 13、试剂瓶：脱水机内置试剂瓶数量≥13个，单个试剂瓶容量≥5 L；试剂瓶身液位刻度≥3档；

- 14、试剂瓶结构：采用无需借助外物即可拔插的抽插式设计；

- 15、试剂瓶区域设计：透明仓门设计、蓝光照射设计，方便观察液位；（提供实物证明图片）

- 16、试剂瓶到位检测：试剂瓶具有位置检测，确保放置到位，主页面可直观显示试剂瓶到位情况；

- 17、试剂温度：脱水试剂温度范围为室温-65°C可调，精度±1℃；石蜡应设置安全最低温度具有≥50℃，最高可达75℃；

- 18、流体控制系统：特殊陶瓷材料制作多向旋转阀，抗石蜡凝结，避免避免管道堵塞；（须提供证明图片）

- 19、用户交互：主页面直观显示试剂试剂瓶位置、脱水步骤详情和进度，可设置≥4个快捷程序；（提供主页面快捷程序截图）

- 20、试剂组别：试剂不同组别可设置不同的颜色，可设置颜色≥6种；（提供实物证明图片）

- 21、试剂质控：多维度监测试剂状态，可针对≥2种维度设置阈值，包括但不限于包埋盒数量、试剂使用次数；

- 22、脱水程序：用户可自由编辑脱水程序，可存储脱水程序数量≥100个，每个程序步骤最多可设置≥13步；

- 23、辅助脱水功能：≥5种，包括但不限于常压、加压、真空、加压和真空交替、搅拌功能等；搅拌间隔可设置0-60分钟；（提供实物证明图片）

- 24、一键抽排液：可一键抽排任意脱水试剂；

- 25、清洗程序：清洗程序≥3种，且清洗完必须具备自动进行烘干功能；

- 26、本机报警：具有≥2种报警方式，包括但不限于灯光、声音、文字等方式；

- 27、远程监控：方式≥2种，可通过手机、电脑远程监控设备状态，包括但不限于网页、微信小程序等方式；（提供小程序、网页等证明图片）

- 28、远程报警：推送方式≥2种，包括但不限于短信、邮件、电话等，推送报警信息和维修指引；（提供证明图片）

- 29、断电记忆保护：在断电时可自动记忆当前运行步骤，在电源恢复后，系统自动运行剩余步骤时间；

- 30、程序自检：每次程序运行前设备自动进行自检，并以弹窗形式提示自检详情和进度（剩余时间），自检通过后，自动运行所选脱水程序；（提供程序开始前自检界面截图）

- 31、部件监控功能：设备应具有≥4种监控功能，包括但不限于压力监控、温度监控、流量监控、元器件监控。

- 32、关联售后管理系统：设备具有自动关联厂家的售后管理系统功能，用户通过扫设备上的小程序码可查询设备相关信息，并向厂家和代理商的售后团队提交售后

- 三、生物刺激反馈仪

硬件参数 ：

- 1 .4 个物理通道，各通道相互独立。

- 2. 肌电采集范围：1μV～3000μV(r.m.s)

- 3. 分辨率：≤0.2μV(r.m.s)

- 4. 通频带：不窄于20Hz~550Hz(-3dB)

- 5.AD 采样率：≥8192Hz

- 6. 差模输入阻抗：大于5MΩ。

- 7. 电刺激脉冲宽度：10μs-1000μs范围内可调，步进10us 可调节。

- 8. 电刺激脉冲频率0.5Hz-1000Hz 范围内可调步进1Hz 可调节(除0.5Hz)。

- 9. 上升/下降时间：Os～20s范围内可调。

- 10. 主机可接地线，去除电磁干扰。

- 11. 便携式电容触摸屏，屏幕尺寸10.1英寸。

- 12. 操作系统：采用Android 操作系统，保证系统兼容性及稳定性。

- 13. 内置电池+外接电源，电池容量5000mAh,  双供电模式，满足不同临床应用需求。

软 件 参 数 ：

- 14. 各通道独立控制，可任意选择开启的通道。

- 15. 评估阶段具有全程语音提示，可实现常规显示与肌电信号采集全屏显示的自 由切换。

- 16. 具有生物反馈治疗功能，有多种针对腰背部肌肉进行的生物反馈治疗方案， 具有不同体位的生物反馈方案，可从视觉和听觉角度，进行动画及音乐的生物反馈治疗。

- 17. 具有腹直肌的触发电刺激训练功能，可针对腹肌力量薄弱的患者进行辅助训

- 练。触发电刺激的频率、脉宽可任意调节。

- 18. 可自行设置各类型肌电信号线及模板线的颜色、粗细等。

- 19. 电刺激方案自定义可以对频率、波宽等参数按照调节精度进行连续调节设置。

- 20. 调制电刺激模式，可实现刺激过程中不同频率以及不同脉宽之间转换。

- 21. 多种产后康复方案，包括乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、子宫复旧等。

- 22. 所有电刺激方案的刺激电流可以在治疗前预设。

- 23. 系统可内置存储患者信息及诊疗记录，防止数据丢失，数据可进行备份。

- 24. 系统可进行数据统计、数据导入、导出等功能。

25. 自动检测通道连接，电极脱落有提示保护，保证治疗安全。

- 四、产程数据监测与可视化系统

- 主要参数及配置要求 1、用于产房产程数据监测，对产程进展进行评估，记录产程数据。触摸显示双屏一体化设计，主屏尺寸≥15英寸，副屏尺寸≥10英寸。

- 采用斑点噪声抑制技术“mclear”，至少四档可调，有效去除了超声图像中的斑点噪声，获得更加清晰的二维图像。

- 具有产程监测界面，产程监测功能包括不限于胎方位、产程进展角（aop）、胎头与会阴距离（HPD）、宫颈管长度、枕脊角、宫口检测、羊水指数、脐带监测。（请提供产程监测功能界面截图）

- 为满足个性化应用需求，产程监测界面支持功能自定义排序，用户可以根据自身使用需求，调整产程监测首页功能选项，以便快速访问常用功能，提升操作效率和用户体验。

- 为满足除产程监测外其他应用需求，系统还应具备常规超声界面，可通过按钮轻松切换常规超声界面和产时超声专用界面。

- 系统需具有显示产程进展角（AOP）-胎头与会阴距离（HPD）趋势图功能，以评估胎头下降。

- 、具备分娩监护功能界面，至少支持对接胎监设备显示胎心率曲线、宫缩压力曲线、心电、血压、心率等母亲胎儿监护数据，支持升级对接电子分娩白板，同屏显示母胎监护和产程数据。（提供分娩监护功能界面截图）

- 根据测量产程参数的类别，自动切换至相应的成像模式和生成相应的测量标记，给临床医生以操作指引，操作更便捷。

- 为减少阴道内诊估算胎头位置，系统应能根据国际产时超声实践指南将产程进展角（AOP）智能换算成胎头位置。

- 为减少测量误差，系统具有智能提示功能，当产程参数测量结果与产程逻辑不符时，弹窗提醒。（请提供系统弹窗提醒界面截图）

- 支持为每个孕妇建立档案，根据监测结果显示头盆3D图像、绘制电子产程图、自动生成产程数据记录单，支持打印产程记录单，产程记录单包括不限于每轮次测量的产程数据、电子产程图、AOP-HPD趋势图、3D头盆关系、超声图像。

- 需提供视频和文字智能引导，帮助用户正确操作超声探头，提高操作效率与准确性。（请提供操作引导界面截图）。

- B模式参数：声束形成器：全数字声束形成器；接收声束聚焦：连续动态；增益：近场、中场、远场独立调节；组织谐波：多档可调；放大功能：局部至少放大4倍；扫描深度：连续可调；扫描角度/宽度：连续可调； 二维灰阶成像： 256灰阶； 扫描线数：≥256条。

- B+C模式参数：取样框大小、位置可调，支持B／Color宽度一致； 脉冲频率：凸阵:  0.5-3.0kHz  分级可调；彩色增益：21dB-45dB。

- 五、移动DR

- 1.球管焦点最大离地距离	≥2000mm，机身最宽处宽度≤550mm，整机可通行最低高度≤1300mm

- 2.最大上坡角度≥13°

- 3.整机续航电池类型	锂电池，非铅酸电池

- 4.探测器最小像素尺寸≤125um，平板重量（含电池）≤3.1kg

- 5.具备无线可视化曝光技术，能够进行远程可视化曝光，且具备法规要求的实体曝光按键。

- 6.阳极热容量	≥300KH

- 7.整机重量	≤360kg

- 8.最大加载时间≥12.5s，最小加载时间≤1ms，最大毫安秒≥630mAs

- 六、4K冷刀等离子宫腔镜系统

- 主要参数

- 一、4k 荧光内窥镜摄像主机

  - 全数字 4K 分辨率荧光内窥镜摄像主机，有效像素： 3840（H） ×2160（V）；

- 1.2 帧率 ：60Hz；

- 1.3 视频输出接 口 ：DVI、SDI-5 接 口 ：1920（H） ×1080（V） ；HDMI、SDI-1、 SDI-2、SDI-3、 SDI-4 接 口 ：3840（H） ×2160（V）和 1920（H） ×1080（V）双分辨率输出；

- 1.4 多种图像模式 ：通过摄像头的按键可实现摄像系统的白光影像、标准荧光、彩色荧光模式切换；

- 1.5 通过 CAN 接口与配合使用的荧光内窥镜冷光源连接 ，摄像头按键可实现冷光源中 “ 荧光” 的开关控制；

- 1.6 能对 800nm±30nm 长的近红外光照明物体后成像；

- 1.7 水平分辨率≥2000 线；

- 1.8 主机前面板 TFT-LCD 液晶屏，尺寸 10 寸，分辨率 1920（H）x1080（V）,能够实时显示内窥镜镜下图像， 同时可进入菜单状态调整参数；液晶面板可以在带医用手套条件下操作；

- 1.9 主机带有 USB 接 口 ，可接 U 盘或移动硬盘进行拍照、录像。 图片和视频均为1920×1080p 分辨率（仅 DEC F3840 plus 适用）；

- 1.10 整机设计正面全液晶面板，易操作且便于清洁 ，整机外表面无安装螺丝设计；

- 1.11 多组应用环境设置 ，可适应大小不同镜种 ，支持 “腹腔镜”、“宫腔镜”、“胸腔镜”、“耳鼻喉镜”、“膀胱 镜”、“纤维镜”、“ 自定义 1”、“ 自定义 2”8 种科室模式，也可由术者的偏好设定参数并保存；

- 1.12 摄像头按键可设定快捷菜单 ，如拍照、 白平衡、刻录视频、 电子变焦等，可同时定义功能数量≥5； 手柄按键有防误触功能 ，20 秒自动锁键，双击解锁。有效防止手术中误触按键 ，改变手术显示效果；

- 1.13 摄像头 ：传感器总像素为 3840（H） ×2160（V） ，握持轻便；

- 1.14 主机软件系统可以通过 USB 接口实现升级；

- 1.15 主机具有 HDR 高动态范围成像模式 ：提亮图像较暗部分并暗化过亮部分；

- 1.16 主机具有色彩对比功能模式 ：用于严重出血和血管这种高对比图像；

- 1.17 主机具有特殊图像模式 ：增强图像的对比度和色彩差异化；

- 1.18 主机有 4K 标识。

- 二、荧光内窥镜冷光源

- 2.1 最大中心照度应≥7500000Lux；

- 2.2 主机前面板 TFT-LCD 液晶屏≥10 寸,可显示当前参数和进行参数调节；

- 2.3 激光分类为3R 类；

- 2.4 支持白光和荧光两种照明模式。在荧光模式下 ， 白光同时输出，手术视野亮度不变暗；

- 2.5 支持外部设备通过 CAN 接口控制光源的功能；

- 2.6 光源色温： ≥5700k；

- 2.7 光源使用寿命： ≥50000 小时；

- 2.8 导光束长度≥300cm，带安全锁定装置。

- 2.9 一键待机功能 ，以便手术过程中短时间关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命。

- 三、液晶显示器

- 3.1 尺寸 ：32 寸；

- 3.2 分辨率 ：3840(H) × 2160(V)

- 3.3 输入接 口 ：DP、3*HDMI（4k 信号） 、VGA、SDI(选配)；

- 3.4 输出接 口 ：DP；

- 3.5 可视角度 ：178°。

- 四、内窥镜台车

- 4.1 内窥镜台车用于放置内窥镜系统设备，可高度调节的360 度旋转大屏幕显示支架；

- 4.2 左右侧板镂空设计 ，可 自 由调节每层高度和层数；

- 4.3电源接线槽位设计 ，方便各层设备仪器供电； 4.4脚轮：医疗专用静音脚轮。

- 五、气腹机

- 5.1 三级减压 ，安全性能高；

- 5.2 压力设定范围 0.67kPa～3.30kPa（ 5mmHg～25mmHg）；

- 5.3 进气方式可连接钢瓶或中央供气；

- 5.4 大流量供应，流量设定范围 10L/min；20L/min；30L/min 三档；

- 5.5 微电脑控制，漏气 自动快速补气；

- 5.6 实时监测腔内压力 ，并通过面板显示；

- 5.7 供气压力不足有声光报警功能；

- 5.8 过压有声光报警并自动泄压功能；

- 5.9 配件可与其他进口品牌匹配；

- 5.10 管路可高温高压或低温等离子消毒；

- 5.11 运行方式连续加载/间歇运行。

- 六、荧光腹腔内窥镜

- 6.1 直径 10mm，30 度，长度 330mm

- 七、主动脉内球囊反搏

- （一）整机要求

- 1、具有全中文操作系统。

- 2、交流电源供电：支持电源范围90-264VAC，47-63Hz。整机质量不超过48Kg，方便院内转运。

- 3、充满后可工作90分钟（以“40CC导管，80次/分钟心率，1:1反搏”计）；充至80%电量所需时间不超过4小时且有指示。

- 4、大于13寸的可触摸显示屏，显示与操作集合在一块显示屏，显示屏高度可升降，可以360度旋转并可拆卸单独放置。

- 5、波形显示：ECG，AP ，球囊压力波形；点击波形区域即可显示导联、AP设定菜单。

- 6、生理数据显示：心率、平均压、反搏压，以不同颜色区分显示被辅助收缩压／舒张压和无辅助收缩压／舒张压，心率更新频率2秒/次。

- 7、显示电池状态、球囊实时充气容积（cc）、氦气瓶压力数值（Bar或PSI），以便能及时充电、更换氦气瓶，保证患者安全。

- 8、机器报警时可以显示报警内容并发出警报声；并具有360°可视的警报灯，以便及时发现报警，按下警报灯可以快捷消除警报声。

- （二）控制方式

- 1、机器控制方式有触摸屏控制，快捷按键控制以及警报角控制。

- 2、支持触摸屏操作，临床常用功能也支持实体按键操作，比如辅助启动，辅助频率，屏幕冻结，打印，参考线设置等。

- （三）工作模式

- 1、具备自动工作模式和手动模式。

- 2、自动模式包含：自动选择ECG/AP信号源；自动选择并更改触发模式（6种）；自动选择充放气时机方法并自动完成调整。

- （1）自动模式下，自动评估R波放气安全性，自动选择是否采用R波放气方式。

- （2）具有最佳信号分析算法：连续分析所有导联信号及触发模式，并自动选择最佳触发信号。

- 3、手动模式：可以选择信号源；选择触发模式；调整时相；选择ECG导联。

- （四）触发模式

- 1、至少支持７种模式触发，包括Pattern、Peak、AFIB、起搏器V/A-V、起搏器A、AP、机内设置；机器根据信号自动选择切换合适的触发模式（机内设置除外）。

- 2、起搏器检测：脉冲宽度介于 0.1 至 0.5ms，脉冲幅度介于±5 mV-700 mV；脉冲宽度大于或等于 0.5ms，脉冲幅度介于±2 mV-700 mV。

- 3、所有模式（AP 和 AFIB 除外）触发范围：R-R 间期的 20%-80% 内充气；R-R 间期的 30%-120% 内放气。

- 4、AFIB 模式触发范围：上一次 R 波放气后充，充气 80-432 毫秒；R 波放气。

- 5、AP 模式触发范围：R-R 间期的 0%-35% 内充气；R-R 间期的 35%-75% 内放气。

- 6、充排气时机范围可手动调整，单次调整幅度不大于1% 幅度或 4 毫秒 (AFIB模式下)。

- 7、根据可用信号以及 ECG/AP 波形和球囊压力波形分析，确定最佳充放气时机方法和时机设置；具有2种充气时机方法，3种放气时机方法。

- （五）动力系统

- 1、驱动方式：采用步进马达系统；日常保养无需定期更换零配件，机器后期维保成本低。

- 2、具有压力测量游标，可测量AP波形、球囊波形任意位置压力数值。

- 3、反搏频率可达200次/分钟，能满足快速心律失常患者反搏辅助需要。

- 4、具备4种辅助频率： 1:1/ 1:2/ 1:4/ 1:8。

- 5、支持定量调节球囊充气量，调节范围0-50cc，精度可达0.5毫升，保证反搏效率与患者安全。

- 6、具有电磁阀除水系统，可在不中断反搏的情况下持续从气动系统中去除水分。

- 7、需具有球囊压力波形评估功能，以判断IAB球囊尺寸是否合适。

- 8、使用USP 级氦气驱动，可用一次性氦气瓶或重复使用氦气瓶。

- 9、球囊导管连接器采用电子编码，机器自动识别球囊容积，启动反搏可自动输送预设容量确保不会因人为操作不当而造成过度充气，危害病人安全。

- （六）辅助功能

- 1、支持一键汇总显示患者血流动力学参数，方便评估反搏治疗效果，并可打印报告。

- 2、机器开机后显示启动检查列表，准备步骤就绪有提示。

- 3、可以显示并打印最近100次报警状态报告，以便故障排除、记录以及信息存档需要。

- 4、具有ECG信号除颤器保护功能，保护ECG输入达400焦耳。

- 八、4K超高清脊柱内镜微创手术系统

- 4K超高清摄像系统主机 1.1 主机分辨率≥3840*2160P。

- 1.2 带有电子染色/去网纹/电子变焦（3倍）/数字降噪/图像去雾/构造增强/图像翻转/冻结等临床常用功能。

- 1.3 配备液晶触摸屏。

- 1.4 图像处理满足BT.2020和BT.709色域标准。

- 1.5 系统兼容性强，可自动识别胸腹腔镜/关节镜/鼻内镜/电切镜/纤维镜等镜种，无需手动调节模式。

- 1.6 主机同时支持4K画质输出≥6路。

- 1.7 信号输出具备多种物理接口，满足临床多屏显示拓展。

- 1.7.1  超高清4K接口至少同时具备DP×1、HDMI×1、12G-SDI×4；

- 1.7.2  全高清接口至少同时具备DVI×1、3G-SDI×4；

- 1.7.3  SDI接口满足高清3G×2与超高清12G×2同时输出。

- 1.8 内置1T存储盘与USB3.0接口，可以同时≥2路超高清图像抓取和超高清视频存储，视频的存储分辨率为3840*2160/1920*1080/1280*720可选。

- 1.9 设备安全类型满足CF型。

- 1.10 具备（D·L·C）动态亮度稳定技术，在特殊场景下满足图像亮度与细节展现。

- 1.11 具备（R·D·C）图像红色区分度增强技术，增加红色的显示层次，精准区分出血点及出血覆盖区域边界。

- 2. 摄像头

- 2.1 采用超高清4K CMOS传感器，有效物理采集像素大于800万。

- 2.2 连接头为贴片设计，光缆信号连接线长度≥3m。

- 2.3  通过按键可启动用户菜单，菜单功能≥10种，至少包括白平衡/消网纹/去雾/色彩增强/电子变焦/数字降噪/色域调节/HDR/冻结/图像镜像等功能。

- 2.4 摄像头卡口具备齐焦功能。

- 2.5  支持低温等离子灭菌。

- 2.6 设备安全类型满足CF型。

- 2.7可自定义快捷功能按键数≥2个。

- 3 冷光源

- 3.1 灯珠有效工作寿命≥30000小时。

- 3.2  具有触摸屏、主机旋钮2种调光模式，光源等级≥100级调节。

- 3.3 色温5700k±10%。

- 3.4工作噪声≤43dB。

- 3.5具备剩余使用时长提示功能。

- 4  光学内窥镜

- 4.1 专用高清关节镜，直径为 4 mm。

- 4.2 视向角 30°。

- 4.3 视野范围广角。

- 4.4 光学内窥镜工作长度≥ 185mm。

- 4.5 光学内窥镜自带多种光纤转接头，种类≥3种。

- 4.6 非球面设计。

- 4.7 支持预真空高温高压/EO/低温等离子等方式灭菌。

- 5  监视器 4K 超高清液晶监视器

- 5.1 尺寸32英寸，4K级LCD，屏幕长宽对比16:9，支持4K分辨率≥3840*2160。

- 5.2 色域空间满足BT.2020标准。

- 5.3 视野角度，上/下/左/右≥89°。

- 5.4 具备DVI-D、HDMI、DP、BNC（12G/3G/HD-SDI）等多种输入/输出端口。

- 5.5 具有图像强调功能。

- 6 台车和支架

- 6.1内镜系统专用台车1台，支持液晶监视器水平角度和上下高度调整，2个摄像头托杯、5层层板，隔层板高度可调。

- 6.2 配套悬挂VESA件。

- 九、9.1糖化血红蛋白分析仪

- 检测原理：离子交换高效液相色谱法

- 仪器能提供计算的平均血糖eAG结果

- 检测速度≥30样本/小时，综合速度≥60样本/小时

- 一次性装载50个样本

- 用血量≤10μL；

- 精密度CV≤2%

- 线性范围 3.5%~20%

- 彩色触屏操作，无需外接电脑

- 色谱柱次数≥3000次

- 色谱柱采用RFID管理

- 存储不少于6万份样本的全部信息

- 中文操作系统、中文报告

- 支持机内添加溶血剂

- 全自动样本进样装置，能实现标本自动封闭穿刺，并具备急诊标本优先插入进样功能

- 支持同型号设备级联拓展自动化流水线，可与血细胞分析仪连接组成全流水线且有案例；满足不同实验室及未来升级需要

- 试剂管理：软件有试剂用量监测和提示功能，试剂区放置有颜色标签对应标识

- 智能化软件系统可设置定时开机和维护后自动关机

- 自动排气阀，无需手动移除气泡

- 9.2超低温冷冻储存箱

- 样式：立式 。

- 有效容积：≥528L。

- 箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。

- 内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。

- 保温材料：采用高性能VIP真空绝热材料，VIP保温板厚度≥20mm，箱体发泡层≥130mm,大幅提升保温效果。2个发泡压扣式内门，双层发泡保温外门，外门4道密封，内门两道门封，整机6道门封。

- 国际品牌secop压缩机，整机稳定运行功率小于600W，国际品牌EBM低噪音风机。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。

- 中国科学院理化所发明的环保制冷工质,制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，独特制冷回路，制冷效率高，降温更迅速。

- 温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。

- 显示：7英寸高性能LCD触摸屏，显示精度0.1℃，清晰显示，界面友好，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。

- 具备状态运行指示圈，正常运行时，液晶屏温度显示外圈为蓝绿渐变色，温度异常时，温度外圈颜色变成红橙渐变色。

- 安全存储：12种声光报警系统（数据通讯故障、箱门打开超时、环温传感器故障、冷凝传感器故障、温度传感器故障、箱内高温报警、箱内低温报警、冷凝器高温报警、环温高温报警、低电量报警、电池电量检测故障、断电报警等），物品存储更安全。

- 开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。

- 25℃环温时，单日耗电量≤8.5KW.h/24h，可提供省级或省级以上第三方检测报告。

- 箱内温度均匀性要求，25℃环境，设定-81℃测试，整机≥20点测试，最高温度与最低温度的差小于10℃，可提供省级或省级以上第三方检测报告。

- 25℃环温时，空载降温到-81℃时间≤5.3h，可提供省级或省级以上第三方检测报告。

- 低噪音，稳定运行噪音≤55分贝，可提供省级或省级以上第三方检测报告。

- 25℃环温，空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥270min，可提供省级或省级以上第三方检测报告。

- 大面积翅片式冷凝器，散热面积大，效果好。

- 自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门。

- 2个温度测试孔，方便测试温度。

- 标配USB模块，可用于记录、导出箱内温度数据、运行曲线及操作记录等数据，数据可长达10年以上。

- 标配蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。

- 选配5V冷链供电系统，二氧化碳后备系统。

- 选配RS485数据接口，远程报警接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯。

- 选配物联模块，手机关注微信公众号、小程序等，可实时监控冰箱运行状态，冰箱报警信息，会同步短信和微信。

- 可存储2英寸标准冻存盒400个，2ml标准冻存管40000支。

- 9.3细菌鉴定及药敏分析系统

- 1.适用范围：用于进行临床病原菌（细菌、真菌）的鉴定和体外抗菌药物MIC分析。

- 2.检测方法：鉴定采用生化酶反应结合显色法，药敏试验采用比浊法。

3.鉴定种类：提供临床常见11大类，超过600种病原菌，包含肠杆菌、非发酵菌、链球菌（肠球菌）、葡萄球菌（微球菌）、真菌、棒状杆菌、奈瑟氏球菌/嗜血杆菌等。

4.药敏种类：根据CLSI标准、EUCAST标准及相关指导性文件分析MIC，能够报告MIC和S、I、R敏感度。

5.自动化功能：

5.1仪器开机自检，采用高精度图像识别技术，通过图象处理器检测测试卡反应情况，上传数据库分析，得出试验结果。

5.2仪器具备自动检测与手工录入功能，用户可查询和修改报告，并可以自定义报告单尺寸。

6.仪器判读速度：一块测试卡读卡时间≤50秒。

7.统计分析功能：软件可实现综合数据统计分析，分基本统计项目（标本来源分布统计、标本来源科室分布统计、细菌分布统计、主要病原菌敏感度统计）和超过20种耐药表型统计。

8.管理系统：具备院内感染管理系统，有院内微生物感染管理功能。

9.数据共享：细菌鉴定和药敏数据可与世界卫生组织药敏分析系统WHONET共享数据。

10.仪器构造：

10.1仪器具备针孔镜头，计算机系统、鉴定药敏读板系统一体化，封闭机身可减少因外部环境影响导致的判读不准。

10.2条码扫描功能：内置扫码器，轻松识别条形码。

11.高级专家系统：

11.1具备高级专家系统，可提示天然耐药及特殊耐药表型，如MRSA、MRCNS、ESBL、β-LAC、ICR、HLAR、CRE、CRKPN、CRAB、CRPAE、VRE等修正结果并对药敏结果进行科学注释。

11.2专家注释可提示药敏报告中不合理现象以及检验者如何正确操作、临床医师用药时要注意的问题等。

11.3抗生素优化组合，根据CLSI制定的临床用药标准，将抗菌药物分A、B、C、U、O、Inv组报告药敏结果。

- 12.实验室信息系统:提供同品牌药敏监测数据分析中间件软件，可连接LIS系统，自动审核并导出符合CARSS数据标准的文件，并可检查罕见耐药表型对重点耐药监测指标进行预警。

- 13.药敏板卡：

- 13.1配套临床常见菌测试板卡：肠杆菌、非发酵菌、链球菌（肠球菌）、葡萄球菌（微球菌）鉴定药敏复合板，同时具备药物种类和浓度梯度与复合板一致的单药敏板。

- 13.2 具备酵母样真菌、棒状杆菌、奈瑟氏菌/嗜血杆菌鉴定药敏板。

- 13.3 配套真菌药敏板，可检测酵母样真菌、隐球菌、曲霉菌，药物≥9种，拥有新型三唑类药物艾莎康唑。

- 13.4配套测试板需所有药物浓度设置满足CLSI质控标准，保证产品质量。

14.配置设备：配置自动加样仪和浊度计，自动完成测试板加样，保证加样均匀，准确无误。

- 9.4二氧化碳培养箱

- 本产品具有医疗器械注册证；

- 容积：258L  ；

- 内部尺寸（W×D×H mm）：570×610×745   外部尺寸（W×D×H mm）：794×867×985；

- 隔板数量标配/最大：3/13；

- 二氧化碳气管直径：内径6mm，外径12mm，长度5m；

- 4寸彩色显示屏，方便观察及操作,可实时查看温度、CO2浓度动态曲线；

- 温度控制范围，室温+3℃~55℃；

- 温度均匀性±0.3℃，温度波动度±0.1℃；CO2浓度控制范围，0~20%，控制精度±0.1%；

- 开门30S，关门后4分钟温度恢复至标准要求以内，关门后4分钟CO2浓度恢复至标准要求以内；

- 进口品牌高精度红外传感器（IR）,无需校准，耐100℃高温，可进行300次湿热灭菌；

- 灭菌功能：90℃湿热灭菌，一键灭菌操作方便，具有第三方检测报告；

- 不锈钢304内胆，一体式冲压成型，无支架、无螺钉、圆弧无死角结构，电抛光内胆，方便清洁；

- 底部水库式加湿方式，增加蒸发面积；

- 具有多种故障报警，超温报警，温高温低报警、CO2浓度超标报警、门开报警，有声音蜂鸣报警、屏幕闪烁报警两种报警方式；

- 配置大容量数据存储空间，数据可保存15年，且可通过USB数据接口导出全部数据，实现数据的可追溯性；

- 标配RS485数据接口，可实现多台组网，并能够与计算机连接，实现数据通讯；

- 产品配置PT1000高精度温度传感器；

- 具有参数自动配置功能，可通过USB接口或网络上传和下载配置文件，将一台培养箱的设置参数和数据等信息复制到其它培养箱；

- 产品可叠放、可选左或右开门，可配HEPA过滤器；

- 配置35 mm 测试孔；

- 配置远程报警接口，报警内容包括：温度异常、CO2浓度异常等内容，用户可自定义报警限度；

- 可配物联模块，可通过手机、电脑、移动终端查询产品运行状况、报警等。

- 9.5 核酸扩增检测分析仪

- 检测通量:16；

- 检测项目：甲型/乙型流感病毒核酸检测(恒温扩增-实时荧光法)，肺炎支原体(MP)核酸检测(恒温扩增-实时荧光法)，呼吸道合胞病毒核酸检测(恒温扩增-实时荧光法)，百日咳杆菌核酸检测(恒温扩增-实时荧光法)​ ，沙眼衣原体(CT)和淋球菌(NG)核酸检测(恒温扩增-实时荧光法), B群链球菌（GBS）核酸检测(恒温扩增-实时荧光法)新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测(恒温扩增-实时荧光法)，结核分枝杆菌复合群核酸检测(恒温扩增-实时荧光法)；​

- 检测原理:基于三段式磁导提取技术、荧光聚合酶链反应原理；

- 适用样本类型:咽拭子、痰液样本；

- 检测基因:同时检测ORF1ab基因和N基因；

- 适用保存液类型:灭活型（含胍盐）和非灭活型的样本保存液；

- 样本处理：标本送至实验室后无需任何前处理；

- 检测模式:核酸提取、扩增检测均在同一封闭、便携式仪器上完成；样本上机后至结果报告过程，无需任何手工操作，提取和扩增全过程小于30分钟；

- 样本信息录入：可通过二维码扫描直接录入样本信息；

- 检测模块:独立模块，可实现来样即测；

- 核酸提取方式:离心柱或磁珠法提取；

- 可支持多样本混合检测；

- 检测试剂最低检测限200拷贝/mL；

- 检测试剂灵敏度≥98%，特异性＞95%；

- 所适配的检测试剂2-8℃储存，即拿即用，无需室温融化、振荡、离心；

- 所适配试剂常温运输；

- 荧光强度检测重复性CV值<3％；

- 荧光强度检测精密度<5%；

- 结果判读及报告系统仪器可实时采集荧光信号并自动生成实时荧光曲线，通过对荧光信号变化的分析实现自动判定并报告检测结果；

- 设备及配套试剂具有三类医疗器械注册证；

- 提供装机及培训计划。提供技术服务，售后服务响应时间为30分钟，在1小时内派技术人员到现场服务；

- LIS功能开放数据端口，同步支持与LIS系统互联。

- 9.6核酸提取仪

- 1.样本处理通量：1-32样本。

- 2.样本体积：双裂解提取模式，样本提取体积最大可达700ul。

- 3.工作体积：30ul-1000ul。

- 4.采用全景式设计，便于随时观察操作界面及提取仓内状态。

- 5.抽屉式取板位设计，耗材拿放自由，避免因操作阻碍而导致污染及意外。

- 6.控温模块：相互独立的双排裂解加热模块，支持进行样本复孔裂解提取，可实现样本体积增倍，大大提高样本提取得率，满足高灵敏度检测需求。

- 7.快速提取：操作时间短，10-60分钟/次，一次最多可同时提取32份样本。

- 8.提取板位：内设2个96提取板位，采用96深孔板作为提取耗材，加热模块与深孔板底部充分接触，提高孔间温度的均一性。

9.革新的振荡式磁珠重悬技术：根据需求设置振荡混匀模式、吸磁模式并保存，程序编辑灵活高效直接调用振荡混匀模式、吸磁模式满足不同试剂需求，且程序可通过USB接口导入导出。

- 10.温度控制范围：室温～99°C。

- 11.仪器自带大屏幕彩色中文操作界面，触控式操作，图形化界面，简单易用。

- 12.提取程序存储量：不低于100组程序，可设置快捷运行程序。

- 13.程序编辑：可根据实验需求自行新建、编辑、保存及删除实验程序。

- 14.提取孔间差异：配置防污染系统，控制孔间污染及批次间污染，杜绝交叉污染。提取同一样品，孔间CT值的变异系数不超过2%。

- 15.配置防污染系统：全封闭式设计，内置UV紫外灯灭菌和外排风系统，确保生物安全。

- 16.仪器带提取仓门自动锁定功能，保障操作安全。

- 17.断电保护：具备断电记忆功能，重启可续接实验或可选择任意步骤开始进行实验

- 18.通讯接口：以太网接口数据通讯接口、USB接口。

- 19.适用范围：临床检测、常规科研、基因组学、疾控系统、食品安全、法医等领域。

- 9.7全自动洗板机

- 显示屏幕：液晶显示屏幕；

- 可洗板条：适用于平底、U和V型底酶标板或条；

- 冲 洗 头：96针冲洗头，分配针和抽吸针独立；

- 残 液 量：﹤2ul/孔；

- 注液精度：≤2%；

- 清洗液量：50-3000μl/孔，每孔10μl为单位连续可调；

- 清洗方式：单板、双板或循环；

- 清洗次数：0-99次可调；

- 清洗条数：1-12排可调；

- 浸泡时间：0-24小时可调；

- 振板时间：0-24小时可调；

- 洗液通道：≥3个；

- 存   储：100组以上程序；

- 废液自动排放：可选配废液自动排放功能；

- 压 力 泵：内置式压力泵。

- 9.8全自动化学发光免疫分析仪

1.工作原理：化学发光免疫分析技术；

2. 可检测项目至少包含：AFP、AFP-L3%、DCP、GP73；

3.检测模块光谱测定范围：340nm～650nm；

4.检测模块动态范围：1s⁻¹~3×10⁷s- ¹；

5.试剂仓容量：最多支持32种试剂，支持不中断测试流程更换；

6.样品容量：一次性最大支持100个样本同时上样，可循环上样；

7.最小加样量：最小加样量20μL；

8.检测通量：最大600个测试/小时；

9.专用反应杯：专用，PP材料，导热及透光一致性高；

10.液面探测：支持；

11.储存条件：温度：-40℃~55℃;相对湿度：≤93%；

12. 硬件配置：处理器CPU: 主频1.7GHz 以上；内存：4GB以上；硬盘：60GB以上；

软件环境：WINDOWS 7 及以上；网络条件：支持网口通信；

13.安全接口：网络接口：仪器设有LAN 口；USB2.0:电脑外设(鼠标与键盘等)接 入与数据导出；

14.  防进液等级：IPXO；

16. 仪器噪声：应不超过150RLU；

17. 发光值的线性：在不小于3个发光值数量级范围内，线性相关系数(r)应≥0.99；

18. 发光值的重复性：采用发光剂法，变异系数(CV) 应不超过5%；

19.发光值的稳定性：采用发光剂法，发光值的变化应不超过±10%；

20. 携带污染率：AFP携带污染率≤10-5；

21. 临床项目的批内精密度：CV≤8%；

22.加样正确度与重复性：样本加样：最小加样量20μL,  偏倚不超过±2μL,  变异系数≤8%; 最大加样量100μL, 偏倚不超过±6%,变异系数≤3%。试剂加样：最小加样量25μL,偏倚不超过±10%,变异系数≤5%；最大加样量150μL,偏倚不超过±6%,变异系数≤5%；

23.反应区温度控制的正确度和波动度反应区温度的偏倚不超过设定值37℃的±0.5℃,波动度不超过0.5℃。

- 9.9医用离心机

- 金属机箱，不锈钢离心腔，确保人身和机器安全；

- 电动自吸式门锁，可轻松的关闭及打开上盖；

- 微机控制， LCD液晶显示， 性能稳定，操作简单快捷；

- 具有开盖自动停机及多种保护功能；

- 大功率交流变频电机 ，延长机器使用寿命；

- 可设定停机自动开盖方式,停机后可自动打开上盖;

- 具有瞬时离心功能，按住瞬时离心键即可快速离心，松手即停；

- 采用高精度电子计时器、计时模式为到达转速后计时;

- 15档加速16档减速曲线选择，并可设定自由停机模式；

- 采用软启动控制技术，可保证样本在升速过程中平稳的运行；

- 采用停机防回荡技术，减速时样品液面平整清晰；不会出现二次悬沉现象；

- 独特的空气环路设计，减小噪声和热量的产生；

- 20组程序储存，5个快捷程序按键，可快速调取程序使用；

- 运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，无需停机。

- 最高转速：4000r/min

- 转速偏差：±10rpm

- 最大相对离心力：3130×g

- 定时范围：1-99min

- 加/减速曲线：1/0-15档

- 整机噪音：＜65dB（A）

- 电源：AC220V   50HZ

- 输入功率：750W

- 外型尺寸：59*45*39cm

- 净重：64kg

- 配置：水平转子-吊篮*4组、3/5ml采血管*100支

- 9.10医用离心机（高速）

- 金属机箱，不锈钢离心腔，电子门锁，安全可靠；

- 微机控制，具有开盖自动停机及多种保护功能；

- 采用LED数码管显示屏显示，薄膜按键操作、快捷、方便；

- 超强铝合金转子、运行平稳可靠。

- 采用停机防回荡技术，减速时液面平整清晰；不会出现二次悬沉现象；

- 独特的空气环路设计，减小噪声和热量的产生；

- 运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，无需停机，断电停机可记忆最后一次运行参数。

- 最高转速：16000r/min

- 转速偏差：±10rpm

- 最大相对离心力：16900×g

- 定时范围：1-99min59s

- 加减速曲线：1-9档

- 整机噪音：＜60dB（A）

- 电源：AC220V   50HZ

- 输入功率：0.6KW

- 外型尺寸：39×27×26cm

- 净重：18kg

- 配置：角度转子1.5/2ml*12支

- 9.11全自动化学发光测定仪

- 基本功能：全自动完成免疫实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验；

- 加样方式：免疫分析仪采用重复用加样针加样方式；

- 平台可开展项目：可开展肺炎支原体、肺炎衣原体、结核分枝杆菌检测项目；

- 检测速度：单台免疫分析仪检测速度≥600测试/小时，检测速度≥1200测试/小时；

- 反应位：≥340个，保证一步法及两步法仪器检测速度的恒定；

- 一次性添加反应杯数量：≥3600个，支持不少于6小时离机检测时间；

- 液体水平监测：备液面监测、凝块监测和空管监测功能；

- 最快出结果时间：≤21分钟；

- 洗板机类型：洗针独立清洗；

- 定标曲线：长达28天；

- 反应原理：酶参与的磁微粒化学发光免疫测定；

- 放置样本数：一批次100个样本（可循环追加），有急诊样本优先通道；

- 清洗方式：每个反应杯独立清洗，每个反应杯至少洗涤5次，磁珠的洗涤应有聚集分散的脱磁清过程，以保障清洗彻底；

- 试剂位：≥45个试剂位；

- 样本载体：样本架；

- 样本稀释功能：在机稀释；

- 数据处理方式：四参数、线性回归、logit-log、点到点。

- 9.12全自动微生物质谱检测系统

一、设备配置及用途

质谱检测系统  1套

用于（细菌，丝状真菌，酵母，分枝杆菌等）样品的快速鉴定。

二、设备技术要求

1.资质及使用期限

1.1具有NMPA认证。

1.2 使用期限≥8年。（提供仪器铭牌照片）

2.工作环境：

电力要求：AC 220V±22V，50Hz±1Hz、相对湿度：30%-70%

3.硬件指标：

3.1激光器：在1-1000Hz范围内任意连续可调。

3.2激光发射次数≥10x108，可检测更多的样本。

3.3离子源：离子源无需清洗，方便日常维护。

3.4飞行管：长度≤0.55米，抽真空体积更小，性能更稳定；钛金材质，无磁场电场干扰。（提供证明文件）

3.5检测范围：分子量范围1-500kDa。

3.6 真空系统：前级泵为内置隔膜泵，节省科室空间，降低噪音；

3.7检测器为打拿极电子倍增器，打拿级数≥20，使用寿命更长。（提供检测器说明书）

3.8具备无接触式进出靶触发装置，可通过手势识别，无需在软件上操作及实体按键操作，避免交叉感染，保护操作者生物安全。（提供照片及说明书）

3.9屏幕为触控屏，屏幕尺寸＞18寸，具备双指触控式放大及缩小功能，

方便对谱图进行详细查看；（提供省级或省级以上检验机构报告证明）；

3.10仪器高度≤850mm，无需外置电脑或工作站及显示器，仅需一根电源线即

可独立工作，体积小，便于车载船载，应对重大突发事件；

4. 软件指标：

4.1 自动化数据采集，图谱实时刷新，可根据样品信号强度和分辨率自动调整激

光能量、采集位置和采集次数来自动获得高质量蛋白质量指纹图谱。

4.2 软件具备数字量化质控功能，可查看历史质控记录，所有质控操作均被记

录，有助于实验室质量体系标准建设；（提供证明文件）

4.3 软件有混鉴菌的提示功能；

4.4，拥有谱图及鉴定结果收藏功能，收藏内容与账户关联，每个账户只能查看

自身账户的收藏内容，确保信息安全；

4.5 可与同品牌微生物实验室管理系统中间件软件连接，可实时查看所有上机试验样本的培养、鉴定、药敏等信息，查询样本实验状态，并可出具专业的统计分析报表。

4.6可提供微生物鉴定/药敏解决方案，拓展微生物科室自动化及信息化！质谱和药敏数据同源，避免菌名不一致，同时质谱与药敏数据自动传输，无需手抄（提供同品牌药敏仪器注册证）。

4.7 可提供微生物形态学（菌落形态图和染色图），基因序列，药敏等信息查询功能。

5. 数据库：

5.1标配数据库容量：菌种数量≥5100种。

5.2 丝状真菌数据库大于100种，且具备完整的真菌解决方案，包括培养基及真菌药敏板卡，覆盖真菌的培养、鉴定、药敏流程；便于科室真菌的全流程处理，更准确完成真菌鉴定及抗真菌药物指导。（提供同品牌培养基及真菌药敏板卡资质证件）

5.3数据库菌株应涵盖临床医学检验、疾控病原菌、环境微生物、食药微生物等相关领域,且数据库可以实时更新。

6.数据处理系统：双核处理器，≥8GB内存，≥1TB硬盘。

7.消耗品

7.1可提供质谱样本预处理试剂（包含基质及前处理试剂）。

7.2可提供同品牌质谱鉴定校准品：校准品取得注册证。

7.3可提供分体式标本板，有可扫描条码，满足可追溯性。

- 7.4可提供同品牌质谱仪质控品，质控品取得注册证。（提供质控品注册证）。

- 9.13微生物样本前处理系统

1：功能用途：用于微生物样品进行分析前后的处理及加工，适用标本类型：痰、尿液、拭子、脑脊液、等样本进行自动化接种划线。

2：资质认证：仪器需获注册证/备案

3.接种速度：≥180块/小时。

4：平板载入量：≥5种160块，支持不停机添加。

5：样本载入量：≥24个，支持随机进样。

6：接种工具加载量：数量≥200个，支持不停机补充。

7：痰样本自动液化功能：仪器内置痰样本自动消化功能，无需人工液化。

8：样本称重功能：具备样本称重功能。

9：最低样本量：支持低样本量样本上机，样本量最低0.5ml即可上机接种，可避免人工繁琐处理低样本量样本

10：生物安全：仪器内置负压系统，抽风量≥12m³/分钟，仪器具备高效空气过滤功能，过滤效率大于99.99%，具备紫外线消毒模块，紫外辐射强度大于等于400mW/㎡。

11：张贴条码功能：仪器可以自动扫描识别样本条码及患者信息，自动打印粘贴条码于培养皿侧面。

12：接种方式：一次性接种工具划线 定量接种，避免交叉污染。

13:加样预警：具备堵针检测、空吸检测和漏加报警功能，避免样本漏加风险。

14：自动化：具备样本自动开盖、闭盖，以及自动混匀功能。。

15：适用培养皿规格：标准90mm通用型平板，无需其它载具即可加载平板到仪器上，供自动接种使用。

16：异常样本处理模块：具备异常样本自动排出功能，显示异常样本数量。

17：软件功能：全中文操作系统，自定义接种平板类型。

18：仪器内部布局：平板加载无需打开接种区，接种完成平板取出无需打开接种区，样本加载无需打开接种区。

- 19：占地面积：≤1.5㎡。

- 拓展性：预留流水线接口。

- 21	配置：需提供该品牌最新型号最高通量设备。

- 22：寿命：仪器使用寿命需≥7年。

9.14门急诊智慧化实验室检验分析系统

- 硬件方面：

- 建设以样本采集、气动传输、样本处理、轨道互联的多平台分析设备等自动化系统为硬件基础的智慧化实验室；

- 可连接样本气动物流传输系统、全自动样本分拣系统、全自动样本处理系统、生化、免疫、血液、血凝、特定蛋白、糖化等，解决一人多机多岗的场景难题。

- 智能化样本处理自动化支持气动传输直连，配置不同的样本前处理模块，实现自动开机、自动清洗、自动关机、样本的进样、离心、开盖、血清质量识别、自动质控、自动复查、一键查找、归档等样本处理自动化；

- 标本即时气动传输系统，发射端支持标本批量载入，接收端具备悬浮缓冲专利技术。连接样本采集窗口与分拣核收系统，各平台流水线样本前处理系统，实现样本的即采、即送、即测。

- 软件方面：

- 流程中的智能化，主要体现在全过程的信息监测管理，以及析后的环节，包括但不限于复检规则的判断，结果的自动审核，利用AI的工具进行深层次和多维度的结果解读，辅助报告等。

- 对于检测运行过程中的样本、设备、数据、质控以及整个实验室运行的人、机、料、法、环、测都需要及时、集中、有效的提示，以便做出精准的决策以及预防性的干预；

- 实验室数据智能应用中心进行样本管理、数据管理、质控管理和仪器管理，从而实现医学检验全流程的信息化，智慧大屏动态监管TAT超时、危急值管理、仪器报警等信息实时反馈，通过电脑/移动终端可远程监控及操作3）数据分析与决策支持平台，如实验室运营看板、质量指标仪表盘、科研数据挖掘工具等。

4）流程中的智能化，可全过程的信息监测管理，以及析后的环节，包括但不限于复检规则的判断，结果的自动审核，利用AI的工具进行深层次和多维度的结果解读，辅助报告等；

- 售后服务方面：

1）提供全方位的售后服务保障体系，包括在 10 分钟内响应、7x24小时技术支持热线、快速响应的现场服务团队、定期的系统巡检与维护保养。

- 9.15显微镜

1.质量标准：生产企业通过ISO90001质量认证体系认证；国家高新技术企业；

2.光学系统：无限远消色差独立校正光学系统；

3.目镜物镜参数：

3.1广角平场10X目镜：视场直径Ф22mm，双目镜均带有屈光度调节，范围±0.5°

3.2无限远平场消色差物镜：

4X/0.10  工作距离21.5mm      10X/0.25  工作距离7.5mm

40X/0.65 工作距离0.65mm      100X/1.25 工作距离0.185mm

- 4.目镜筒：30度倾斜，三目镜筒，瞳距调节53mm-75mm，两档分光，配专用                1倍C接口,无需改动，可直接扩展连接各大品牌。

5.调焦机构：粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,粗动行程每圈40mm，微动行程每圈0.2mm，调焦范围24mm。左手松紧调节，右手含限位器。右手细准焦螺旋为罗盘式，可单指调节。

6.物镜转换器：四孔(内向式滚珠内定位)。

7.透射照明系统：白色LED照明光源，亮度可调，阿贝聚光镜 NA1.25，内置式可调孔径光栏，含倍数刻度，与物镜匹配。

8.载物台：双层大型活动平台 (尺寸:210mm×140mm，移动范围: 76mm× 50mm)

9.机身：全金属（非塑料）的承载式机身，流线型设计。

配置要求：

| 项目 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 目镜 | 大视野WF10X /F.N.22mm | 2 |
| 目镜筒 | 铰链式三目头，30°倾斜，瞳距调节范围53‒75mm | 1 |
| 物镜 | 无限远平场消色差物镜 4X/0.1 工作距离：21.5mm | 1 |
|  | 无限远平场消色差物镜 10X/0.25工作距离：7.5mm | 1 |
|  | 无限远平场消色差物镜 40X/0.65工作距离：0.65mm | 1 |
|  | 无限远平场消色差物镜（oil）100X/1.25工作距离：0.185mm | 1 |
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值2μm，粗动行程每圈40mm，微动行程每圈0.2mm，调焦范围24mm | 1 |
| 物镜转换器 | 内向式四孔转换器 | 1 |
| 载物台 | 双层活动平台，尺寸：210mm×140mm 移动范围：76mm× 50mm | 1 |
| 透射照明系统 | 阿贝聚光镜 NA1.25 | 1 |
|  | LED照明，亮度可调 | 1 |
| 相机接口 | 1XC | 1 |
| 电源线 | 标准三孔电源线 | 1 |
| 防尘罩 | 明美专用防尘罩 | 1 |
| 镜油 | 镜油8ml | 1 |

- 9.16普通离心机

- 金属机箱，不锈钢离心腔，确保人身和机器安全；

- 电动自吸式门锁，可轻松的关闭及打开上盖；

- 微机控制， LCD液晶显示， 性能稳定，操作简单快捷；

- 具有开盖自动停机、超速报警及多种保护功能；

- 大功率交流变频电机 ，延长机器使用寿命 ；

- 可设定停机自动开盖方式,停机后可自动打开上盖;

- 具有瞬时离心功能，按住瞬时离心键即可快速离心，松手即停；

- 采用高精度电子计时器、计时模式为到达转速后计时;

- 15档加速16速减速曲线选择，并可设定自由停机模式；

- 采用软启动控制技术，可保证样本在升速过程中平稳的运行；

- 采用停机防回荡技术，减速时样品液面平整清晰；

- 独特的空气环路设计，减小噪声和热量的产生；

- 20组程序储存，5个快捷程序按键，可快速调取程序使用；

- 运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，无需停机；

- 断电可记忆最后一次的运行程序及参数。

- 最高转速：4200r/min

- 转速偏差：±10rpm

- 最大相对离心力：3150×g

- 定时范围：1-99min

- 加减速曲线：1/0-15档

- 整机噪音：＜65dB（A）

- 9.17电热恒温培养箱

- 温度范围：室温+5°C~60°C

- 温度均匀度：≤±1°C

- 温度波动度：≤±0.5°C

- 加温方式：底部加热方式

- 箱内循环方式：自然对流

- 报警类型：超温报警、温度探头损坏报警

- 温度控制器：LED数码管显示，P.I.D控制器

- 内部尺寸W×D×H（cm）：50×51.9×60

- 内部容积（L）：155

- 外部尺寸W×D×H（cm）：76×69.5×87.2

- 搁板：3

- 功率（W）：600

- 电源：1Ø 220V 50Hz

- 备注：温度设置在20°C～37°C可用于消除甘露醇溶液结晶现象

- 9.18恒温水浴箱

- 温度范围：室温+5℃~100℃

- 温度波动度：≤±0.5°C

- 温度均匀度：≤±0.5°C

- 温度显示精度：0.1°C

- 温度控制精度：0.1°C

- 报警类型：超温报警、温度探头损坏报警

- 加温方式：不锈钢管式加热器

- 降温方式：自然降温

- 内部尺寸W×D×H（cm）：30×24×15

- 内部容积（L）：11

- 外部尺寸W×D×H（cm）：35.6×29.6×27

- 功率（W）：1050

- 电源：1Ø 220V 50Hz

- 十、10.1超声破碎仪

- 采用32位微电脑控制器,7寸触摸屏。触摸开关、图形指示操作简便；拒绝液晶及按键方式；

- 2.可编程控制模式：可存储50种操作工艺；

- 3.外壳采用高分子合成材料，具体有耐酸碱、抗腐蚀性。整体开模，一体成型，无螺丝榫卯连接；

- 4.主机与隔音箱叠加，占地少，节省空间；

- 5.超声定时、时长、功率可任意设定；

- 6、操作屏可设定工作台升降、工作台可拆卸；

- 7.具有超温、过载和时间保护功能，故障报警及故障显示；

- 8.带有紫外灭菌、照明功能；

- 9.频率: 20-25 KHz 自动跟踪，自适应；

- 10.触摸屏显示: 振幅、功率、温度、时间、50组工艺；

- 11.破碎容量: 0.1-600 ml；

- 12破碎功率可调：5-650W；

- 13.温度报警: 配有温度传感器，可测温度；

- 14.隔音箱：双层设计，隔音效果好，易清理、减少污染；

- 10.2生物安全柜

1、 类别：气流30%排放，70%循环使用，具有中国CFDA颁发的三类医疗器械注册证。

2、 生物安全柜的外箱体为钢板静电喷涂，工作区由圆弧角(R10)内胆整张不锈钢钢板一体成型，四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态,确保无污染泄漏。

3、 工作台面采用整体式可移动不锈钢，设容量>4000ml的集液槽，下设排污阀门，方便收集泼贱液体和清洗消毒。

4、 滑动前窗采用日本AIRTECH卷簧悬挂系统，使用6MM厚的安全玻璃能可任意定位，升降自如，免维护，避免使用配重结构以防钢丝绳断裂砸伤操作者。

5、 移门玻璃可进行全幅清洁，有效防止细菌滋生。

6、 防泄漏安全测试：a、柜体防泄漏:保持安全柜内气压在500Pa±10%条件下,柜体无任何泄漏 。b、送排风高效过滤器防泄漏：可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.01%;不可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.005%。

7、 风机系统:采用美国进口雷勃直流无刷电机的DCBL风机系统，精确有效的控制系统的运行状态。

8、 直流电机与LED照明灯等节能技术的运用，可使安全柜的是实际运行功耗下降50%。

9、 具有值机经济节能模式，当移门关闭后，设备进入低速运行状态，再次开启移门，进入正常工作状态。

10、 工作区内设有通用水、气接口、左右各一个超载保护功能的防溅插座 。

11、 工作窗口吸入风速：≥0.55m/ｓ，工作区流入风速0.32-0.35m/s，前窗采用无阻碍回风技术，风速探头实时监控不正常气流、乱流和吸入风速与流入风速偏离标准值报警功能。

12、在送风和排风系统都设有“阻泄露”技术的ULPA高效过滤器，确保达到洁净度ISO4（10级）。

13、人员防护：A，撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次；B，狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次; C受试产品防护,≤5CFU./次; D,菌落总数≤2CFU./次。

14、送、排风高效过滤器采用美国进口HV滤纸制作而成，为铝框无隔板结构，对0.12um的尘埃颗粒捕集效率99.9995%.对0.3um的尘埃颗粒捕集效率99.9999%，超高效过滤器是在无尘厂房内，由进口的产线加工而成，并经过严格的测试。超高效过滤器是生物安全柜的核心部件，自行生产，无需外购，安全柜的品质得以保证。

15、操作面10°倾斜设计，更符合人体工学，使操作着更舒适。

16、工作区尺寸：宽度1004mm，深度630 mm，高度630 mm。

17、配备多重安全报警系统：a、过滤器阻塞报警 b、送风机过载报警c、工作前窗开启上下限位报警(与照明控制联动) 。

18、噪音:58～65dB，照度≥900LUX。

19、外形尺寸：宽度1200mm ，深度795 mm，高度2050mm

20、洁净等级： ISO 4级 （10级），过滤效率：对于0.12um的效率为99.9995% 。

21、大屏LCD彩色人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入风速、时间显示、UV灯运行时间、彩色控制屏（三色）显示过滤器寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。五个运行指示灯，可直观显示生物安全柜的运行状态。

- 10.3流式细胞仪

- 1. 光学系统：

- 1.1 激光: 要求配置全固态激光器，488nm激光激发5个荧光通道，638nm激发3个荧光通道，并可同时检测2个散射光信号；激光器的功率必须满足如下条件：488nm激光器且激光功率不小50mW、638nm固态激光器且激光功率不小于50mW。

- 1.2 可原机升级：据实验需求后期可升级增加激光及荧光检测器，升级后为最高3激光13通道，13 个荧光检测器独立使用，互不干扰，不共用检测器。

- 1.3 光路设计：免校准集成光学石英流动室，固定一体化光路系统，数值孔径＞1.3NA。

- 1.4采用FAPD检测器，其光电转换效率能够达到数倍于传统高性能PMT，提高灵敏度。

- 1.5 质量控制：全自动化QC 质控，智能化调整激光功率，无需工程师校正。

- 2. 液流系统：

- 2.1 鞘液桶容量：标准4L 鞘液桶、可选10L 方形鞘液桶。

- 2.2 自动控制程序：包括系统启动（初始化）、样本混合、反向冲洗、排汽泡、关机（日常清洗）、深度清洗。

- 2.3 上样方式：单管模式：5ml（12X75mm）的聚苯乙烯和聚丙乙烯流式管、1.5ml和2ml EP 管。

- 2.4 上样速度：除常见低、中、高速外，进样速度自定义范围10-240ul/min。

- 3. 电子系统：

- 3.1 信号处理：拥有全数字化系统，107动态显示范围。

- 3.2 检测速度：多参数检测时，检测速度可达30000 细胞/秒。

- 3.3 采集信号：所有通道的脉冲面积，高度信号，任一选定通道的脉冲宽度信号。

- 4. 分析性能：

- 4.1 散射光分辨率：蓝色侧向散射光SSC 分辨率：300nm；紫光侧向散射光VSSC分辨率：80nm 聚苯乙烯微球。

- 4.2 荧光灵敏度：FITC ：≦30 等量可溶性荧光素分子（MESF-FITC）；PE ：≦10 等量可溶性荧光素分子（MESF-PE），提供制造商彩页或参数页证明文件。

- 4.3 全峰宽变异系数（CV）：<3%。

- 4.4 非注射泵或柱塞泵上样，具备免微球绝对计数功能。

- 5. 软件功能：

- 5.1 操作系统：Windows 全系统兼容，64-bit。

- 5.2 系统语言：支持中英文系统切换，方便操作。

- 5.3 增益、补偿调节：全线性增益放大器，可以调节每个通道检测器电压（增益），以适应不同样品及不同荧光染料的标记。具有3 种荧光补偿调节方式：自动全矩阵补偿；手动全矩阵补偿；补偿数据库（随电压增益的变化，实现补偿矩阵自动实时调节）；可导入/导出实验间补偿值，在线或脱机均可调节。

- 5.4 操作软件：自带开放式智能化分析功能软件，具有图形叠加分析功能，电压、补偿拖曳式操作功能，可提供符合21CFR 第11 部分“电子记录和电子签名”标准要求的工具。

- 10.4荧光定量PCR仪

- 1.样品容量：96x0.2ml，可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等

- 2. 推荐最适反应体系：5-100ul

- 3. 加热模块：采用纯银镀金反应模块，控温准确性高

- 4. 加热/冷却技术(温控方式)：半导体

- 5. 温度控制模式：具有模块控制和仿真的样品管控制两种模式

- 6. 标配为高速反应模块，最高变温速率：≥8℃/s

- 7. 反应模块控温准确性：≤±0.1℃

- 8. 反应模块控温均一性：≤±0.15℃

- 9. 带有温度梯度功能；可同时优化不少于12个温度点，可用于快速优化反应条件

- 10.具有不少于两种温度梯度设计模式：线性温度梯度和随机温度梯度模式

- 11. 热盖：最高温度可达110℃，自动调节接触压力，最大可达30kg/板

- 12. 标配光源：不少于7个高强度固态LED光源

- 13. 检测器：高灵敏度的光电倍增管（PMT），可提高弱荧光信号的检测灵敏度

- 14. 光路传导：光纤传导，光程长度固定，无需校正通道

- 15. 光学系统： 至少满足FAM、SYBRGreen、EvaGreen 等染料的检测使用。

- 16. 仪器预留有检测通道升级位，满足最高六通道检测的升级

- 17. 检测灵敏度：能检测到单拷贝DNA模板

- 18. 检测线性范围：≥10个数量级

- 19. 激发光谱范围：覆盖从近紫外到近红外范围

- 20. 具有光学补偿功能，最大限度的避免的荧光交叉干扰问题

- 21. 多重数据分析：标配软件可同时分析不少于6个检测通道荧光数据

- 22.数据分析模式： 标准曲线定量、融解曲线、ΔCT 或ΔΔCT 基因表达分析、等位基因分析、基于扩增效率的数据分析模式等数据分析功能

- 23.多机联用：一台电脑软件可同时控制不少于4台定量设备

- 24．控制分析软件标配带有中文操作界面，满足国人使用习惯

- 10.5超低温冰箱（-80℃）

- 样式：立式 。

- 有效容积：≥528L。

- 箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。

- 内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。

- 保温材料：采用高性能VIP真空绝热材料，VIP保温板厚度≥20mm，箱体发泡层≥130mm,大幅提升保温效果。2个发泡压扣式内门，双层发泡保温外门，外门4道密封，内门两道门封，整机6道门封。

- 国际品牌secop压缩机，整机稳定运行功率小于600W，国际品牌EBM低噪音风机。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。

- 中国科学院理化所发明的环保制冷工质,制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，独特制冷回路，制冷效率高，降温更迅速。

- 温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。

- 显示：7英寸高性能LCD触摸屏，显示精度0.1℃，清晰显示，界面友好，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。

- 具备状态运行指示圈，正常运行时，液晶屏温度显示外圈为蓝绿渐变色，温度异常时，温度外圈颜色变成红橙渐变色。

- 安全存储：12种声光报警系统（数据通讯故障、箱门打开超时、环温传感器故障、冷凝传感器故障、温度传感器故障、箱内高温报警、箱内低温报警、冷凝器高温报警、环温高温报警、低电量报警、电池电量检测故障、断电报警等），物品存储更安全。

- 开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。

- 25℃环温时，单日耗电量≤8.5KW.h/24h，可提供省级或省级以上第三方检测报告。

- 箱内温度均匀性要求，25℃环境，设定-81℃测试，整机≥20点测试，最高温度与最低温度的差小于10℃，可提供省级或省级以上第三方检测报告。

- 25℃环温时，空载降温到-81℃时间≤5.3h，可提供省级或省级以上第三方检测报告。

- 低噪音，稳定运行噪音≤55分贝，可提供省级或省级以上第三方检测报告。

- 25℃环温，空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥270min，可提供省级或省级以上第三方检测报告。

- 大面积翅片式冷凝器，散热面积大，效果好。

- 自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门。

- 2个温度测试孔，方便测试温度。

- 标配USB模块，可用于记录、导出箱内温度数据、运行曲线及操作记录等数据，数据可长达10年以上。

- 标配蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。

- 选配5V冷链供电系统，二氧化碳后备系统。

- 选配RS485数据接口，远程报警接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯。

- 选配物联模块，手机关注微信公众号、小程序等，可实时监控冰箱运行状态，冰箱报警信息，会同步短信和微信。

- 可存储2英寸标准冻存盒400个，2ml标准冻存管40000支。

- 十一、口腔颌骨手术动力系统参数

- 主机：

- 1、适合于颌面外科、整形外科、骨科、烧伤科及其他外科手术对骨组织和（或）软组织的处理；

- 2、人机工程设计，7寸液晶彩色触摸屏；

- 3、嵌入式控制系统，有默认设置和自定义设置两种模式（故障自诊断和自保护技术，确保手术安全）；

- 4、BF型电气安全设计和90－260V宽电压电源设计，适合恶劣供电环境；

- 5、大功率动力和高速动力双输出接口；

- 6、微电脑控制平台，恒速闭环驱动控制系统、电机自动识别导引功能选择和操作参数设置；

- 二、脚踏：

- 1、带功能切换按钮，无级调速；

- 2、磁感应传感器控制技术，安全、精准、耐用；

- 3、IPX8防水等级、防滑、防侧翻。

- 三、微电机：

- 1、高速电动马达，最大输出功率达100W，最高转速40000 r/min，输出动力强劲；

- 2、采用传感器速度反馈控制技术，保证速度输出恒定，负载速降＜3%；

- 3、可“持笔式”操作；

- 4、自动风冷技术，温升小，最高热平衡温度38℃，可持续长时间工作；

- 5、工作噪音低，噪声＜65dB；

- 6、接口接插方便快捷，可高温高压消毒。

- 四、磨钻手柄：

- 1、整体结构防锈设计，低噪声、低振动，可高温高压水蒸气消毒；

- 2、夹持磨头长度95mm，成角21°，外径15mm，具有良好的手术视野；

- 3、最高转速80000r/min，支持正反转打磨；

- 五、小往复锯手柄：

- 1、整体结构防锈设计，低噪声、低振动，可高温高压水蒸气消毒；

- 2、执笔式、防滑结构设计，低发热、低噪音、低振动，工作时表面温度＜40℃，全不锈钢制造；

- 3、ISO-E类型接口，快速接插微电机，往复锯片快速插入安装，往复行程2.5mm；

4、无级调速，最高摆频20000c/min。

六、小垂直摆锯；

- 1、高温高压水蒸气消毒；

- 2、执笔式、防滑结构设计；

- 3、底端安全按压0-360°多角度快速安装摆锯片，不需要靠工具安装；

4、无级调速，最高摆频20000c/min。

十二、多功能激光光电平台（激光生发仪）

1.波长：670nm±10nm

2.适用范围：3.1 适用于镇痛消炎、促进组织修复。

3.2 刺激多种酶的活性

3.3 治疗过敏性皮炎

3.4 促进毛发生长。

4.输出强度：1800mW±20%，

5.脉冲频率：2Hz±1Hz

6.脉冲宽度：≤250ms±10ms

7.照射方式：连续、脉冲2种模式

8.定时范围：1～ 99min，步进≤1min

9.电源：～220V，50Hz

10.使用年限：≥10年

11.辐照面积≥950cm2

- 十三、13.1 4K超高清关节镜

- 摄像系统

- 1、高清晰度摄像系统分辨率为1080p(1920*1080P)，4K UHD(3840*2160)视频输出可在三种模式分辨率间切换：3840 × 2160(4K UHD)、1280 × 1024 (HD)、720p、1080p（HDTV）格式；主机具备荧光功能。

- 2、1/2.8"逐行扫描 三晶片CMOS传感器

- 3、最低照度≤1.5Lux，信噪比>55db。

- 4、内置菜单含亮度峰值、亮度聚焦区域参数调节，优化亮度偏好设置，具有不同数码增强级别，增强（图像的表现锐度）功能。

- 5、内置菜单含Auto light功能：可打开或关闭Auto light功能。可自动调整光源上的光线设置以实现最佳光输出。

- 6、成像模式：有白光模式和两个近红外光成像模式：SPY 模式和IRIS 模式。其中SPY 模式下又包括三个子模式：ENV 模式、Overlay 模式和Contrast 模式。IRIS模式，在开腹或腹腔镜外科手术中用于透照输尿管。光线经IRIS输尿管套件传输，到达手术部位。可在显示器上显示红色光纤

- 7、开机默认白光模式，根据不同腔体环境，配置色彩、亮度等参数，拥有八种专业手术模式为优选（关节镜，膀胱镜，耳鼻喉镜，柔性内窥镜，宫腔镜，腹腔镜，显微镜，激光），一键切换。

- 8、摄像头控制按键≥4 个，可自定义设置其遥控功能

- 光源

- 9、光源类型：LED

- 10、基于MIT【 Module Integrated Technology】模块化发光技术

- 11、通用光纤卡口，可兼容所有2.0—6.5mm直径的光纤

- 12、采用ESST【Electronic Scope Sensing Technology】电子窥镜感应技术，防止自燃，更加安全

- 13、光源主机带有光纤感应装置，无光纤插入，不能进入发光工作模式

- 14、光源主机具备两种工作模式, 即待机模式和工作模式

- 监视器

- 15、与摄像主机同一品牌

- 16、9种专业手术模式智能切换

- 17、OLED材质屏幕≥32寸

- 18、明暗对比度可达1000000：1

- 19、响应时间≤0.1ms

- 13.2增倍器

- 两档变倍体。

- 二、在工作距离220mm时，达到30X的放大效果。

- 三、变倍体具有开，关功能。

- 四、在主镜目镜下及对手镜目镜下加装变倍体，不影响整个镜体高度操作。

- 13.3激光淋巴成像检查仪

- 一、设备功能：

- 1、具备黑白荧光模式、彩色荧光模式、皮瓣图形数值实时分析模式。

- 2、配备⼿持激光探头，带有辅助显⽰屏幕，可⾃动对焦，⽅便医⽣使⽤。

- 3、具有前哨淋巴结示踪功能，实时显示淋巴管走向，定位前哨淋巴结，准确率 95%，避免盲目淋巴结清扫。

- 二、具体参数：

- 1.Ⅱ类医疗器械，通过光源激发吲哚菁绿，并采集发射的荧光成像，满足围术期多种需求；

- 2.激发光谱波长为770-1000nm的近红外激光；

- 3.激光分类为3类，兼顾能量密度与安全性；

- 4.可拆分式探头，既能配合支臂使用，又能单独使用，方便医生操作；

- 5.探头具有触屏控制和按键控制两种操控模式；（提供实操图片或具有医疗器械注册专用章的产品说明书并加盖厂家公章，原件备查）

- 6.探头上具有4.3寸触摸控制屏，可控制照明开/关、激光开/关、焦距、录像、激光保护等功能，可实时显示工作距离等信息；（提供实操图片或具有医疗器械注册专用章的产品说明书并加盖厂家公章，原件备查）

- 7.探头具有LED辅助照明功能；

- 8.高清近红外摄像头，分辨率1920*1080；

- 9.有效成像距离5cm-20cm，荧光面积≥400cm²；

- 10.探头方向错误或距离过近自动关闭激光功能；（提供实操图片或具有医疗器械注册专用章的产品说明书并加盖厂家公章，原件备查）

- 11.同时具有自动聚焦和手动聚焦功能；（提供具有医疗器械注册专用章的产品说明书并加盖厂家公章，原件备查）

- 12.主机采用Windows系统，软件性能更稳定；

- 13.主机自带12.3寸触摸显示屏，同时支持外接显示输出，多显示器实时同步显示；（提供具有医疗器械注册专用章的产品说明书并加盖厂家公章，原件备查）

- 14.台车显示屏≥27寸高清显示器；

- 15.图像模式：黑白荧光模式、彩色荧光模式、皮瓣图形数值实时分析模式；

- 16.皮瓣血运效果评估：通过具有基准值点的RV相对值评估相对位置皮瓣血运情况，标定点≥10个，术中“实时”精准评估，非回放模式评估；(提供专利、软件著作权证明和具有医疗器械注册专用章的产品说明书并加盖厂家公章，原件备查)

- 17.可在探头4.3寸、机身12.3寸以及台车27寸三幅屏幕同步显示示踪画面；（提供实操图片或具有医疗器械注册专用章的产品说明书并加盖厂家公章，原件备查）

- 18.外置HDMI输出，DVI输出。外置USB3.0与2.0接口；

- 19.医用支臂，可用来固定探头使用；

- 20.录像存储在外置U盘方便拷贝，标配16GB；

- 21.录像、截图、回放等操作可以在遥控器上实现；（提供实操图片或具有医疗器械注册专用章的产品说明书并加盖厂家公章，原件备查）

- 22.键盘、鼠标方便操作软件系统；

- 23.四轮台车，带固定装置；

- 24.主机具备激光紧急停止装置以及紧急停止标识；

- 25.使用期限 10年；

- 26.操作方式：无线遥控、主机面板、探头集控触摸屏；

- 十四、经颅磁脑反射电刺激仪

- 适用范围：用于神经科、精神科及康复科疾病引起的缺血性脑血管病、神经衰弱、失眠、脑疲劳症状、脑损伤性疾病、肢体运动功能障碍、偏头痛的辅助治疗;磁疗部分与电疗部分既可同时使用，亦可单独使用。磁疗部分适用于缺血性脑血管病、神经衰弱、失眠、脑疲劳症状脑损伤性疾病的辅助治疗。电疗部分:适用于以下疾病的辅助治疗:缺血性脑血管疾病、脑损伤性疾病及由上述疾病引起的肢体运动功能障碍、偏头痛。产品含有评估训练软件用于轻度认知障碍的辅助治疗。

- 治疗帽磁感应强度：弱档：6mT±3mT；强档：14mT±4mT；

- 治疗帽磁场频率：弱档55Hz±1Hz，强档69Hz±1Hz；

- 振动功能：振动强度分为4档（1～4）振动频率分为5档（1～5）；

- 治疗体数量：治疗体个数≥6，治疗体相对位置可调；

- 经颅磁治疗帽的头围可调，适用于不同患者的治疗

- 经颅磁治疗帽的各导线连接部位能承受≥30N 拉力；

- 脑反射治疗（小脑顶核电刺激）最大输出电流强度40mA±10％,分60档可调

- 脑反射治疗（小脑顶核电刺激）最大强度输出幅度值为20V±10%。

- 脑反射治疗（小脑顶核电刺激）脉冲宽度为60us±10%。

- 脑反射治疗（小脑顶核电刺激）工作频率5.4kHz±10％

- 脑反射治疗（小脑顶核电刺激）输出电路最大电压峰值30V。

- 脑反射治疗（小脑顶核电刺激）调制频率共9档，在200mHz～185Hz范围内；

- 肢体刺激最大输出电流强度：60mA±10%，分60档可调

- 肢体电刺激最大强度输出幅度值为30V±10%。 *

- 肢体电刺激脉冲宽度48us±10% 19、肢体电刺激工作频率8kHz±10％。

- 输出电路最大电压峰值＜100V。

- 肢体调制频率共8档，在50mHz～5Hz范围内

十五、术中脑电/肌电/诱发电位测量系统

设备技术参数：

（一）放大器

1、通道数：16通道，防液体设计，手术室各种液体溅到放大器而不影响监护；必须采用从放大器引出6米延长输入线。

2、灵敏度：EP：0.01uV—20mV，42级可调

EMG：10，20，50，100，200，500uV，1，2，5，10mV每格可调

3、高频滤波：2-pole (12dB/octave) 滤波；30，50，70，100，150，200，250，300，500 Hz；1，1.5，2，2.5，3，5，10kHz可选

4、低频滤波：2-pole (12dB/octave) 滤波；0.5，1、，1.5，3，5，10，30，50，70，100Hz可选

5、共模抑制比：≥100dB

6、噪声：4uV（vp-p）

7、A/D转换：≥18位

8、采样频率：≥25 kHz

9、扫描速度：1-1000mS/D，23级可调

（二）电刺激器（采用恒流、恒压分离设计）

1.独立、专用恒流电刺激器：刺激器满足防水设备IP64标准。刺激器的所有输出可进行双相刺激，可串联使用，极性可反，快速刺激/多脉冲刺激（100-2000Hz）， 脉冲宽度为50-1000us。

2、8组高电流输出——每个高电流输出范围为0-100mA，400Vmax.20mA以下精度为0.5mA，20mA以上精度为1mA。1组低电流输出——低电流输出范围0-5 mA，误差0.1 mA

3、自动保护功能：输出范围最大承受电压405V，超载自动保护。

4、实际电流值反馈：可在软件上直接反馈显示设置刺激电流大小和实际刺激输出电流大小刺激情况

6、恒流电刺激器的低电流的恒流/恒压，双向相脉冲，可选刺激间期1s-30s，刺激率可达50Hz/60Hz，可直接用于术中做皮层脑电及功能区定位。

7、独立、专用恒压经颅电刺激器：（刺激器经过FDA认证的刺激器，提供FDA认证）：4个恒压电刺激输出；输出范围为 0-1000V, 精度为2V

（三）声音刺激器

1、测试：左，右，或双耳。

2、刺激声强范围：-10-100dB nHL范围内分档可调，调节步长1dB。

3、刺激频率为：0.5pps-38.64pps(脉冲/秒)范围内分档可调。

4、屏噪声：0-60dB。

（四）视觉刺激器

1、Goggles刺激可选左眼，右眼或双眼

2、眼罩刺激器：闪光率 0.5-15Hz

（五）软件功能要求

1、监测项目:脑电图、肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、脑干听觉诱发电位、视觉诱发电位、神经肌肉传递功能等。

2、可多项目同步监测，如体感诱发电位、运动诱发电位及肌电等同步并行监测，全方位监测手术中处有风险的功能神经。

3、麻醉情况监测：通过脑电图的多种指标反馈大脑麻醉深度。TOF测试能直接得到每个波形衰减程度的数值，自动存储每次测试的波形及数据。

4、肌电图功能：自发肌电图、触发肌电图及电刺激诱发的肌电图监测，自动捕获肌电图动作单位电位。可根据不同的肌肉所发生的动作电位，设置不同的报警声音，提示注意相关的神经部位。

5、脑电图功能：原始脑电图显示及回放，具有CSA、DSA等图谱及趋势显示，进行定量分析。

6、专业趋势图分析功能，可有效掌握手术进程。

7、软件具备干扰源频率分析功能，可分析手术室固定频率干扰。

8、20种以上数据窗口显示：实时波形、趋势图、数据表格、视频图像、事件窗口等。同屏显示，也可分屏逐窗口浏览。

9、具有各种监测模式，可显示英文/中文监测界面，可根据手术需要编辑，添加监测模式，数目不限。

10、报告：模板功能，用户可自行编辑，保存，支持中文报告，能与word的文档处理软件兼容，各显示窗口可复制并粘贴至其他应用软件。

11、视频功能：可将手术室的各种视频图像（如显微镜、监控视频摄像头、影像输出图像）导入到术中监护软件界面中，进行同步显示及存储。

- 超高清神经内镜系统

一、设备参数

(一) 摄像平台

1.输出分辨率支持1920x1080，逐行扫描。

2.集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080P全高清录像及1920x1080高清图片。

3.主机内有两个图像处理器，可同时处理两路图像信号。

(二)专业影像全高清三晶片摄像头

1.采集像素：摄像头像素为1920 x 1080，3个CCD芯片。

2.光学变焦：可2倍光学变焦，变焦距离范围15-31mm。

3.全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。

4.可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。

5.摄像头3个按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印，调节白平衡、亮度。

6.电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。

(三)LED冷光源

（1）功率≥300W；低温：对组织损伤少，对周边电器元件影响少。

（2）色温5500~6000K，接近日光；光强度可连续。

（3）灯泡使用寿命＞30000小时。

（4）灯泡寿命预警。

（5）CF一类认证：最高级别的医用电气安全标准，可用于心脏手术。

（6）纤维导光束，大小 3.5mm，长度230 cm，耐热。

(四)专业级医用监视器：一台

（1）动态图像高亮版LED专用显示器。

（2）支持1080p数字高清图像显示。

（3）不小于27寸，全高清格式。

（4）配备标准的输入/输出端口。

(五)脑室镜及相关器械

1.直视式内镜，广角，直径 4 mm，长18 cm， 可高温高压消毒，集成光纤传输。

（六） 专用台车:腔镜专用台车

二、功能需求

(一) 可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示；

(二) 输出分辨率支持1920x1080，逐行扫描；

(三) 摄像头3个按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印，调节白平衡、亮度；

(四) 光学变焦：可2倍光学变焦，变焦距离范围15-31mm；

(五) 纤维导光束，大小 3.5mm，长度230 cm，耐热；

- 十七、关节置换手术导航定位系统

- 一、总体要求

- 1、产品名称：关节置换手术导航定位系统

- 2、设备用途：术前利用患者CT图像对患者双侧髋骨及下肢进行三维重建和手术规划；术中，使用光学导航仪定位骨骼的空间位置；截骨/磨削过程中，术者可握持末端刀具推动机械臂进行平面截骨、直线磨削。

- 3、适用范围：该产品与特定的骨科植入物配套使用,用于成人全膝关节置换手术、成人全髋关节置换手术过程中手术器械的导航定位。最好具备膝关节单髁手术导航功能。

- 4、设备兼容性：可适配假体植入物品牌≥4家（国产3家，进口1家）。

- 二、技术参数

- 1、手术导航定位总系统：

- 1.1设备台车组成≤3台。

- 1.2导航引导下的设备位置准确度≤±1.5mm 2.3，具备液压升降稳定支撑系统。

- 2、机械臂系统：

- 2.1机械臂自由度：≥6轴。

- 2.2机械臂的重复定位精度≤±0.15mm。

- 2.3机械臂具备碰撞保护功能。

- 2.4无需电池供电。

- 2.5导航仪可实时自动追踪机械臂和末端刀具的位置。

- 2.6	机械臂自动对位功能：机械臂具备自动对位调整功能，机械臂可快速移动到目标位置。

- 3.导航控制系统

- 3.1学定位仪采样频率:≥60±5Hz 5。

- 4、全膝关节置换

- 4.1具备全膝关节置换骨关节三维重建、手术方案术前规划、预览功能。

- 4.2可实现假体规划：假体选择、截骨参数调整显示功能。

- 4.3可通过注册点采集对股骨和胫骨进行配准。

- 4.4具备截骨边界保护范围的编辑功能，可根据需要调整范围大小。

- 4.5术中可实时显示关节力线及关节间隙数值。

- 4.6截骨安全保护：截骨时，当锯片超过前端距离规划的截骨边界线时，刀具停止摆动。

- 4.7截骨位置精度：按照手术规划进行截骨,截骨完成后,实际截骨平面与规划截骨平面的偏差距离≤1mm。 5.全髋关节置换

- 5.1具备全髋关节置换骨关节三维重建、手术方案术前规划、预览功能。

- 5.2可实现假体规划：假体选择、规划调整、髋臼杯调节、股骨柄调节、对侧解剖结构参考功能。

- 5.3可通过注册点采集对股骨和髋臼进行配准。

- 5.4具备辅助股骨颈截骨功能。

- 5.5实时显示机械臂辅助下打磨髋臼的前倾角度和外展角度。

- 5.6磨削深度偏差保护：磨削过程中，当磨锉前端到达深度边界线时电动铰磨钻停止转动。

- 5.7具备髋臼杯假体安装后的精度验证功能。

十八、18.1小肠镜

- 1、观察方向：0°(直视)

- 2、视野角度：≥140°

- 3、观察景深：2～100mm

- 4、头端部外径：Ф≤9.4mm

- 5、插入部最大外径：Ф≤9.4mm

- 6、有效长度：2000mm±10mm

- 7、全长：2300mm±10mm

- 8、弯曲角度：上≥180°、下≥180°、左≥160°、右≥160°；

- 9、钳道直径：Ф≥3.2mm

- 10、兼容高频治疗设备：可兼容高频电刀治疗设备

- 11、图像传感器：超级CCD图像传感器生产超高清图像

- 12、气囊控制方式：双气囊控制进境退镜。

- 13、特殊光技术：具备电子分光技术FICE，便于早癌诊

- 18.2全自动内镜清洗消毒器

- 一、设备用途及参数

- 1.1、用途：适用所有类型软式内镜的清洗、消毒及干燥。如胃镜、肠镜、十二指肠镜、支气管镜、喉镜、超声内镜等

- 1.2、清洗槽数量及功能：单槽设计，脚踢自动开门和关门，无需手或工件触碰，避免二次污染；全透明防爆钢化玻璃门，全自动镜身内外高压喷淋和灌流清洗、消毒及干燥；

- 1.3、全程清洗消毒时间：2%的碱性戊二醛在加热到43℃时，全程清洗、消毒所需时间≤10分钟；0.5%-0.6%的邻苯二甲醛全程清洗、消毒所需时间≤10分钟。（能使用这两种消毒液和三种清洗消毒时间必须提供第三方权威机构出具的检测报告）

- 1.4、清洗、消毒方式及内通道循环泵：采用涡流和内部灌流方式清洗消毒，全浸泡、全灌流及高压喷淋。

- 1．5、快插快速连接：洗消连接头采用原装进口快插式接头，和手工清洗槽完全匹配，若经手工初洗后灌流接头无需拆卸直接可接入洗消机内和快插接头连接，方便快捷，科学高效、并且减轻了工作人员的劳动强度。提供报关单。

- 1.6、消毒剂、清洗液、酒精不足和故障自动报警：在使用过程中，消毒剂、酶、酒精、清洗液不足和全程故障报警，机器无法启动并显示故障内容，提示解决方法。

- 1.7、内镜泄漏测试：全进口压力传感器，具备对内镜全程持续测漏监控功能，液晶触摸屏实时显示测漏压力（0.015-0.035Mpa），对微小的渗漏也能检测出，完全避免了对镜子的更大损坏

- 1.8、全过程追溯系统：对内镜编号、操作者姓名和内镜洗、消过程中所有的数据全程记录保存，结束有语音提示，

- 1.9、自身消毒功能： 能对设备的全管道、槽体、玻璃门、终末清洗内置的过滤芯等水溶液所经过的所有管路进行反向冲洗消毒：同时用高压喷淋的方式对机器的槽体、整个上盖进行全方位，无死角的彻底清洗消毒。提供国家知识产权证书，

- 1.10、消毒液自动取样功能

- 1.12、过程数据打印：普通纸打印记录病人姓名、内镜编号、操作者姓名和内镜洗、消过程中所有的数据，便于存档追溯，可保存10年以上。提供普通纸打印记录

- 1.13、控制方式及工作模式：进口PLC可编程序智能控制，7寸彩色大触摸屏，预置6组程序可自行任意选择：1、标准清洗消毒模式。2、特殊感染清洗消毒模式。3、干燥和测漏模式。4、终末清洗消毒模式。5早消毒模式。6、自身消毒模式。支持多种通讯接口。

- 1.14、开关门：脚踢自动开门、关门和触摸屏手动开门、关门两种模式，门为全透明防爆钢化玻璃。

- 减少了工作人员劳动强度和避免二次污染。

- 1.15、镜体保护：摆放镜子的槽子大，摆放更加简单快捷，另外内镜弯度更小，可有效保护内镜的光纤，延长内镜的使用寿命。

- 1.16、消毒液浓度检测：可以完全准确检测消毒液的实时浓度，也更加有效的保护操作人员的安全。

- 1.17、消毒剂、酒精、酶添加和排放：自动精确计量加入消毒液、酶和酒精和排放

- 1.19、空气干燥和酒精干燥：设有独立的空气干燥和酒精干燥功能系统。

- 1.20、消毒液加热功能：独立的消毒液加热系统，对消毒液自动加热并在屏幕显示加热温度，

- 1.21、水循环消耗：25L

- 1.22、消毒效果：无致菌性，HbsAg阴性，芽孢的平均杀灭对数值均＞3.0。

- 1.24、额定功率： 1.5KVA

- 1.27、尺寸：L650×W750×H980（mm）

- 1.29、存箱容量：消毒液储存箱容量15升，酶储存箱容量2.5升   酒精储存箱容量2.5升

- 1.32、过滤芯精度：外置0.45微米、内置0.2微米

- 1.33、清洗、消毒次数记录：每完成一次消毒过程，微电脑自动计入，屏上显示；每更换一次消毒液后又重新自动记录消毒液的使用次数。机器每工作一个过程，微电脑自动计入，屏上显示。

- 二、产品证件和清洗消毒效果要求

- 2.1、产品证件：二类医疗器械注册证，提供13485认证，提供邻苯，戊二醛，过氧乙酸的检查报告、具备软件登记证，

- 2.2、清洗效果要求：无致菌性，HbsAg阴性，枯草杆菌黑色变种芽孢的平均杀灭对数值均＞3.0。

- 18.3医用吊塔系统

- 1、吊塔主体材料要求为高强度铝合金，方形封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。

- 2、医用吊塔箱体采用气电分离结构，电源、气源接口分布在箱体的左右两侧，充分实现气电分离，确保设备使用安全。提供省级以上检测报告。

- 3、吊塔内用于传输气体采用优质气源软管，为PVC三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，坚韧性强，无异味。

- 4、主要技术参数

- 1、单臂旋转臂半径：800mm

- 2、旋转臂旋转角度：≥340°

- 3、气电箱长度：1000mm（箱体上开孔直径40，便于穿线），仪器架旋转角度：340°

- 4、单层托盘载荷：≥45KG

- 5、旋转制动类型：机械阻尼刹车

- 6、仪器托盘数量：四层仪器托盘，其中最底部一层带抽屉，仪器托盘尺寸：600（前后进深）*550（左右宽度）托盘带金属支架。

- 7、终端供气种类：标准配置为德式气体终端6只，氧气、负压吸引各2只、空气、二氧化碳各1个

- 8、电源插座:8只

- 9、电话接口（RJ11）1个，网络接口（RJ45）2个、视频信号接口2个、等电位端子2个。

- 10、输液架 ：1套

- 11、选配件：

- 内镜挂架：1个

- 集线器：3个

- 显示器吊架：一套（根据显示器配置），旋转半径：500mm

- 十九、 19.1心脏外科搭桥器械

- 显微持针钳 1把 精细圆柄弹簧持针钳，碳化钨涂层钳口，7/0缝线，金色涂层锁片，总长230mm，黑色PVD涂层

- 显微持针钳 1把 精细圆柄弹簧持针钳，碳化钨涂层钳口，6/0缝线，金色涂层锁片，总长230mm，黑色PVD涂层

- 显微镊 1把 精细圆柄平台镊，1.0mm钳口，碳化钨涂层钳口，轻型尾部手柄设计，总长230mm，黑色PVD涂层

- 显微镊 1把 精细圆柄圈镊，直径1.0mm钳口，碳化钨涂层钳口，轻型尾部手柄设计，总长230mm，黑色PVD涂层

- 显微镊 1把 精细圆柄无损伤血管镊，1.2mm，轻型尾部手柄设计，总长210mm黑色PVD涂层

- 显微镊1把 精细扁柄近端吻合血管镊，缩窄头1.2mm宽，总长200mm，定位装置

- 显微剪1把 精细弹簧圆柄血管角度剪刀，45°刃口，总长210mm

- 胸腔心血管外科用剪 1把 超锋利环柄精细剪刀，缩窄头，弯头，总长180mm，黑色DLC涂层手柄

- 胸腔组织钳	1把 无损伤主动脉侧壁钳，小号，钳口30mm，总长200mm

- 胸腔组织钳	1把 无损伤侧壁钳，小号，钳口15mm，总长170mm

- 胸腔组织钳 1把 无损伤主动脉阻断钳，60°钳口，长75mm，总长240mm

- 凹凸齿止血夹 1把	精细无损伤血管夹，平齿，直头8mm，总长50mm，加持力80g

- 凹凸齿止血夹 1把	精细无损伤血管夹，平齿，弯头12mm，总长50mm，加持力80g

- 牵开器 1把 记忆合金可塑形血管探条，头部1.0mm，总长170mm

- 牵开器	1把 记忆合金可塑形血管探条，头部1.5mm，总长170mm

- 牵开器	1把 记忆合金可塑形血管探条，头部2.0mm，总长170mm

- 胸腔组织钳1把 迷你小号钛夹钳，红色手柄，190mm

- 胸腔组织钳	1把 中号钛夹钳，蓝色手柄，190mm

- 吸引管	1把 心内吸引器，直径3mm，弯头，长240mm

- 20.吸引管	1把 心内吸引器，直径5mm，弯头，长280mm

- 21.吸引管	1把 心内吸引器，直径3.3mm，45°，180mm

- 22.吸引管	1把 心内吸引器，直径3.3mm，60°，180mm

- 23.吸引管	1把 肝素针头，直径2.5mm，总长48mm

- 24.吸引管	1把 肝素针头，直径2.0mm，总长45mm

- 25.吸引管	1把 两用剥离吸引器，直型，头部孔径1.5mm，总长270mm

- 26.心脏拉钩1把	腱索测量尺，测量范围3-30mm，总长340mm

- 27.胸腔心血管外科用剪 1把 超锋利环柄瓣膜强力剪刀，微弯，总长250mm，黑色DLC手柄

- 28.显微镊	1把 精细无损伤血管镊，头2.8mm，总长240mm

- 29.心脏拉钩1把	血管手持拉钩，头部9mm，总长240mm

- 30.心脏拉钩1把	血管手持拉钩，头部11mm，总长240mm

- 31.心脏拉钩1把	血管手持拉钩，头部13mm，总长240mm

- 32.心脏拉钩1把	血管手持拉钩，头部15mm，总长240mm

- 33.心脏拉钩1把	血管手持拉钩，头部18mm，总长240mm

- 34.心脏拉钩1把	9mm柔性可塑形片钩，总长203mm

- 35.心脏拉钩1把6mm柔性可塑形片钩，总长203mm

- 36.心脏拉钩1把13mm柔性可塑形片钩，总长203mm

- 37.心脏拉钩1把16mm柔性可塑形片钩，总长203mm

- 38.剥离子	1把 精细冠脉扁平状剥离子，头宽1mm，190mm，不锈钢，#6

- 39.乳突牵开器	双关节乳突自动牵开器 1把 钝头，3x4齿，160mm

- 40.头戴式便携头灯照明系统 1套  磁吸设计，可安装在放大镜上，光源亮度6挡可调，3.7V 4800mA锂电池，头罩式头框，两处大小可调，带一根备用吸汗棉条及灯头延长线。

- 41.装载盒 1把 双层器械盒

- 19.2体外临时起搏器

- 单腔起搏模式：AAI，AOO，VVI和VOO。

- 双腔起搏模式：DDD，DDI，DOO。

- 无起搏疗法：OOO。其他起搏模式：快速心房起搏（RAP）和紧急起搏。起搏频率：30-200ppm。高频起搏：80-800ppm。输出波形：恒定电流-方波。输出幅度：心房0.1-20mA; 心室0.1-25mA。脉宽：心房1.0ms; 心室1.5ms。AV延迟：20-300ms。灵敏度：心房0.4-10mV, ASYNC; 心室0.8-20mV, ASYNC。不应期：心房150-500ms。电池：2-AA电池（1.5V）。电池寿命：在频率为70次/分钟并且所有其它参数为正常值时，≥7天。屏幕显示：上下两个屏幕显示。显示参数：心率、心房输出、心室输出、模式、电池状态。指示灯：心房和心室起搏感知指示灯。自检功能：开机自检。暂停键：暂停起搏和感知，以查看病人的内在节律。DOO/紧急键：按最大的心房和心室输出启动紧急双腔（DOO）起搏。安全性：电除颤保护、静电保护。认证：FDA认证。其他要求：起搏感知状态栏、锁屏、起搏暂停模式、电池取出后持续工作30s、心房追踪自动调整PVARP和AV间期、上限频率、LED背景灯、自动PVARP、时间违规/警告、自动调整、安全模式。

- 二十、眼科超声乳化治疗仪

- 主要技术指标： 基本需求：超声乳化仪具备超声乳化、灌注抽吸、前节玻切、双极电凝等基本功能。

- 泵系统：双段式蠕动泵。安全、可靠，便于医生控制

- 超声乳化手柄接口数量≥2，方便切换与备用。

- 玻璃体切割速率≥1000cpm（即次/分钟），具备3种及以上切割方式，如CUT\IA、IA\CUT、单切、虹膜根切等方式。

- 液体高度设置≥110cm，屏幕显示且可调。

- 能量系统：具备传统超声和扭动超声模式，具备连续、脉冲、爆破等能量释放模式。3.2 扭动超声乳化模式：超声振动方向为左、右及侧向，100%时的扭动针头冲程≥0.0069cm共振频率≥32kHz，100%时的扭转尖端冲程扭转≥7 m/s

- 纵向超声乳化模式：100%时的纵向尖端冲程≥0.0084cm，共振频率≥43.5 kHz，尖端速度纵向≥12 m/s

- Pulse 脉冲模式 ：脉冲数≥250 pps，脉冲工作时间空占比例 0 -100% 连续可调。脉率范围：1-250 pps

- Burst 爆破模式 ：爆破开始时间：2-500 ms 、爆破关闭时间：2500-0 ms

- 流量控制：预设流速达60cc/min，面板实时显示且可调。具有灌注瓶空瓶报警功能，保证手术安全。

- 负压设定最大值：650mmHg，具有负压和灌注压双压力传感器，实时感应前房压力，保证前房稳定。

- 使用全刚性的高负压管件和一体化积液盒设计，管道顺应性低，保证在高负压下前房高度稳定。

- 具备多种针头供选择：如专利设计的Kelman针头，ABS针头，Flared，Balanced针头等，方便医生应用不同切口大小的手术。

- 脚踏模式：程序全程可通过脚踏控制，如瓶高，手术步骤，参数转换，回吐等功能。

- 用户界面具有彩色触摸屏显示器，动画及语音提示手术步骤，完全面板编程，可根据手术步骤和方式进行编程，可在预设手术步骤基础上进行增减。设备可加载高清视频教学模块，即通过与工作站的信号叠加，把参数实时叠加到录像视频上， 供教学及手术回顾使用，具有8G移动数据存储。

- 具备晶体自动推注功能：最大速度4.4mm/s。

- 透热疗法（凝血） 最大功率为10W。

- 超乳及灌注/抽吸针头：可满足1.8mm、2.2mm、2.75mm、3.2 mm手术切口。

- 二十一、眼科手术显微镜

- 光学系统：APO复消色差

- 放大倍率：电动调节

- 3、双筒目镜	：主刀镜与助手镜都可215°范围调节

- 调焦：≥30 mm

- 目镜	：10x宽视野目镜

- 屈光补偿范围：-8 D 至 +8 D

- 物镜 • 选择：WD = 175 mm，WD = 200 mm

- 滤光片：防紫外线和红外线滤光片

- 照明： •同轴照明：准直非汇聚光 •同轴及斜照光可以独立调整照明亮度

- LED光源，3种可选模块： 暖白3000K 冷白光4000k 混合白光4000k（斜）/3000k（同轴）

- Q-VUE助手镜：具有独立光路的0度助手镜，可180°旋转，并且可独立调焦并变倍

- 脚踏：16功能无线脚踏，并且标配备用线缆切换成有线脚踏

- X-Y 移动距离：≥60x60mm

- 显微镜支架搭载18.5英寸触摸控制屏，最多可存储200位独立的手术医生参数

- 配备术者抬头显示屏，可实时显示倍率、照明亮度等参数信息，方便主刀术中观察

- 电磁支架系统

- 摄录像系统可集成CENTURION® 超声乳化白内障手术系统用户界面

- 18、非接触广角镜 前置镜表面材料：石英玻璃制, 透光性好  观察范围60--130 度，

- 二十二、负压吸引系统

- 1、油式真空泵

- 2、真空泵配备方式:一用一备，2台真空泵

- 3、报警装置:远程或现场报警

- 4、吸气介质:空气等不可凝气体

- 5、真空泵电机转速(r.p.m):1455

- 6、极限真空MPa: -0.1MPa

- 7、压力范围:0.04~ -0.07MPa

- 8、最大流量 (m3/h):300*2

- 9、配套电机功率(kw): 7.5*2

- 10、传动方式:直连

- 11、真空泵数量2台

- 12、机架及共用底板:焊接 材质：钣金，承载泵体设备

- 13、手动真空阀2件

- 14、避震喉:橡胶，1 套

- 15、真空表:数显，1个

- 二十三、过氧化氢雾化消毒机

- 用途：适用于实验动物中心、实验室、生物制药、医疗卫生等单位对密封空间的空气和物品表面进行彻底的消毒或灭菌；

- 消毒介质：雾化过氧化氢；

- 采用洁净压缩空气为动力，提供高压高速气流与文丘里原理将过氧化氢水溶液迅速变成雾状过氧化氢；

- 1.外形尺寸：458×458×1002（mm）（长*宽*高）（BDS-DF02）；

- 2.安装方式：带脚轮，可移动；

- 3.设备主要材质：一体成型吸塑外壳，304不锈钢支架；

- 4.配彩色触摸屏，≥7寸；

- 5.噪音：≤70分贝；

- 6.H 2 O 2储存量：≥2.5L；H 2 O 2浓度：7.5％-9％；H 2 O 2 用量：≤8ml/m³；消毒容积不低于500m³(提供具有cma、cnas资质的第三方检测机构出具的检测报告)。

- 7.电源要求 ：220VAC，50Hz，≤1KW；

- 8.雾化速率：15ml/min，计量方式不采用虹吸方式，计量精度高（≦2%），（提供数据证明）；

- 设备具有设备异常检测功能，用于检测设备关键元器件的工作状态；

- 9.雾化泵气体流量≧120lmp；

- 10.设备可以通过无线网络连接通风单元、检测单元等形成大的消毒网络达到大空间的日常消毒；

- 11.甲型流感病毒病毒H1N1杀灭率≧99.99%。(可提供cma、cnas资质的检测报告)。

- 白色葡萄球菌杀灭率≥99.99%。(可提供具有cma、cnas资质的第三方检测机构出具的的检测报告)。

- 12.大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭率≥99.9999%。(可提供具有cma、cnas资质的第三方检测机构出具的检测报告)。

- 13.全自动运行消毒或灭菌循环，整个过程无需人工干预；

- 14.设备可稳定运行不少于5000小时(可提供具有cma、cnas资质的第三方检测机构出具的检测报告)。

- 15.消毒/灭菌工艺随空间容积大小调整，2小时可完成对微生物学研究、检测设备内部物品表面及空气的消毒；

- 二十四、微型移动C臂X射线机

- 1、设备配备内置UPS 不间断电源系统（无线待机转运）

- 2、X光系统 2.1最大输出功率≤15W

- 2.2	透视最大KV值≥80kV

- 2.3	透视最小KV值≥40kV

- 2.4	透视最大mA值≤0.16mA

- 2.5	透视最小mA值≤0.02mA

- 2.6	半剂量透视模

- 2.7	球管端双面板曝光控制

- 3	探测器

- 3.1	CMOS晶体硅平板探测器

- 3.2	DQE≥70%

- 3.3	像素间距≤99um

- 3.4	分辨率≥1500x1500

- 3.5	灰阶矩阵≥14bit/32bit

- 3.6	探测器尺寸≥15cmx15cm

- 4	监视器

- 4.1	监视器最高分辨率≥3840x2160

- 4.2	监视器俯仰角调节度≥±100

- 4.3	监视器旋转角度≥270°

- 4.4	监视器触摸屏设计

- 5	系统控制

- 5.1	键盘系统控制

- 5.2	手控及脚踏曝光开关

- 6	C形臂

- 6.1	SID≤45cm

- 6.2	开口≤34cm

- 6.3	弧深≤46cm

- 6.4	水平移动≥360° 6.5	垂直升降≥85cm

- 6.6	多关节摆臂设计≥5轴

- 6.7	C型臂、显示器和机座一体化设计

- 7	图像处理

- 7.1	厂家原厂工作站

- 7.2	患者信息编辑

- 7.3	图像标注及测量

- 7.4	数字笔功能

- 7.5	图像存储≥100,000幅

- 7.6	末帧图像显示

- 7.7	实时自动亮度对比度调整

- 7.8	图像放大及游走

- 7.9	实时图像边缘增强技术

- 7.10负片技术

- 7.11图像360度旋转

- 7.12图像左右反转

- 7.13图像上下翻转

- 7.14图像回调及预览

- 7.15存储图像后处理

- 7.16图像USB存储

- 7.17基础DICOM，MPPS， Q&R功能；

- 二十五、  25.1脊椎损伤搬运仿真标准化病人

- 1、成年男性，模型为高分子材料制成，环保无污染；解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位。

- 2、模型头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物，下颌关节可活动。

- 3、具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动。

- 5、身体皮肤厚度达到4mm，皮实耐操，不易撕裂。

- 6、瞳孔示教： 一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。

- 7、可触及颈动脉搏动。

- 8、心肺复苏执行标准：《2020美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》；可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道；模型未开放气道时，气道关闭，只有开放才能吹进气；口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。

- 9、训练模式下，电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、吹气时间、吹气正确、吹气错误等数据统计。

- 按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、偏上、偏下、偏左、偏右，吹气过大气体进胃时有指示灯提示，所有操作都有语音提示。

- 10、考核模式下，按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸。电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、多按、少按、吹气时间、吹气正确、吹气错误、多吹、少吹等数据统计。按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、偏上、偏下、偏左、偏右，吹气过大气体进胃时有指示灯提示。

- 11、配有CPR专用操作软垫，软垫厚度8mm，便于练习、考核。"

- 25.2心肺复苏模拟人

- 1、成年男性，模型为高分子材料制成，环保无污染；解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位。

- 2、模型头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物，下颌关节可活动。

- 3、具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动。

- 5、身体皮肤厚度达到4mm，皮实耐操，不易撕裂。

- 6、瞳孔示教： 一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。

- 7、可触及颈动脉搏动。

- 8、心肺复苏执行标准：《2020美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》；可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道；模型未开放气道时，气道关闭，只有开放才能吹进气；口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。

- 9、训练模式下，电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、吹气时间、吹气正确、吹气错误等数据统计。

- 按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、偏上、偏下、偏左、偏右，吹气过大气体进胃时有指示灯提示，所有操作都有语音提示。

- 10、考核模式下，按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸。电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、多按、少按、吹气时间、吹气正确、吹气错误、多吹、少吹等数据统计。按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、偏上、偏下、偏左、偏右，吹气过大气体进胃时有指示灯提示。

- 11、配有CPR专用操作软垫，软垫厚度8mm，便于练习、考核。"

- 25.3半身心肺复苏模型

- 1、成年男性上半身躯干模型为高分子材料制成，环保无污染；解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位。

- 2、模型头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物，下颌关节可活动。

- 3、具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动。

- 4、身体皮肤厚度达到4mm，皮实耐操，不易撕裂。

- 6、瞳孔示教： 一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。

- 7、可触及颈动脉搏动。

- 8、心肺复苏执行标准：《2020美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》；可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道；模型未开放气道时，气道关闭，只有开放才能吹进气；口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。

- 9、训练模式下，电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、吹气时间、吹气正确、吹气错误等数据统计。

- 按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置，吹气过大气体进胃时有指示灯提示，所有操作都有语音提示。

- 10、考核模式下，按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸。电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、多按、少按、吹气时间、吹气正确、吹气错误、多吹、少吹等数据统计。按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、偏上、偏下、偏左、偏右，吹气过大气体进胃时有指示灯提示。

- 11、配有CPR专用操作软垫，软垫厚度8mm，便于练习、考核。"

- 25.4女性生殖器官结构模型

- 1.规格尺寸：自然比例大小。

- 2.部件姿势：四大部件，可以分解成骨盆、子宫、膀胱、直肠等4部分。 其中子宫、膀胱、直肠各可以被分开成两部分。

- 3.功能说明：显示女性骨盆附盆底肌的形态和结构，同时，显示女性盆腔内的器官的形态结构和位置毗邻关系。

- 4.虚拟效果：配带该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转。3D效果操作时，不卡顿，视频效果可触屏控制，操作灵活。

- 5.材质材料：环保PVC材料，环保油漆。

- 25.5背部胸腔穿刺电子标准化病人

- 1. 仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。

- 2. 体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。叩诊双侧背部实音区，确定穿刺部位。

- 3. 穿刺部位：双侧肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。

- 4. 性能优异的高弹性材质，其超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命。

- 5. 电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。

- 注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。

- 6.配套胸腔穿刺术技能培训项目基本操作标准流程教学系统，学生可通过移动终端扫描配套软件进行下载，进行实时学习，教学内容为三维动画视频形式展示，至少包括：解剖结构介绍和胸腔穿刺层次，可采用胸腔穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，不适宜采用或禁止采用胸腔穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，术前准备，展示用物，穿刺点定位展示，胸腔穿刺术常用的穿刺点，胸腔穿刺过程，穿刺后操作，穿刺后注意事项等。（提供软件界面截图）

- 25.6骨髓穿刺仿真标准化病人

- 1. 仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。

- 2. 解剖标志准确：胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位。

- 3. 可行髂前上棘穿刺术、胸骨柄穿刺术，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。

- 注：模拟骨髓腔更换方便，供应耗材。

- 25.7腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺仿真标准化病人

- 1. 仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实。

- 2. 体表标志明显：肋弓下缘、尖突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显触知。

- 3. 仿真病人可取左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练。

- 4. 仿真病人可取斜坡卧位或左侧卧位，行腹腔穿刺术。

- 5. 穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。

- 6. 可进行髂骨骨髓穿刺术。

- 7.配有教学模拟注射器，外观结构基本上和真实注射器一样。模注射药液时，注射器内容液量自动减少，但不会流出注射器，既符合真实注射器注射药液的情况，又不会流出药液，使操作感更加真实。即使模型内无液体穿刺时注射器也可体现有液体抽出。

- 注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。

- 25.8高级皮肤切开缝合模块

- 1. 皮肤模块具有清晰的三层结构，具有皮肤真实的组织张力。【规格尺寸 110*150mm】

- 2. 特殊材质制成，缝合时针眼不明显，可进行多次练习。

- 3. 可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能。

- 25.9皮脂腺囊肿切除术训练模块

- 1、 模型皮肤柔韧有弹性，手感逼真，易清洗。【规格尺寸 120*155mm】

- 2、 模型模拟真实皮脂腺囊肿，形状为圆形、有弹性，高出皮面，可推动。可按皮脂腺囊肿切除术的操作常规行消毒、铺巾、局麻、切开（沿着皮纹方向设计梭形皮肤切口）、剥离、摘除、缝合。

- 25.10脓肿鉴别与切开模块

- 1. 可进行蜂窝组织炎以及脓肿的鉴别诊断。【规格尺寸 163*244mm】

- 2. 可进行脓肿切开、引流、包扎练习。

- 3. 模块有蜂窝织炎及脓肿两种病变，可通过触摸波动感、抽出脓液进行鉴别诊断。

- 4. 脓肿切开后可观察到两个窦道以及不同性状的脓液，性状逼真。

- 25.11男性导尿仿真模型

- 1. 模型仿真模拟正常成年男性截石位，会阴部结构完整，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。

- 2. 具有逼真的正常男性阴茎、阴囊、肛门。

- 3. 模型具有逼真的人体阴茎构造，包皮可后推，可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。

- 4. 模型尿道长度与正常成年男性的尿道长度相同，插管到 20~22cm 时有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。

- 5. 可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。

- 6. 进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。

- 7. 模型内部结构采用多传感器方式来保证导尿不漏液，采用内部锂电池及内部蓄水方式，一次充电可待机 72 小时。

- 8. 可通过扫描二维码下载手机 app 软件【男性导尿智能模拟训练系统】，包含丰富的解剖及操作教学，进行视频教学及图片展示等。主要包括：（1）了解男性的泌尿系统组成及其各功能和特点；（2）适用于导尿的各种病症；（3） 不适合导尿的各种病症；（4）导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项；（5）留置导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项。

- 25.12女性导尿仿真模型

- 1. 模型仿真模拟正常成年女性截石位，会阴部结构完整，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。

- 2. 具有逼真的正常女性阴阜、大阴唇、小阴唇、尿道口、阴道口、肛门。

- 3. 可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。

- 4. 模型尿道长度与正常成年女性的尿道长度相同，插管到 4~6cm 时有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。

- 5. 可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固

- 定操作训练。

- 6. 进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。

- 7.模型内部结构采用多传感器方式来保证导尿不漏液，采用内部锂电池及内部蓄水方式，一次充电可待机 72 小时。

- 8. 可通过扫描二维码下载手机 app 软件【女性导尿智能模拟训练系统】，包含丰富的解剖及操作教学，进行视频教学及图片展示等。主要包括：（1）了解女性的泌尿系统组成及其各功能和特点；（2）适用于导尿的各种病症；（3） 不适合导尿的各种病症；（4）导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项；（5）留置导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项。

- 25.13多功能注射模块

- 功能参数：

- 1、设计轻巧、拆装方便，注射的液体可方便排出。

- 2、皮肤模块分层制作，解剖层次清晰（皮肤表层、皮下脂肪层、皮下肌肉层）。

- 3、可进行皮内注射、皮下注射、肌肉注射。

- 注：皮肤模块更换方便，供应耗材。

- 25.14腹腔镜手术训练分析系统

- 1.模拟箱：≥50cm*40cm*25cm，容积≥35L，内部封闭低温10-15℃，保证长时间训练器官模型不变质；设计有轨道式悬吊装置，可对离体器官进行在体化固定

- 2.模拟人体体腔仿真皮肤：≥50cm*40cm，≥6 点高磁性吸扣定位；根据各学科手术自由布置戳卡，开展腔镜穿刺器使用规范和使用技巧训练；配套专用模块，可做气腹针穿刺训练

- 3.器官托盘：≥48cm*34cm*7cm，容积≥10L，承载真器官术式模型，兼顾开放手术训练

- 4.LED 防水灯带：12V，保证腔镜影像无影更清晰

- 5.高清液晶监视器屏幕：≥27 英寸1080P，多种视频接口

- 6.360 度可调支架：高度≥20cm，稳定承重≥8kg，根据训练需要任意调节高度和方向

- 7.训练内窥镜30 度镜：长≥30cm，高清电子镜头，内置CCD 芯片，清晰度1080HD，满足手术扶镜配合训练

- 8.电脑主机：CPU：i5-7200u 及以上；内存：≥16G；储存：≥64G，预置专用训练成像软件，有影像实时传输、双屏显示效果、及录制训练资料功能

- 9.第二视角摄像头:≥2k 超清，集成全向麦克风，自动补光

- 10.打卡装置：M1X 芯片，人脸识别，满足教学管理

- 11.智能温度控制大功率制冷系统：智能调节体腔模拟箱至10-15℃适宜温度，实时显示模拟箱内温度

- 12.台：台面≥100*55cm，高度（60cm-80cm）可自主调整

- 13.金属腔镜训练器械组套，含训练穿刺器：

- 13.1 腔镜持针器1 把，尺寸φ5*330mm

- 13.2 腔镜抓钳2 把，尺寸φ5*330mm

- 13.3 腔镜分离钳2 把，尺寸φ5*330mm

- 13.4 腔镜剪刀1 把，尺寸φ5*330mm

- 13.5 训练穿刺器φ5mm 规格2 个，φ12mm 规格2 个，镜头专用穿刺器1 个，气腹针1 个。

- 14.腹腔镜技能训练模型（湿性）：标准化处理的完整腹腔器官模型（肝、胆、胰、脾、胃、小肠、系膜等连续性完好的器官组合），含各项外科术式训练模块：

- 14.1 肝叶切除术式训练模块：可供至少2 名学员多次进行肝门阻断，左右2个肝叶的病灶切除、楔形切除、肝段切除等技能术式训练

- 14.2 胆囊切除术式训练模块：可供至少1 名学员进行胆囊3 角解剖、胆囊动脉和胆囊管离断、胆囊切除等技能术式训练

- 14.3 胰腺切除术式训练模块：可供至少2 名学员分别进行胰头或胰体尾切除等2 个技能术式训练

- 14.4 脾切除术式训练模块：可供至少1 名学员进行胃网膜左血管和脾血管2组血管离断、及脾切除等技能术式训练

- 14.5 胃穿孔修补及胃切除术式训练模块：可供至少3 名学员进行胃穿孔修补，或1 名学员练习胃大部（1/2-2/3）切除等技能术式训练

- 14.6 胃肠吻合、肠肠吻合、胆肠吻合、胰肠吻合术式训练模块：可供至少3名学员进行胃肠吻合、肠肠吻合，以及2 名学员分别进行胆肠吻合、胰肠吻合等技能术式训练。

- 15、微创外科腔镜手术用离体器官(针对器官的描述)

- 15.1配置真实动物离体腹腔器官，包含肝、胆、胃、肠、胰腺、脾、肾等

- 15.2对需要灌注的局部血管系统进行插管处理，将液体以可调的压力注入分离的血管经插管，实现对整套脏器的血液灌注

- 15.3全部离体腹腔器官脏器由清洁级处理，清洗全部内容物，经消毒液处理，由专用保存液浸泡，可长时间保存脏器活性，具有检验检疫合格证书所提供的器官冷冻保存时间达30天解冻仍保持活性

- 脏器通过模拟血液预充，可实现从冷冻到灌注复苏，脏器弹性和生理特性得到回复，满足操作要求

- 15.4离体器官模型应带有模拟病灶，如模拟结石、肿瘤等，为手术训练设立更清晰教学目标并进一步提升训练仿真度，可搭配离体腔镜模拟系统应用，进行腹腔镜器械设备的使用训练，包括不限于高频电刀(单极\双极)、超声刀、弯剪刀、弯分离钳、枪式持针钳、肠抓钳、施夹器等;进行腹腔镜手术分离、切割、夹闭、结扎、缝合、正血等手法训练腹部离体脏器器官可进行腹腔镜微创培训。