技术参数要求

1、检测原理：高效液相离子交换色谱法（HPLC）；

2、系统采用>10英寸彩色液晶触摸屏，支持中文操作界面，系统存储≥10万条数据；

3、检测模式变异体识别：至少能检测HbE, HbD, HbS，HbC和HbJ五种变异体；

▲4、进样系统：系统支持试管颠倒摇匀和旋转扫描条形码功能，一次性加载≥110个自动进样位，至少有一个急诊位；

5.每个样本最快检测时间：≤45秒；

▲6、双试剂备份，支持不停机更换试剂；

▲7、层析柱寿命：≥6000测试，过滤器寿命：≥1500测试；

8、报告参数≥7个，HbA1c，HbA1a、HbA1b、HbF、LA1c、HbA0、V_Win，可报告IFCC/NGSP结果单位；

9、（1）重复性：检测样本浓度为 4.0%-6.5%(20.2mmol/mol-47.5mmol/mol)的样本，分析仪重复测量结果变异系数CV≤1.0%；

（2）线性范围：在 3%-20%的浓度范围内，检测结果的线性相关系数应符合r>0.9900；

（3）准确度：用参考物质作为样本进行检测，分析仪测定结果的相对偏差应在士3%范围内；

10、扩展功能：支持≥2台糖化分析仪形成级联流水线；

11、保修期五年；终身维修,软件免费升级。免费接入LIS系统。

备注：▲项为实质性响应参数，负偏离将会导致废标。