关节镜刨削手机

1、带有射频识别技术RFID（Radio Frequency Identification），自动识别各种刨刀及磨头型号，并自动激活与之最匹配的运转模式

2、单向转最高速≥12,000 rpm，多档可调；往复转，最高转速≥3000 cpm，多档可调

3、按键式刀头释放，刀头拆装简单，无需工具

4、4种刨削手机可选，包括带手控手机，无手控手机，180度手控反向手机，小关节刨削手机

5、手控按键具有不同颜色及数字标识

6、具有向前，向后，往复转功能具有顺时针,逆时针,往复转功能

7、具备可360°旋转带角度的吸引接头，吸引力强，避免管路缠绕现象

8、马达类型：无碳刷，无霍尔元件

9、无需水冷

10、手机按键依用户需要进行可编程，编程功能≥8种：包括启动停止，冲水，正转，反转，往复转，高速低速切换，转速增加，转速减少，摇窗功能等

11、具备自动扭力反馈系统

12、3种转速控制模式：无级变速功能、不无级变速功能、单触控制

14、刨削手柄自动识别插入的刀头

15、刨削手机不含线缆重量小于280g

16、吸引控制调节功能

17、具备刨削刀头摇窗功能Jog，可精确控制刀头的开口位置

硬性关节内窥镜

1、 单位相对畸变0.8%；

2、 角分辨力 约4.82；

3、有效景深范围3-100mm；

4、 显色指数RA90；

5、可高温高压消毒，有明确auto-clavable标示；

6、内镜自带多种光纤转接头，种类3种；

7、有至少0°、30°、45°、70°镜可选；

8、随关节镜配套套管及闭孔器各一。

医用内窥镜荧光系统（含显示器、冷光源）

| 医用内窥镜荧光摄像系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 采用超高清SONY BSI 1/2.8英寸CMOS 图像传感器，摄像头分辨率：2048*1536≥314万像素；图像传递像素：2048*1536≥314万像素。 |  |  |
| 2 |  | CMOS光谱灵敏度：400nm-900nm ，可显示高清白光影像及近红外荧光影像（蓝色）与白光融合的高清影像。 |  |  |
| 3 |  | 水平分辨线≥1200线，垂直分辨线为≥900线，图像解析度高、细节更精细 |  |  |
| 4 |  | 可通过摄像头按键实现亮度增强与减弱控制； |  |  |
| 5 |  | 摄像头4个按键可设置不少于4 种快捷键，可预设功能至少包括拍照或录像、亮度增大、亮度减少、调节白平衡等功能； |  |  |
| 7 |  | 视频输出接口可与市面上转播设备兼容并实现手术以及教学实时直播或者转播； |  |  |
| 8 |  | HDMI*2、SWITCH*1、VBS*1 |  |  |
| 9 |  | 快门：AUTO调节范围：1/60-1/10000秒，连续可调。手动调节：共17个档位，可任意设定。 |  |  |
| 10 |  | 轻量化设计：重量小于等于580克。 |  |  |
| 11 |  | 最小照度≤5Lux at F5.5 |  |  |
| 12 |  | 通用主机平台，可升级扩展为高清+3D系统 |  |  |
| 医用内窥镜冷光源冷光源 |  |  |  |  |
| 1 |  | 采用LED发光芯片，白光连续输出，LED色温3000K-7000K，光通量：2000Lm； |  |  |
| 2 |  | 光谱波长范围：380nm-810nm； |  |  |
| 3 |  | 摄像系统的摄像头和光源主机面板均可实时控制光源亮度； |  |  |
| 4 |  | 具有待机功能，可单独关开光光源，无需频繁开机，光源寿命可达60000小时； |  |  |
| 5 |  | 导光束通光直径5mm，长度3m； |  |  |
| 6 |  | 导光束可高温高压灭菌消毒。 |  |  |
| 7 |  | 显色指数：Ra≥70 |  |  |
| 8 |  | 安全警示功能：当光源发光异常、LED温度异常升高，系统具备声音报警功能;同时，当出现报警情况时，光源供电电流随之降低。 |  |  |
| 液晶显示器 |  |  |  |  |
| 1 |  | 最大支持分辨率：≥4096×2160 |  |  |
| 2 |  | 屏幕尺寸：≥31.1英寸 |  |  |
| 3 |  | 采用高性能高色域10bit IPS面板，采用防指纹+98%高透光率玻璃全贴合工艺。 |  |  |
| 4 |  | 像素点距：≤0.1704 mm（水平）×0.1704 mm（垂直） |  |  |
| 5 |  | 最大亮度：≥850cd/m² ； |  |  |
| 6 |  | 对比度：≥1500:1； |  |  |
| 7 |  | 视角：≥178°(水平/垂直) ； |  |  |
| 8 |  | 响应时间：≤10ms； |  |  |
| 9 |  | 色彩：≥1.07B(10 bit)； |  |  |
| 10 |  | 丰富的输入、输出接口： 输入接口：HDMI(×1)、DP(×1) 、DVI(×1) 、3G-SDI(×1)、USB(×1)； 输出接口：3G-SDI(×1)； |  |  |
| 11 |  | 配置背光稳定系统：搭载背光稳定系统。 |  |  |
| 12 |  | 内置曲线模式：Gamma2.0，Gamma2.2，Gamma2.4，Gamma2.6，DICOM。 |  |  |
| 13 |  | 多窗口显示功能：支持画中画、画与画功能,可同时输入两路信号，在一个屏幕上显示不同内容，满足医院不同影像组合的需求。 |  |  |
| 14 |  | 产品认证及测试标准：CCC。 |  |  |
| 臻晰录像系统 |  |  |
|  |  | 功能参数 |
| 1 |  | 高质量的视频和图像：从标清到高清(640*480-1920*1080)的视频及图像都可录制和回放 |
| 2 |  | 视频和图像的同时录制和采集：在视频录制时，可同时采集图像 |
| 3 |  | 录制格式：MP4(H.264) |
| 4 |  | 录制比特率：30/22/18/12/4Mbps 取决于不同刻录质量设置 |
| 5 |  | 支持多种存储介质：支持外置 U 盘和移动硬盘 |
| 6 |  | 存储介质支持多种格式化方式：支持 FAT32、NTFS 和 exFAT 三种格式化方式 |
| 7 |  | 内置液晶显示屏：显示输入视频画面、系统时间、录制时间及各接口状态，显示错误操作文字提醒 |
| 8 |  | 自动信号检测和自动识别输入分辨率：连接医疗设备时，系统自动检测输入信号，自动识别分辨率； 输入信号中断后，系统自动停止录制。 |
| 9 |  | 暂停录制功能：录像中按 OK 键即可暂停录像,再按一次 OK 键可继续录像 |
| 10 |  | 系统支持多语言：支持选择简体中文、繁体中文、英文、法文、德文、意大利文、日文和俄文 |
|  |  | 配置参数 |
| 1 |  | 视频输入接口：HDMI（兼容 DVI-D）SDI CVBS |
| 2 |  | 视频输出接口：HDMI（兼容 DVI-D）可用于连接监视器回放手术录像视频 |
| 3 |  | 外置存储：兼容主流品牌的 U 盘(最大 128G)，移动硬盘(最大 4T) |
| 4 |  | 扩展接口：前置 USB3.0 存储，后置 RS232 REMOTE 5.5*2.1mmDC 电源接口 |
| 5 |  | 内置电池：3000mAh 锂电池，保障在断电的情况下系统可以正常运作至少 3 个小时 |
| 6 |  | 操作控制：9 个浮点式触控按钮，配合 3.5 寸液晶屏可完成所有操作 |
| 7 |  | 电源适配器：12V 1.5A |
| 8 |  | 尺寸：约26*14.5*29cm（宽*高*深） |

关节镜用手术工具

用于软组织切除

1、无销钉设计使得器械更加的坚固，在切割时遇到的压力被传递到推杆时将更为强大推杆式的活动代替了绕轴旋转

2、坚固，安全，有效的结构使得使用可靠及最小化的维修成本

3、齿轮样结构在上咬口(可移动的)的任意一边，其余在推杆的轨迹中

4、当推杆向前和向后滑动时，这个滑动的轨迹使得上咬口和下咬口之间运动，上咬口开启和闭合

过线器枪体

缝合枪，肩关节用，肩袖缝合过线使用；

钳口轮廓：约5.3mm，咬口宽度：约4.8mm，尖端宽度：约35mm