超声骨科动力系统

1.适用于脊柱外科、神经外科、整形外科等手术，能满足超声切骨、磨骨及肿瘤吸除等多种临床需求。

2.主机

2.1主机输出电源功率≤100W。

2.2主机具备冲洗和负压吸引功能。

2.3 负压吸引≤500mmHg。

2.4 冲洗流速≤40 ml/min。

2.5一台主机一把手机连接不同刀头，可同时实现骨性切割、骨质打磨及肿瘤组织吸除等功能。

2.6自带不少于3种故障代码。

3.手柄

3.1手柄马达：采用电致伸缩技术。

3.2 可提供包括直型、角度型手机供选择，手柄工作频率≤29Khz。

3.3  手机可搭配刀头不少于16种。

4．刀头

4.1三种不同功能刀头（磨骨，切骨，吸除肿瘤）可供选择，可选择类型不少于16种。

4.2超声软组织刀头≥5种。

4.3超声骨性打磨刀头≥7种。

4.4超声锯齿形骨刀≥4种。

4.5超声磨骨刀头运动方向：纵向切割+横向扭转。

4.6刀头振幅≤200μm。

4.7 提供骨爪型单面打磨刀头和狼牙棒型360°打磨刀头，刀头空心设计，能在打磨时吸附骨屑，保持术野清晰。

等离子射频手术系统

1.电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz

2.工作频率：100KHz

3.输出功率≤330W

4.工作温度：40-70℃

5.具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能

6.具有内镜下切割消融和止血功能，通过国家医疗器械检测部门对电极在内镜下使用的相关国家标准（GB9706.19和GB11244）的检测。

7.主机和电极必须为同一品牌

8.设备注册证必须是国家食品药品监督管理局批准的三Ⅲ类医疗器械注册证

9.主机具备自动保护装置：主机内部的专利电路系统能够连续监控能量输出，并且在出现瞬间峰值电流时自动暂停能量输出。当刀头回复到安全距离后，又会自动持续工作。

10.部分刀头在使用时具备工作时间提示音

11.时间可控制在约900毫秒内

12.具有ABLATE（消融切割）、COAG（凝固止血）两种工作模式

13.等离子汽化切割：1-9档可调；等离子凝固止血：1-9档可调。

14.具有温控反馈技术：能够将刀头尖端等离子体薄层的状态和靶点细胞的特点，自动实时优化输出功率，以确保刀头在尽可能的低温度下稳定而高效的工作。

15.智能识别、简易化：设备能自动识别刀头、脚踏开关、电源线，同时在设备上具有相应的显示及提示；能根据不同的临床需求及不同的刀头自动默认能量大小。

16.电极采用双极或多级设计，无需接负极板使用，安全可靠。

17.可选配三脚踏开关：三脚踏开关能够通过脚踏轻松实现ABLATE（消融切割）和COAG的档位调节，不需要来回折返按主机档位调节按钮。

18.智能记忆电极常用参数，方便下次使用；

19．故障报警提示功能；

20.输出正常提示功能，主机音量大小可调节。

21.发明专利：具备等离子体技术的发明专利（非实用型专利、非外观专利）

22.CE认证：必须具备欧盟认可的CE证书

23.电极（刀头）为已灭菌一次性无菌产品，并具有药监部门一次性无菌体系考核证书

24.革命性的手术方式：在同一支刀头、同一个输出接口输出，能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦，手术操作过程中，可以实现一个刀头即能完成手术，减少辅助器械，避免麻烦。

25.根据不同手术部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头

26.具有独立的医疗器械注册证

27.与等离子射频手术系统配套使用，其中等离子射频手术系统为三类医疗器械。

28.椎管外电极：工作长度约135mm，工作直径约4.3mm，具有吸引功能，工作角度约90度。用于UBE手术中软组织通道建立消融、止血

29.椎管内电极：工作长度约135mm，八字形手柄设计，电极前端可伸缩，工作直径约2.3mm。用于UBE手术中神经根及硬膜囊周边止血

30.椎管外电极：工作长度约135mm，工作直径约4.3mm，电极前端球部绝缘设计，工作角度90度约135mm，前端工作电极可伸缩设计，伸出直径约1mm，回缩直径约3mm。伸出及回缩状态下可单独工作。工作角度约30度