彩色超声诊断系统

一	主要技术规格及系统概述：

1.1	主机成像系统：

1.1.1	高分辨率液晶显示器≥23.8英寸,分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

11.2操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达560度。

1.1.3	全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束

1.1.4	脉冲优化处理技术

1.1.5	海量并行处理技术

1.1.6	自适应增益补偿技术

1.1.7	数字化二维灰阶成像及M型显像单元

1.1.8	解剖M型技术，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量。

1.1.9	脉冲反向谐波成像单元

1.1.10彩色多普勒成像技术

1.1.11自适应宽频带彩色多普勒成像技术

1.1.12彩色多普勒能量图技术

1.1.13方向性能量图技术

1.1.14数字化频谱多普勒显示和分析单元 (至少包括 PW 、CW等)

1.1.15动态范围≥300dB

1.1.16智能全程聚焦技术

1.1.17智能化一键图像优化技术。

1.1.18空间复合成像技术，同时作用于发射和接收,可达≥7线偏转，支持所有凸阵等像探头。

1.1.19支持所有成像探头，可分级调节≥5级。

1.1.20至少实时二同步 /三同步能力

1.1.21至少内置 DICOM 3.0 标准输出接口

1.1.22 内置一体化超声工作站

1.2	先进成像技术：

1.2.具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥23.8”，分辨率≥1080p（1920x1080）。

1.2.3具备智能多普勒血管检查技术

1.2.3.1单键优化二维、多普勒等图像质量

1.2.3.2单键自动调整取样框角度、位置等。

1.2.3.3具备血流自动追踪技术

1.2.4	脑卒中疾病诊断相关技术

1.2.4.1可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端等测量结果

1.2.4.2自动得到颈总动脉等速度峰值

1.2.4.3计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比

1.2.5	血管中内膜自动测量与分析

1.2.5.1要求对感兴趣区域内自动测量

1.2.5.2计算结果为一段距离内的平均值等

1.2.5.3脱机数据可输出

1.2.6 自动二维心功能定量

1.2.6.1 依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，至少自动计算EF，ESV，EDV等；

1.2.6.2 也可提供更深层次报告页面，包括容积及左室有关收缩等高级参数

1.2.6.3 自动组织瓣环位移功能至少可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能；

1.2.6.4 可使用回放或存储剪辑分析

1.2.7 自动心肌运动定量

1.2.7.1依据选择的心脏切面自动描记相应节段，无需手动操作

1.2.7.2自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能；

1.2.7.3 可使用存储剪辑分析，

1.2.8超声声速自动校正技术

1.2.9扩展成像技术：凸阵、微凸阵等阵探头均具有此功能，

1.2.10	组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW，M型等多种模式

1.3	测量和分析：

1.3.1	一般测量：距离、面积、周长等；

1.3.2	产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

1.3.3	外周血管测量等；

1.3.4	多普勒血流测量与分析等;

1.3.5	心脏功能测量等；

1.4	图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

1.4.1	数字化捕捉、回放、存储静等，可进行参数编程调节；

1.4.2    硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元至少2200帧；

1.4.3	至少具备主机硬盘图像数据存储；

1.4.4	病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

1.4.5	至少可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

1.5	输入/输出信号：

1.5.1	输入：DICOM DATA

1.5.2	输出：S-视频、DP高清数字化输出

1.6	    连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

二	系统技术参数及要求：

2.1	系统通用功能：

2.1.1	高分辨率液晶显示器≥23.8英寸,1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

2.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥12寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达560度。

2.1.3成像探头接口选择：≥ 4个，微型无针式,并激活可互换通用。

2.1.4预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。

2.2	探头规格

2.2.1	频率：超宽频带探头，最高频率≥12MHz, 从1 MHz 到12MHz

2.2.2	二维、至少彩色、多普勒均可独立变频；

2.2.3	类型：电子扇扫、线阵等

2.2.4    单晶体探头≥2把

2.2.5	小儿心脏探头（3.1-8.0MHz）

血管/小器官线阵探头（3.2-12.0MHz）

心脏相控阵探头（1.0-5.0MHz)

腔内微凸阵探头（3.5-10.0MHz）

2.2.6    扫描深度≥40cm

2.2.7"B/D 兼用： 电子线阵：B/PWD、

电子凸阵：B/PWD;

电子矩阵：B/PWD

电子相控阵：B/PWD、 B/CWD"

2.2.9	穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；

2.3	二维显像主要参数：

2.3.1	"成像速度：相控阵探头，约85°角,约18CM深度时,帧速度≥58帧/秒

凸阵探头, 约85°角,约18CM深度时,帧速度≥45帧/秒

扫描线：每帧线密度≥320超声线"

2.3.2	增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节；

2.3.3	高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率

2.3.4	声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

2..3.5	接收方式：独立接收和发射通道数等；

2.3.6	接收超声信号系统动态范围≥300 dB

2.4	频谱多普勒：

2.4.1	"显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、

高脉冲重复频率 (HPRF)、

连续波多普勒（CW）；

2.4.2	"发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz

电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz

电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz"

2.4.3	"显示方式：B/D、M/D、D等；

B/CPA/PW；B/CDV/CW；"

2.4.4	"最大测量速度：PW

D正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；

CWD:血流速度28.0m/s"

2.4.5最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)；

2.4.6	Doppler及M型电影回放：至少45 秒；

2.4.7	滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

2.4.8	取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；

2.4.9	 零位移动：8 级；

2.4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、等

2.4.11实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

2.5	彩色多普勒：

2.5.1	显示方式：速度图 (CDV)等

2.5.2	彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

2.5.3	具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)

2.5.4	彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

2.5.5	显示控制：零位移动、黑白与彩色比较等

2.5.6	显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

2.6	超声功率输出调节：

2.6.1	B/M、PWD、COLOR DOPPLER

2.6.2	输出功率选择分级可调

2.7	记录装置：

2.7.1	内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像等.

2.7.2	主机硬盘容量≥ 500GB

2.7.3	DVD-RW 或USB图像存储

2.7.4	USB接口≥5个，用于图像传输