肌电诱发电位仪参数

1、放大器

1.1 通道数：4通道

1.2 输入阻抗：≥1000MΩ

1.3 共模抑制比：≥110dB (差分模式)；≥112dB(绝缘模式)

1.4 噪音水平：≤0.6μVrms

1.5 灵敏度：1μV10mV/格.

1.6 低切：0.01Hz至3kHz

1.7 高切：10Hz至20kHz

1.8 交流滤波：50Hz至60Hz

1.9 放大器校准：1,10,100μV,1,10 mV

1.10 电极输入盒：屏蔽电极插孔和电极引线插孔

1.11 阻抗测试：2, 5, 10, 20 kΩ 在主机和电极接线盒LED灯上均有显示

2、采集

2.1 采样转化率：18bit

2.2 最小采样时间：10μs

2.3 监测时间基准：5ms/格至1s/格.

2.4 分析时间基准：0.1ms/格至1s/格.最大20格.

2.5 时基模式：每通道单独选择

2.6 延迟：-10至+10

2.7 波形存储时长：600 s/通道×99 ( 选项: 300 分钟/通道×99 )

2.8 刺激模式：循环, 随机, 信号, 脚踏开关, EXT1, Somato1

2.9 平均数：1 至 9999

2.10 伪迹排除范围：±0.1 至 ±5.0 格. 或 关闭（无伪迹排除）

3、显示：

3.1 波形显示界面：最多达4 视图

3.2 最多波形数量：最大达104条

3.3 波形显示模式：检测, 刺激, 平均

3.4 标尺：2 横, 2 纵

3.5 网格线：线, 点, 关闭

3.6 刻度：5, 10, 15, 20 格.

4、刺激：

4.1 刺激频率：0.1 Hz 至 100 Hz

4.2 刺激模式：单刺激, 双刺激, 串刺激

4.3 延迟时长：0 至 10 秒

4.4 电刺激器

4.4.1 刺激口：  1个

4.4.2 刺激器强度：0 至 100 mA

4.5 声音刺激

4.5.1输出类型：耳机 或 耳塞

4.5.2 刺激模式	喀喇音，纯音

4.6 视觉刺激

4.6.1 刺激模式	棋盘格、闪光(LED 护目镜)

4.6.2棋盘格	棋盘格，水平线，垂直线

5、软件功能：

5.1 EMG (肌电图)：EMG, MUP, 翻转/波幅分析,：SFEMG, Macro EMG, QEMG

5.2 NCS (神经传导)：MCS, SCS, Rep.Stim, F-wave, H-reflex, Blink

5.3 SEP (体感诱发电位)：SEP, SSEP, ECG-SEP, ESCP,Electric

5.4 AEP (脑干诱发电位)：ABR, MLR, SVR, EcochG,Auditory

5.5 VEP (视觉诱发电位)：PR-VEP, LED-VEP, EXT-VEP, ERG, EOG,： Visual

5.6 ANS (自主神经系统)：SSR, SSR2, Micro-N, R-R interval

5.7 ERP (事件相关电位)：P-300