双通道注射泵技术参数

1.两个通道独立电源控制，方便临床使用；

2.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml等所有符合标准的注射器；

3.多种模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式等模式

4.速率范围：0.1-2000ml/h；

5.预置量范围：0.1– 9999ml；

6.注射总量显示范围：0-9999.99ml；

7.注射精度: ≤±2%；

8.KVO速度：0.1-5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO；

9.阻塞级别：至少11级可选择，动态显示管路的压力状态；

10.约3.5英寸触摸屏：全中文显示，方便快捷的人机操作界面；

11.更改速度时完全不需要中断输液；

12.具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选；

13.具有“按键”放大显示输注速度功能，一键放大输注速度数值；

14.可存储约2000种药物；

15. 报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别等模式

16.再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警；

17.声音音量等级：至少可调10级报警音量；

18.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调等；

19．防异物及进液等级IP34；

20.界面背景颜色：至少可选择5种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级；

21.内置锂电池，在中速（5ml/h）状态下，工作时间不小于6小时以上；

22.重量：3kg（包含标配电池）；

四通道注射泵技术参数

1.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml等所有符合标准的注射器；

2.多种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式等模式

3. 速率范围：0.1-2000ml/h；

4. 预置量范围：0.1– 9999ml；

5. 锁屏功能：至少支持自动锁屏，自动锁屏时间可调；

6. 注射精度: ≤±2% ；

7. KVO速度：0.1-5ml/h可调 ；

8. 阻塞级别：至少10级可选择，动态显示管路的压力状态；

9. 屏幕为约3.5寸触摸显示屏，全中文显示，方便快捷的人机操作界面；

10.更改速度时完全不需要中断输液；

11.具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选；

12. 具有防碰撞把手设计，方便转运，同时防止运行中的意外碰撞，保证注射安全；

13. 报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、等模式

14.界面背景颜色：可选择5种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级；

- 内置锂电池，在中速（5ml/h）状态下，电池工作时间不小于6小时；

- 16.重量：1.8kg（包含标配电池）。

六通道注射泵技术参数

1.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml等所有符合标准的注射器；

2.多种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式等模式；

3. 速率范围：0.1-2000ml/h；

4. 预置量范围：0.1– 9999ml；

5. 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调；

6. 注射精度: ≤±2% ；

7. KVO速度：0.1-5ml/h可调 ；

8. 阻塞级别：10级可选择，动态显示管路的压力状态；

9. 屏幕为约3.5寸触摸显示屏，全中文显示，方便快捷的人机操作界面；

10.更改速度时完全不需要中断输液；

11.具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选；

12. 具有防碰撞把手设计，方便转运，同时防止运行中的意外碰撞，保证注射安全；

13. 报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作；

14.界面背景颜色：至少可选择5种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级；

- 内置锂电池，在中速（5ml/h）状态下，电池工作时间不小于6小时；

- 16.重量：1.8kg（包含标配电池）。

多通道输注工作站技术参数

1.基本配置:

1.1单套标准配置：一拖六，多通道输注工作站壹套、注射泵伍台、输液泵壹台。

主要技术参数及配置：

2.多通道输注工作站参数：

2.1每套多通道输液工作站可插入1～15个输液泵或推注泵，组合箱、输液泵、注射泵之间，不需要任可工具，直接组合成多道泵，最多可扩展至15个泵位；

2.2多通道输液工作站可实现≧2个任意输注泵模块之间具备中继功能，可进行无缝连续输液；

2.3任意输注泵模块之间无需任何附件即可自由组合固定，配合可拆卸提手便于携带和安全转运。

3、配套注射泵模块参数：

3.1自动识别注射器：规格为10ml、20 ml等所有符合标准的注射器；

3.2 多种模式可选：速度模式、时间模式、体重模式等模式；

3.3速率范围：0.1-2000ml/h；

3.4注射精度：≤±2%；

3.5 KVO速度:0.1-5.0mL/h可调；

3.6至少分低、中、高三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

3.7触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面；

3.8更改速度时完全不需要中断输液；

3.9具备三种快进：手动、自动和快速定量快进；

3.10报警：注射将完成（残留量）、注射器推空、注射完成、注射阻塞、电池电量低、电池电量严重短缺、无电池、无外部电源、等操作；

3.11界面背景颜色：至少可选择5种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级；

3.12内置锂电池在中速（5ml/h）状态下，工作时间不小于6个小时；

3.13无需任何配件，至少支持两个泵之间叠加；注射泵模块单独标配提手，方便转运外出检查；

3.14重量不大于1.6Kg（含锂电池）。

4、配套输液泵模块参数：

4.1 多种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式等模式；

4.2 速度范围：0.1-1200.0mL/h；

4.3 输液精度：≤±5%；

4.4 KVO速度:0.1-5.0mL/h可调；

4.5 能够存储、回放≥2000组历史信息记录；

4.6 触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面；

4.7分低、中、高三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

4.8泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制；

4.9更改速度时完全不需要中断输液；

4.10至少具备三种快进：手动、自动和快速定量快进；

4.11界面背景颜色：至少可选择5种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级；

4.12报警：输液将完成、输液完成、输液阻塞、电池电量低、电池电量严重短缺、无电池、无外部电源、输液泵门开、气泡、等操作；

4.15重量不大于1.6kg（含电池）；

4.14无需任何配件，支持两个泵之间叠加；输液泵模块单独标配提手，方便转运外出检查；

4.15内置锂电池在中速（25ml/h）状态下，工作时间不小于5个小时。

输液泵技术参数

1.适用符合标准的各品牌20d/ml、60d/ml输液器；

2.多种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重等模式；

3．输液速度范围：0.1-1200.0ml/h；

4.触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面；

5.预置输液量范围：0.1-9999ml；

6.输液总量显示范围：0-9999.99 ml；

7.输液精度±5% ；

8.具有排气功能；

9.至少具有3种快进：手动、自动和快速定量快进；

10.KVO速度0.1-5.0ml/h；

11.防药液自流：智能阻断技术，泵门打开时，保证液体不会任意流出；

12.泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制；

13.动态显示管路的压力状态 ；

14.更改速度时完全不需要中断输液；；

15.具备输液精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的输液器；

16.报警：输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、等模式

17.界面背景颜色：至少可选择5种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级；

18.声音音量等级：至少可调10级报警音量；

19．内置锂电池，在25ml/h运行状态下工作时间不小于5小时；

20.重量不大于1.5kg（含电池）。