高质量心肺复苏系统参数

一、便携式电动胸腔按压机参数

1、便携式电动胸腔按压机，适合院内院外心肺复苏急救。

2、按压技术：3D按压

3、默认按压频率：在100 次/分钟至 120 次/分钟范围内。按压频率可调范围：支持精准调节，调节步进幅度为1次/分钟。

4、实际按压频率与默认按压频率的误差：<±2次/分钟。

5、默认按压深度：在50-60mm范围内。按压深度可调范围：按压深度在3.0-5.5厘米内连续可调，支持精准调节，调节步进幅度为0.1厘米。

6、实际按压深度与默认按压深度的误差：≤±2mm。

7、按压释放比: 50%±5%（默认按压频率和默认按压深度条件下）。

8、主机和电池均具有电量指示灯，无需开机或安装电池，即可直观检查电池电量；

9、电池低电量后，可使用外部电源工作并给电池充电，电源适配器支持热插拔，无需中断按压。

10、网络类型：RS232和蓝牙

11、用户访问控制：内置访问密码，输入正确的访问密码，才能导出按压数据，符合国家数据通信安全标准。

12、蓝牙传输：在无遮挡的情况下传输距离≥3米

13、主机可与平板电脑建立蓝牙连接，平板电脑能接收并显示按压数据。

14、安全标准：满足GB9706.1-2020《医用电气设备 第1部分 安全通用要求》的条款要求。

15、防电击类型分类：II 类外部电源供电的设备，具有双重绝缘或加强绝缘设计，无需专用接地线，满足紧急医疗服务环境中或移动的救护车内无地线环境使用；同时具备内部电源的供电设备。

16、防电击的程度分类：CF 型，应用部分可与患者心脏直接接触的使用。应用部分具有除颤放电效应防护，除颤时无需移开设备。

17、电磁兼容：满足YY 9706.102-2021《医用电气设备 第 1-2 部分 安全通用要求并列标准 电磁兼容-要求和试验》的要求。

18、主机重量：≤3.2Kg

19、工作温度：-5℃～＋45℃

20、设备高度：≤18.5cm，便于在介入手术、ECPR、负压隔离仓时实施心肺复苏。

二、胸腔按压反馈仪参数

1.采用加速度传感技术和压力传感技术结合的技术原理，能精确的检测按压深度、频率、胸腔回弹(提供检测报告加盖制造商公章进行佐证)。

2.工作温度：-8℃～+48℃。

3.储存温度：-8℃～+48℃。

4.相对湿度：10%～90%，无冷结。

5.大气压力：50Kpa～100Kpa。

6.主机重量：≤125g。

7.按压频率检测范围：35-175次/分钟，误差：≤±2次/分钟。

8.按压深度检测范围：15-85mm，误差:≤±2mm。

9.按压模式：连续按压模式、30:2模式。

10.按压频率提示节拍：110次/分钟。

11.电池：内置可充电式锂电池。

12.电压：3.7V。

13.电池容量：≥1000毫安时。

14.满电状态下持续运行时间：≥4小时。

15.充电时间：≤2.5小时。

16.按压深度精准反馈：具备语音反馈和三种颜色高亮LED指示灯反馈按压。

17.按压频率精准反馈：具备固定频率拍音反馈、语音提示反馈和三种颜色高亮度LED指示灯反馈。

18.胸腔回弹反馈：当按压胸腔回弹不充分时系统自动语音提示。

19.同步录音：具备自动同步录音功能，并适时保存录音数据，且录音时间≥120小时。

20.数据存储:具备自动存储≥250小时按压数据存储。

21.数据传输：蓝牙无线传输技术，可同手机、平板电脑进行互联和数据传输。

22.提供CPR数据分析软件，通过软件可导出全程按压深度、频率、胸腔回弹的详细数据、趋势图；可设置再分析开始点、结束点进行局部数据再计算；且系统可自动生成分析报告。

23.小巧便携：设备小巧，可随身携带，在任何场合下可实行快速响应。

24.语音提示功能：可进行关闭/开启选择。

支气管镜参数

1.操作手柄（含插入管）：

1.1适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

1.2成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。

1.3视场角≥120°，保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变。

1.4景深：3-100mm。

1.5软镜插入管外径≤4.9mm，工作管道内径≥2.6mm。

1.6操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°。

1.7插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°。

1.8操作手柄具备≥3个电子功能按键。

1.9操作手柄上按键可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像等3种

1.10吸引阀座一体式防脱设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险，无需专机专用耗。

1.11插入管先端头采用医用高分子材料，内外绝缘，确保手术安全。

1.12操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀，符合人体工程学设计，手握更舒适。

1.13内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察。

1.14操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀。

1.15操作部防水等级：IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒。

1.16采用智能主控芯片，具备无需手动调节即可实现自动控制图像曝光度功能。

2.图像处理器

2.1 屏幕大小：显示屏≥10.1英寸。

2.2 显示屏材质：TFT-LCD，液晶玻璃。

2.3 触摸屏：电容式触摸屏。

2.4 高清视频信号输出分辨率：1280×800。

2.5显示功能：开机时间5秒，即能实现图像显示,满足临床快速使用需求。

2.6通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）。

2.7预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。

2.8调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9、4:3以及16:10三种显示比例的图像。

2.9具有多种输出图像形状可选。

2.10亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度。

2.11白平衡功能：具有白平衡调节功能。

2.12录音录像功能：具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。

2.13存储功能：具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息，图片存储格式为JPG格式，视频存储格式为MP4格式。

2.14视频转接线：线缆至少可180度旋转，操作更舒适。

2.15 双镜切换功能：至少配置2路信号输入接口，根据临床需要，能够同时连接两条内窥镜，切换实时视频输入信号。

2.16视频输出接口：有CVBS视频输出接口和DVI视频输出接口，配备DVI信号转换数据线，实现DVI视频图像输出，可与医用显示器或工作站连接。

2.17与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接手持式显示器即能实现视频操作，有效减轻产品重量方便临床使用。

体外膜肺氧合仪参数

- 2、主要功能技术要求

- 2.1离心泵主机

2.1.1工作原理：磁性耦合原理

2.1.2具备床旁和便捷二种转运模式，离心泵驱动装置重量≤10kg具备单独携带转运功能。驱动装置可以独立工作，可以独立监测流量和转速数据。

2.1.3配备内置电池，电池可拆卸，可反复充电，可持续供电≥240分钟

2.1.4具备开机自检、实时自检及错误诊断功能，具备流量高低限报警，转速高低限报警功能，并可设置报警范围

- 2.1.5模式选择：转速模式及零流量模式

2.2离心泵驱动装置

2.2.1驱动器具备超声波流量监测和气泡监测传感器，可以实时流量、气泡、4路压力监测，能实时监测跨模压。

2.2.2转速范围：≥0-5500RPM，实现低转速高流量，避免过高转速产热造成血液破坏。

2.2.3转速误差：±20RPM或更小

2.2.4流量范围：0-8L/min或更大

2.2.5流量精度： 0.01L/min或更小

2.2.6泵压降：≥600mmHg或更大

2.2.7泵头预冲量：泵头预充量≥20ml且≤30ml，保证低预充的同时确保流量充分。注册证注明6小时以上支持时间。

2.2.8电机初始启动转速为500rpm。

2.2.9泵头进/出口径：3/8”

2.2.10设备具备可兼容其他多品牌的氧合器套包，可长时间用于ICU病人≥7天。

- 2.2.11泵头无金属支撑轴，没有淤滞区域，避免因摩擦产热而引发的血栓

2.3离心泵紧急电动驱动装置

2.3.1工作原理：磁性耦合原理

- 2.3.2在紧急状态下，可电动维持机器运转，确保稳定的流量环境，最大限度保证患者安全

2.4转运车

2.4.1能安全放置离心泵、小水箱等设备及其辅助配套设备

2.5监测

2.5.1转运单元具备流量/气泡接口，可实现流量/气泡监测功能。

2.5.2具有流量，气泡，压力等报警功能

2.5.3至少具备8寸或更大的电子触摸彩色液晶屏，带监测参数趋势图，中文操作软件。

- 2.6设备使用寿命≥8年。