一、电子输尿管肾盂镜双镜联合系统主机及配件

（一）、电子内窥镜图像处理器（双屏主机）  1台

（二）、硬性电子输尿管肾镜(输尿管镜)   1条

（三）、硬性电子输尿管肾镜(经皮肾镜)   1条

（四）、电子输尿管肾盂镜(输尿管软镜)   1条

（五）、电子膀胱肾孟镜(膀胱软镜)  1条

具体参数：

一、电子内窥镜图像处理器（双屏主机）技术参数：

1.1 电子内窥镜图像处理器同品牌电子内窥镜配合使用，匹配相应的图像模式；

1.2 白平衡快速校准功能；

1.3 光源调节：光源亮度≥6级可调，步进均匀

1.4 两种输出接口：≥2个HDMI接口，≥2个DVI接口

1.5 输出分辨率：≥1080P高清图像，≥60Hz刷新率

1.6 支持一键画面冻结功能，方便定点观察病灶；

1.7 图像效果可根据使用者视觉习惯，DIY设置图像模式，调节背光亮度、对比度、色调、饱和度、锐度等参数；

1.8 具有USB存储接口，支持外接USB U盘等存储设备存储图像及视频；

1.9 支持内窥镜带电热插拔；可选择1.0X、1.5X等五种放大倍数。

1.10 本设备可同时接入两条电子内窥镜，具备双屏独立显示功能，支持两条内窥镜同时成像。

二、硬性电子输尿管肾镜(输尿管镜)技术参数：

- 硬性输尿管肾镜参数要求：

1.1、视向角：0°

1.2、视场角：≥110°

1.3、工作长度：≥430mm

1.4、镜体外径：6.0/7.5Fr；

1.5、器械通道：4Fr；

1.6、分辨率：≥16.66Lp/mm（提供证明文件）

1.7、进液防护程度：IPX7

1.8、出水口：设计双出水口，可自行更换

1.9、灭菌方式：至少两种灭菌方式

1.10、使用期限：不少于6年，可提供说明书证明

1.11、镜体和视频线采用分体设计，镜体单独洗消

1.12、半硬式镜身，≥15度自由偏转弯曲图像不变形

.

三、硬性电子输尿管肾镜(经皮肾镜)技术参数：：

1.1、视向角：0°

1.2、视场角：≥110°

1.3、工作长度：≥225mm

1.4、镜体外径：8.0/11.5Fr；

1.5、器械通道：6Fr；

1.6、分辨率：16.66Lp/mm（提供证明文件）

1.7、进液防护程度：IPX7

1.8、出水口：设计双出水口，控制阀芯采用PEEK材料，用户可自行更换

1.9、灭菌方式：至少两种灭菌方式

1.10、使用期限：不少于6年，可提供说明书证明

1.11、镜体和视频线采用分体设计，镜体单独洗消

四、电子输尿管肾盂镜(输尿管软镜)技术参数：

- 操作手柄（含插入管）：

1.1 成像原理：CMOS电子成像技术。

1.2 视场角≥120°（提供注册检测报告）

1.3 景深：2-50mm。

1.4 分辨率：不低于16.66线对/毫米。

1.5 软镜插入管外径≤7.5FR，先端处外径≤6.8FR，工作管道内径≥3.6FR, 软镜工作长度700mm。

1.6 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥288°，向下弯曲≥288°。

1.7 操作手柄具备至少3个电子功能按键。

1.8 操作手柄上按键可控制：图像放大/缩小、拍照/录像、白平衡等三种方式

1.9 整体防水等级：IPX7，配备ETO帽可进行全浸泡消毒

1.10信噪比：开机默认设置摄像模式下，信噪比的标称值≤35dB

1.11空间频率响应：开机默认设置摄像模式下，SFR 值为 50%和 30% 时所对应的空间频率的标称值分别为 0.88C/°和 1.07C/°

1.12 静态图像宽容度：开机默认设置摄像模式下，静态图像宽容度的标称值为 50

1.13 产品使用期限不小于4年

- 电子膀胱肾盂镜（膀胱软镜）操作手柄（含插入管）技术参数：

1.1 成像原理：CMOS电子成像技术。

1.2 视场角≥120°（提供注册检测报告）

1.3 景深：2-50mm。

1.4 分辨率：不低于16.66线对/毫米。

1.5 软镜插入管外径≤16FR，先端处外径≤9.8FR，工作管道内径≥6.3FR, 软镜工作长度380mm。

1.6 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥220°，向下弯曲≥130°。

1.7 操作手柄具备至少2个电子功能按键。

1.8 操作手柄上按键可控制：图像放大/缩小、白平衡等2种方式。

1.9 整体防水等级：IPX7，配备ETO帽可进行全浸泡消毒

1.10信噪比：开机默认设置摄像模式下，信噪比的标称值≤30dB

1.11空间频率响应：开机默认设置摄像模式下，SFR 值为 50%和 30% 时所对应的空间频率的标称值分别为 0.7C/°和 0.8C/°

1.12 静态图像宽容度：开机默认设置摄像模式下，静态图像宽容度的标称值为 50

1.13 产品使用期限不小于6年

1.14 产品适用低温等离子灭菌（可提供说明书证明）

1.15 吸引系统：吸引量不小于400mL/min