经颅电刺激参数

- 设备具备Trigger-In(刺激触发指令输入)接口/Trigger- Out(刺激打标信号输出)接口，实现闭环刺激系统，可通过脑电设备监测患者功能状态，然后在达到特定条件时，输出刺激信号。可支持和脑电联合使用，实时闭环神经调控。（提供刺激器实物照片及实时软件截图证明）

- 多通道输出模式参数配置:多通道输出模式下至少支持各通道独立配置参数，满足灵活刺激方案的设置。

- 刺激模式:tDCS(直流刺激模式)、Sham(伪刺激模式)、Pre-stim(预刺激模式)并支持单向或双向波形设置，支持双盲试验。（提供实时软件截图证明）

- 输出电流稳定性:设备在负载电阻10Ω~8000Ω下的电流变化率:≤10%。

- 电极接触质量实时监测，具有电极阻抗检测功能，可实时显示每个电极的阻抗，监控电极接触情况，保障安全。

- 设备具有定时刺激功能，刺激时间在0-40分钟内连续可调，步长为1分钟。误差≤±2%设定值。使用需求:1、可用于注意缺陷多动、抽动、癫痫及其它神经系统疾病的治疗。2、可与脑电形成实时闭环神经调控。（可提供实时软件截图证明）