胰岛素泵参数泵技术参数

1.24小时皮下进行生理脉冲微量输注胰岛素，适用于糖尿病患者（包含成人和儿童）

2.背景光：屏幕亮度可设置1-3级别，背景灯超时时间可以选择30秒、1分钟或3分钟

3.电池状态显示：至少5种彩色图标显示（电量从100%到0%）

4.储药器状态显示：至少5种彩色图标显示（剩余的胰岛素的量从100%到1%/未知）

5.活性胰岛素显示：主屏幕显示当前活性胰岛素

6.阻塞传感器：有，平均在胰岛素输注停顿至少达到3单位时就会触发阻塞报警。

7.防水型IPX8（水深最深3.6米，最长24小时）

8.配套耗材含有储药器，储药器容量：≥300U（3mL）

9.药物输注耗材：≥2种耗材供选择，需配备皮下软针-有快速分离器便于病人检查，运动，洗澡。

10.错过餐前大剂量提示  有

11.大剂量后测指血提醒  有

12.个人提示  6个（提示1-5+血糖监测/用药）

13.低电量提醒  有，彩色图标提示

14.自动暂停功能  有（1-24小时）

15.基础率最小步长  0.025U/小时

16.基础率范围  （0.000-30.0）U/小时

17.基础率时段  40段（以30分钟为增量）

18.基础率模式  5种（基础率1-2+工作日等）

19.临时基础率输注率模式 百分比模式（0-200%，以5%为增量）

20.临时基础率设定时间范围	30分钟至24小时（以15分钟为增量）

21.预设临时基础率  5种（临时基础率1+高/中/低强度活动+患病 ）

22.临时基础率增加幅度

对于（0.000–0.975）U/小时，增量为0.025U/小时
  对于（1.00–9.95）U/小时，增量为0.05U/小时
  对于10.0U/小时-最大值基础率，增量为0.1U/小时

23.大剂量增量  0.05U或0.025U

24.大剂量最小输注量 0.025U

25.大剂量输注速率  标准模式（1.5U/min）等两种模式

26.大剂量输注方式  手动大剂量（常规大剂量/方波大剂量/双波大剂量）等

27.声响大剂量  步长可调整范围（0.1-2.0）U

28.预设大剂量  至少可支持5个，(大剂量1+早餐等）

29.报警/提示类型  声响/震动/声响加震动、通知指示灯闪烁

30.管路更换提示  有（2-3天）

31.电池	AA（1.5V）锂电池，或碱性电池/可反复充电的镍氢电池