- 数字脑电图机参数

- 放大器通道数至少32通道，可同时接入32导脑电(单极)信号，可接入16导双极信号(心电、肌电、眼动等)，具备实体参考电极(REF)端口、接地(GND)端口、主动屏蔽电极(SHD) 端口;（需提供放大器实物照片证明）

- A/D转换:24Bit;

- 共模抑制比:≥115dB(输入频率10Hz)

- 输入阻抗(差模):各道不小于110MΩ;

- HFO实时提示:可将指定的高频振荡频带能量以背景颜色的形式，叠加在原始波形后面，通过颜色有误、深浅实时提示高频能量发放的时序、空间信息。数据采集、回放过程同时具备：（可提供实时软件截图证明）

- 棘波密度统计:通过人工智能算法，自动识别、统计棘波发放情况，帮助医生快速定位发作片段;

- 定量脑电图功能，aEEG、频谱、爆发抑制、神经包络、绝对和相对频带功率、频谱熵、a变异等趋势图等（提供实时软件截图证明）

- 信号质量监测：从原始信号的频域上多维度（高水平肌电、基线、信号质量等）分析信号质量，对各导联信号质量以颜色进行标识提示（提供实时软件截图证明）使用需求:1、至少8年使用寿命;2、视频脑电，带有定量脑电图，可和经颅电形成实时闭环神经调控（可提供实时软件截图证明）