电动病床

技术参数如下：

（一）规格尺寸:

1.整床尺寸：长约 2185mm × 宽约 1010mm（含护栏）×高 400-830mm。

2.床面尺寸：长约2030mm × 宽约 860 mm（长度为床头尾板的内尺寸，不计延长架部分，宽度为床垫把手间的距离）。

3.延长架床面可伸长至 约2380mm。

4.整床重量约150KG，安全工作载荷约250KG。

（二）功能要求：

1.背部升降 0-65°。

2.腿部升降 0-35°。

3.整床床头倾斜 0-14°。

4.整床床尾倾斜 0-14°。

5.整床垂直升降 400-830mm。

6.小腿部位档位手动调节 0-20°。

7.一键心脏椅位。

8.一键复位。

9.靠背手动 CPR 紧急复位。

10.背膝联动。

11.电动 CPR（靠背腿部紧急复位）。

12.带急停开关。

13.采用四片式分段护栏。

14.X 光机数字底板或胶片盒的放置组件。

15.床架两侧配备束缚带支架及 4 个附件挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等。

（三）结构

1.床体结构采用双层稳固结构设计，包括整体床架和底架， 床架框连接延长架，床架与底架之间设置一对用于支撑床架 的垂直升降结构。

2.整体床架选用约40mm×40mm 厚2.5mm 的钢管、坐板位置 选用两条约50mm×25mm 厚2.0mm 厚的方管支撑，底架采用约60×30×2.0mm 钢管、底架四个角落的脚轮管采用Φ38× T5mm 钢管、床板架靠背和脚框采用约25mm×25mm，厚≥2.0mm 方管支撑组成，整床静态承重达约500KG，独立框架设计。

3.靠背板上升时具备 C 型后退功能。

4.床体升降采用双升降机构。

5.升降机构采用约60×30×2.0mm 钢管组成，实现床体垂直升降，在整个升降过程中无需保留前后水平移位空间。

6.床尾采用延长架设计。

7.延长架主体部位设计有隐藏式床单架，方便更换床单等衣 物时避免交叉感染。延长架采用约65×35×T2.5mm 钢管焊接而成，床单架由4条Φ8mm钢棒组成，床单架把手采用浸塑工艺加工而成。

8.床面板采用ABS工程塑料一次成型，材料厚约2.8mm， 床面板正面可承受100KG的压力，使用寿命至少10年；床面板分别为靠背板、坐板、大腿板、小腿板共四块盖板组合而

成，靠背板尺寸（长×宽）：约720×840mm，坐板尺寸 （长×宽）：约295×840mm，大腿板尺寸（长×宽）：约 295×840mm，小腿板尺寸（长×宽）： 约543×840mm；床面板要求具有至少21个预防压疮和通气为一体的减压沉孔。

（四）部件：

1.要求采用四组电机，整体升降电机两个、背部及膝部电机各一，推杆电机采用超声波焊接塑料外壳。采用静音设计， 整床操作运行平稳，无跳变。

2.整体升降及倾斜电机各不低于 6000N 推力，背部不低于3500N推力， 膝部电机不低于 2500N推力。

3.要求采用控制盒。具有多种功能，全部采用标准化的技术、 接口，具备兼容性，IP 防护等级达 IPX6 (可冲洗)。

4.配置原装蓄电池，电池容量不低于 1.3AH，24V，即使断电也可完成体位动作至少200 次以上；电池本身带 LED 充电指示灯和智能低电压报警，标准保护等级 IPX4。

5.控制器：采用手持控制器和围栏内外共4片控制面板，外侧控制面板按键，共14键并带锁定功能，可锁定4片按制面板，避免误操作。内侧控制面板配置国内领先的急停开关，

一键锁定所有功能，满足安全需要。

6.床头床尾板采用高密度 HDPE 工程塑料一次成型，表面平顺。具备抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性等， 插孔内置自动压紧弹片，与床架连接紧密，推动时不晃动及

不产生异响，并可实现快速拆卸，满足紧急抢救需要，易清洗、消毒；床头板尺寸（长×宽）：约940×410mm，床尾板尺寸（长×宽）：约940×410mm，把手孔位材料厚度约3mm。

7.采用四片式分段护栏，符合安全标准，可随床体的功能同时动作，保护患者的安全；采用高密度 HDPE 工程塑料一次成型，表面平顺易清洁。具备抗冲击性、耐热性、耐低温性、

耐化学药品性等。护栏离床面高度约395mm单片护栏长度约952mm。护栏预留离床辅助把手孔位，方便患者下床活动，实现患者从侧面坐起到床边站立，把手孔位材料厚度约3mm。护栏升降采用阻尼结构设计。

8.采用四片式分段护栏采用阻尼器（非阻尼杆）升降结构，实现护栏缓降功能。

9.床架两侧各设计2个活动附件挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等；床头床尾共配置 4个选用约41 mm×41 mm 厚6.0 mm 钢管“一孔多用”的插孔，可用于输液架及助力支架安置使用。

10.靠背架下面预制有 X 光暗盒托盘，托盘尺寸（长×宽× 高）约593×410×24mm， 最大适合（长×宽×高）约440 ×405×22mm X光暗盒，要求能轻松调整 X光拍摄位置，病人在床上可拍摄腰部以上各体位X。

11.尾部床板下设有 U 型伸缩功能支撑架，配有三档卡槽，腿部床板升起后可手动调节小腿板高度，实现小腿部位手动档 位调节 0-20°，满足腿部患者在治疗中高度调节需求， 防止静脉曲张。

12.床头床尾共配置至少4个110mm 发泡聚氨酯防撞缓冲轮，一次成型，缓冲轮外形圆滑平顺。

13.配置四个直约150mm 静音中控双面脚轮。具有锁定、 自由、定向三段式中央控制锁定装置。刹车踏板使用锌合金铸造而成。

（五）工艺

1.焊接工艺采用焊接机器人精密焊接，无气孔。

2.整体床架及护栏多重防锈处理技术，经过去油、除锈、表面调整、磷化镀膜、钝化等 20 道工艺，再进行静电粉末喷涂，达到内外防锈。

3.涂料采用的固体粉末涂料不得含有以下有害物质：铅 Pb、镉 Cd、汞 Hg、六价铬 Cr6+、多溴二苯醚 PBDE、多溴联苯 PBB。

（六）移动床面桌

1.外形尺寸：桌面尺寸约 880mm×400mm；安全工作负重25KG。

2.功能：高度可升降 760-1070mm。

3.性能参数

（1）优质低碳钢支架，喷粉表面。

（2）25mm 厚吹塑面板，颜色可选蓝色或灰色。

（3）受压锁紧结构，向上提高桌面板无需扣动控制手柄。

（4）直径约 50mm 脚轮。

（七）不锈钢输液架

1.尺寸：可伸缩高度为 970mm-1675mm；外管直径约 18mm；

内管直径约约 16mm。

2.内外管及挂钩为不锈钢材质。

3.带锁紧装置，可调高度。

4.四钩设计，同时可悬挂多瓶，方便多瓶输液。

5.安全工作负重约10Kg，单个挂钩承重约2kg。

连续性血液净化设备技术参数（多功能体外血液治疗机）

一. 进口仪器性能先进，可提供全面冶疗方案： 1.前稀释连续性静-静脉血滤滤过（前稀释CVVH） 2.后稀释连续性静-静脉血滤滤过（后稀释CVVH） 3.前-后稀释连续性静-静脉血滤滤过（前-后稀释CVVH）.连续性静-静脉血透（CVVHD） 4.连续性静-静脉血透滤过（CVVHD） 5.前稀释连续性静-静脉血液透析滤过（前稀释CVVHDF） 6.提供双重分离治疗功能，可开展血脂清除及自身免疫抗体复合物清除治疗； - 提供血浆分离与置换功能； - 提供血液灌流功能。

二.应能提供符合临床使用的治疗参数： 一）、动力泵装置 1. 标配约7个泵，和主机一体化结构，其中： 1）、 其中6个泵，分别为血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵、枸橼酸泵、钙泵 1.血流速 10-500 mL / min, ± 10%； 2.置换液流速 10-80 mL / min；3.透析液流速 10-80 mL / min； 4.滤过液流速 0-180 mL / min； 5.枸橼酸流速（ Ci） 10-600 mL / h； 6.枸橼酸剂量 2.0-6.0 mmol / L 血液 （枸橼酸／血液） 增量：0.1 mmol / L； 7.钙流速（ Ca） 0; 1-100 mL / h； 8.钙剂量 0-3.0 mmol / L 滤过液 （钙／滤过液） 增量：0.1 mmol / L； 2）、一体化肝素泵，至少可选用30ml、50ml规格注射器： 1.注射泵（抗凝剂） 连续流速 0.5-25 mL / h 增量：约0.1 mL / h； 二）、超滤系统 1.采用重量超滤控制系统； 2.净超滤率 0-990 mL / h （净重损失） 增量约 10 mL / h；

三.监测系统 一）、压力监测 1.输入压力： 显示范围： -300 至 +300 mmHg；精度 ±10 mmHg； 2.回流压力： 显示范围： -100 至 +500 mmHg；精度 ±10 mmHg； 3.跨膜压： 显示范围： -300 至 +520 mmHg；精度 ±12 mmHg； 4.滤器前压力： 测量范围： -50 至 +750 mmHg； 精度 ±10 mmHg； 5.空气探测器: 测量方式： 超声波传输; 灵敏度： 气泡、血液泡沫或微气泡; 6.光学探测器: 测量方式： 红外线传输； 功能： 探测血液 -无血； 7.漏血探测器： 测量方式： 光学； 灵敏度： ≤0.5 mL / min 失血 （HCT 32％ 的血液）； 二）、安全及防干扰设置 1、至少30秒钟内的环境干扰（振动）对平衡系统无影响，无报警； 2、系统电击防护类型达到安全级数I； 3、系统电击防护程度达到CF级，可安全、同时使用心脏仪器（包括心电监护仪器、除颤仪等）； 4、内置后备电源，在紧急断电的情况下维持15分钟，并自动转移至紧急操作模式；

四.系统结构 1、配置≥15”彩色液晶显示屏，可上下左右任意旋转90度，可清晰显示操作指南，一体化状态识别灯位于机器顶部，方便医护人员在远处观察工作状态，在安静状态下及时处理机器报警； 2、有智能软件，可在线辅助操作、分析报警原因并提供解决故障的方案； 3、开机自动校准、检测，并可在治疗过程中进行周期性的核对校准； 4、平衡系统 4-1、至少具备4个称重天平，分别称重置换液、透析液、滤过液； 4-2、称放置换液、透析液的天平位置应高于操作人员的腰部，称放滤过液的天平位置应低于人的腰部； 4-3、称重天平在治疗过程中需有周期性的平衡测试，从而保证平衡系统的动态准确性； 4-4、每个称重天平的最大负荷达至少到12 Kg； 4-5、一次性可装载透析液/置换液达至少到24 Kg； 4-6、滤过液袋最大在机容量至少达到20 L； 4-7、24小时总置换液量误差小于100ml或小于1%； 5、加热系统 5-1、至少具备独立的两个加热系统，和机器一体化，可直接、同时加热置换液和透析液，温度可控； 5-2、置换液/透析液温度范围：35~39.度, 可调； 6、治疗系统：自带有国际指南治疗参数智能提示，方便医生调整医疗配方。

五.耗材: 1、采用开放式盒装管路系统，可以自由选择血液滤器，方便选择不同的治疗方式； 2、配套盒装管路 Ci-Ca HD（动/静脉管路系统，滤过液管路系统，透析液管路系统，枸橼酸管路于动脉管路系统及钙剂管路系统）， Ci-Ca HDF（动/静脉管路系统，滤过液管路系统，透析液管路系统，置换液管路系统，枸橼酸管路于动脉管路系统及钙剂管路系统）, HDF (动/静脉管路系统，滤过液管路系统，透析液管路系统，置换液管路系统）带接头，便于与各种滤器连接； 3、耗材安装：机器具有一体化感应装置，自动感应管路，自动安装及撤离；

六．其它功能 1、自动预冲管路； 2、开机自动校准、检测，并可在治疗过程中进行周期性的核对校准； 3、可以自由选择前稀释或后稀释； 4、可以预先设定频繁使用的特殊治疗参数，使操控简单化； 5、血泵自动装管，并在显示屏上清晰的显示出管路的流程路径、注解，并以不同颜色区分标识； 6、与治疗相关的参数、治疗记录及报警记录持续保持48小时； 7、具有保证治疗安全的关爱模式功能，这功能可用在治疗中途患者需要抢救、翻生、吸痰等等可引起治疗中断的操作可连贯保持，避免因这些操作引起的没必要报警、中断、撤机等处理方式，节省了大量医护人员的人力和治疗成本。 8、治疗数据以图表方式显示。