床边彩超机参数

# A.系统配置要求：

1.配置：主机 1 台；探头 4 把：线阵探头 1 把、凸阵探头 1 把、心脏探头

1 把、一凸一线双探头1把；台车 1 辆。

# C.系统技术规格：

3.便携式主机≥15 英寸彩色液晶全触摸屏显示器，显示屏分辨率≥1920 × 1080。

4.主机一体化探头接 口（非外接扩展接 口）： ≥3 个。

5.超声系统最大探查深度≥36CM。

6.全触摸屏操作。

7. 自动环境亮光感应调节。

8.配置可拆卸锂电池，断电条件下扫查时间≥2 小时。 9.关机后剩余电量可视。

10.数字化二维灰阶成像单元。

11.数字化彩色及能量多普勒单元。

12.数字化频谱多普勒显示和分析单元。

13.全数字式波束形成器。

14.空间复合成像技术。

15.智能化超清成像、超清斑点噪声抑制技术（可分多级调节）。

16.穿刺针增强显影技术：穿刺针增益可以单独调节，穿刺针声束角度可 调，可适用于所有线阵探头和成人凸阵探头。

17.一键自动优化功能，至少包括二维图像自动优化和多普勒图像自动优化。 18.组织谐波成像功能。

19.可对已存储的图像进行增益、动态范围、多普勒基线、多普勒角度、扫 描速度、 自动优化等调节以及测量和分析。

20.实时直线解剖 M 型：实时或回放图像上 M 型扫描线360 度任意旋转调节， 对传统 M 型扫描进行角度纠正，提高测量准确性和效率。可用于二维、彩色血流 及组织多普勒模式。

21.至少彩色 M 型模式，支持解剖 M 型。

22.凸型扩展技术，可支持所有线阵探头

23. 自动VTI（速度时间积分）测量：通过一键取样框即可自动识别并追 踪主动脉瓣下方左室流出道区域；取样框颜色提示图像切面获取质量；自动记录 描记左室流出道频谱；可自动快速测量、也可实时动态监测（无需冻结图像）VTI （速度时间积分）、SV（每搏量）、CO(心输出量）等。

24. 自动 IVC（下腔静脉）测量：通过一键取样线自动识别并追踪 IVC；取 样线颜色提示图像切面获取质量；自动记录不同呼吸周期 IVC 管径变化，快速获 取 IVC 最大径、最小径、CI 变异率等；支持机械通气模式下

25. 自动 B 线测量：通过一键自动识别并标记肺部超声 B 线；通过冻结图 像，自动找到 B 线数量出现最多的一帧图像并进行计数：根据 B 线数量得出评分； 通过取样框颜色提示图像切面获取质量等。

26.VTI（速度时间积分）趋势图：可快速查看VTI 变化趋势，可自动记录最 近至少4 个不同时间的VTI 测量数据；可显示VTI，变化百分比，时间等数据。

27.肺部超声检查工具：将肺部超声检查各个部位以解剖图示形式显示；可 显示肺部≥8 个区域；至少可显示每个区域的评分和整个检查的总评分，

28.快速创伤超声评估工具（FAST）：将 FAST 检查各个部位以解剖图示形式 显示；使用FAST 工具按预定顺序或自定义顺序依次扫描不同的区域；可显示 FAST 检查的区域≥8 个。

29.肾积水评估工具：将泌尿系统以解剖图形式显示，至少包括双肾及膀胱； 按照预置顺序或自定义顺序依次扫描不同的区域；可以记录患者双肾肾脏集合系 统扩张程度（分为轻度、 中度、重度扩张），膀胱内的异常情况等

30.EF（射血分数）测量：一键实时启动EF 测量；自动描迹左心室内膜边 界，实现实时连续测量射血分数，并提供 ESV（收缩末期容积）及 EDV（舒张末 期容积）值等

31.简易放大模式。

32.实时宽景成像技术。

33.测量和分析：包括 B 型、M 型、AMM 型、彩色模式、能量多普勒模式、连 续多普勒模式、频谱多普勒模式、组织多普勒模式等。

34.一般测量包括：妇产科测量，产科测量，多普勒血流量测量与分析，实 时多普勒自动包络、测量和计算，心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量等。

35.频谱多普勒：显示模式：脉冲波多普勒（PWD）、高脉冲重复频率（HPFF）、 连续波多普勒（CWD）等。

36.彩色多普勒模式，取样框偏转角度±20 °。

37.二维灰阶显像主要参数：热指数有 TIC、TIS、TIB，线密度至少 3 级可调， 电影回放时间≥180 秒。

38.凸阵探头最大视野，18cm 深度时帧频≥105 帧；相控阵探头 90 °角， 18cm 深度时帧频≥60 帧。

39.显示模式≥2 种：全屏模式，分屏模式（可左右分屏、上下分屏）。

40.一体化病案管理单元：包括病人资料、报告、图像等的存储等

41.USB3.0 接口≥4 个，支持快速闪存卡，可快速存储屏幕上的图像。

42.图像管理与记录装置：具有超声图像存档与病案管理系统；图像存储格 式支持DICOM3.0 或 PC 文件，无需特殊软件转换；内置固态硬盘≥128GB；至少可以 存储和回放动态及静态图像。

43.探头类型：宽频带或变频探头，支持凸阵，微凸阵，线阵等,

44.电子凸阵探头：超声频率 2.0-5.5 MHz，电子凸阵探头具备穿刺针显 影功能。

45.电子相控阵探头：超声频率 2.0-4.5MHz，扫描角度≥120°。

46.电子线阵探头：超声频率 4-12MHz，探头至少具有 4 个按钮操控，可自定 义功能。

47.至少一凸一线双探头。

48.穿刺导向：至少可显示穿刺引线