滤纸式灭菌盒

1.尺寸：600x285x155mm

2.进口铝材制造，热传导能力强，抗腐蚀性能佳，重量轻。

3.消毒方式:压力蒸汽灭菌

4.使用过滤纸作为阻菌系统，可选择一次性过滤纸、2000次滤纸和5000次过滤纸，干燥效果好。

5.滤纸卡盘，拆装方便清洗无死角。密封性能好，可提供180天的无菌屏障功能存储有效期。

6.拥有多种规格型号可供客户选择，盒盖表面可选多种颜色，易于区分管理。

7.产品拥有实用滤纸式双向换气系统、滤纸式灭菌盒新型实用新型专利。

8.过滤纸，用于灭菌因子的穿透及无菌屏障功能的阻菌。

9.一次性塑料锁，用于无菌屏障完整性的识别（标配60个）。

10.灭菌指示标签，用于包外化学指物及其他参数。

11.无毒无味，纯硅胶材料，柔软，防撞，减震，耐冲击，易于存放清洗易碎物品。

12.筛孔式设计，更容易水外流，易清洗。

13.能够承受﹣40摄氏度到250度的蒸汽和水的高低温、冷冻及环氧乙烷消毒。

14.特殊设计的硅胶垫材质更厚，触角更长，有助于保护器械，防止搬运。

15.清洗过程中器械滑动从而使器械互相碰撞或与装载蓝碰撞造成器械损伤。

16.特殊硅胶配方，保证了硅胶垫的坚固耐用及易清洗性。

17.可按要求尺寸裁剪订制。

18.阻菌率：大于99.9999%

19.空气透气率：25～35L/h/ ΔP 70mbar

20.厚度：0.65mm

冲孔筐圆角型

1.优质304不锈钢冲孔板构成，耐腐蚀性好。

2.表面采用电抛光处理，外观光亮、美观大方。

3.四周为2毫米小方孔，有效防止精密器械尖端受损。

4.底部采用4毫米方孔，有利于器械的清洗、干燥。

5.做工精致美观、结实耐用，四周为倒角，手感光滑无毛刺。

6.具有清洗、消毒、包装、灭菌及存储多种用途。

7.适用于多种灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌等。

8.特殊规格尺寸可定做。

打结推进器

- 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 ;

- L(工作长度)330mm±3mm

3.腹腔镜微创手术辅助缝合打结用。

钩剪（单动）

- 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm;

- 2.L(工作长度）：330mm±3%

- 杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”;

- 张开幅度：＞30°

- 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌

- 每把器械可拆成三部分，包含钳芯、管鞘、手柄。

弯剪（双动）

- 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm

2.L(工作长度）：330mm±3%

3.杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”;

4.张开幅度：＞30°;

5.消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌;

6.每把器械可拆成三部分，包含钳芯、管鞘、手柄。

冲吸器（按阀）

- 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 ;

- L(工作长度)330mm±3mm ;

3.消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌

冲吸器（推阀）

- 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 ;

- L(工作长度)330mm±3mm ;

- 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌

电棒

1.尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm;

2.L(工作长度）：330mm±3%

3.头部与杆部之间的白色绝缘套使用聚合物材料为“聚四氟乙烯”;

4.消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌

高频电缆线（单极）

- L(工作长度)3000mm;

- 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 ;

- .功能及用途：手术钳和高频发生器的连接导线。

长颌抓钳（中空）

- 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm;

- L(工作长度）：340mm±3%;

- 夹持力:≥40N;

- 杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”;

- 钳头张开幅度标称值为60°，允差±20%。;

- 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌; 7.★每把器械可拆成三部分，包含钳芯、管鞘、手柄。

无损伤抓钳（无创）

- 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm;

- L(工作长度）：340mm±3%;

- 夹持力:≥40N;

- 杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。;

- 钳头张开幅度标称值为60°，允差±20%。

- 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌;

- 每把器械可拆成三部分，包含钳芯、管鞘、手柄。

弯分离钳

- 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm;

- L(工作长度）：330mm±3%

- 杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”;

- 钳头张开幅度标称值为60°，允差±20%。

- 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌

- 每把器械可拆成三部分，包含钳芯、管鞘、手柄。

穿刺器

器械通道宽度：Φ5.5±0.2

穿刺器

.器械通道宽度：Φ10.5±0.2;

磁性片阀带保护穿刺器

器械通道宽度：Φ10.5±0.2

气腹针

- 尺寸：D（直径）Ф2.2

- L(工作长度)100~150mm

持针钳（0型）

- L(工作长度)300mm

- 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌

- 夹持力：≥15N。

持针钳（0型）

- L(工作长度)300mm

- 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌

- 夹持力：≥15N。

气腹管

消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌。

塑料夹钳（小号）

- 尺寸：D(直径)Φ5±0.2

- L(工作长度)300~350

- 灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌

- .夹持力：≥15N。

塑料夹钳(中号）

- 尺寸：D(直径)Φ10±0.2 ;

- L(工作长度)330mm；

- 灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌;

- 夹持力：≥15N

塑料夹钳（大号）

- 尺寸：D(直径)Φ10±0.2 ;

- LL(工作长度)300~350；

- 灭菌方式： 压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌;

- .夹持力：≥15N

钛夹钳

- 尺寸：D(直径)Φ10±0.2 ;

- L(工作长度)330mm；

- 灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌;

- 夹持力：≥15N

扇形钳

- 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 ，

- L(工作长度)330mm；

- 灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌；

卡口转换器

消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌