多功能心电监护仪、心电监护仪、心电监护、多参数心电监护仪

一、整机要求：

1.一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动；≥10英寸彩色电容触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高。

2.显示屏可支持亮度自动调节功能，支持≥8通道波形显示。

3.屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

4.可支持遥控器无线远程操作监护仪。

5.内置高性能锂电池，工作时间≥6小时，采用插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

6.安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

7.监护仪清洁维护支持的清洁剂≥49种。

8.监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

9.监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

10.监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

11.防水等级≥IPX2。

12.整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

二、监测参数：

1.配置3/5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和双通道体温参数监测，可支持有创血压监测、主流二氧化碳监测、旁流二氧化碳监测、微流二氧化碳监测、心排量监测。且旁流呼吸末二氧化碳监测采样可选择120ml/min；90ml/min等三种速率。

2.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

3.心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

4.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力≥105db。

5.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s等。

6.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

7.支持≥29种心律失常分析,包括房颤分析。（可提供相关有效证明）

8.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

9.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

10.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

11.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

12.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿；无创血压提供手动，自动，连续，序列自己整点5种测量模式，并提供动态血压分析，可以直观地了解病人在24小时内的血压变化和分布情况。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

13.提供辅助静脉穿刺功能。

14.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

15.心电波形除颤恢复时间＜5秒，呼吸波形、无创血压波形、有创血压波形、血氧饱和度波形除颤恢复时间＜15秒。

三、系统功能：

1.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

2.支持药物计算，血流动力学计算，氧合计算，通气计算等计算功能。

3.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

4.支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾；≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；≥1000组NIBP测量结果；≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾；支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能；支持≥48小时呼吸氧合事件回顾。

5.支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

6.支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

7.支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式，待机模式，插管模式。

8.可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能等。

9.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

10.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

11.至少提供屏幕截图功能。

12.至少支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

13.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

14.至少具有ARR事件统计区并可进行回顾。

15至少支持有线或无线与医院现有中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。

有创血压监护仪

一、整机要求：

1.一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动；≥12英寸彩色电容触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高。

2.显示屏可支持亮度自动调节功能，支持≥10通道波形显示。

3.屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

4.可支持遥控器无线远程操作监护仪。

5.内置高性能锂电池，工作时间≥6小时，采用插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

6.安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

7.监护仪清洁维护支持的清洁剂≥49种。

8.监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

9.监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

10.监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

11.防水等级≥IPX2。

12.整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

二、监测参数：

1.配置3/5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温以及有创血压监测参数监测，可支持主流二氧化碳监测、旁流二氧化碳监测、微流二氧化碳监测、心排量监测。且旁流呼吸末二氧化碳监测采样可选择120ml/min；90ml/min等三种速率。（可提供相关有效证明材料的，有效证明材料）

2.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量等。

3.心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

4.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力≥105db。

5.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s等。

6.至少提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

7.支持≥29种心律失常分析,包括房颤分析。

8.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

9.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

10.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

11.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

12.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿；无创血压提供手动，自动，连续，序列自己整点5种测量模式，并提供动态血压分析，可以直观地了解病人在24小时内的血压变化和分布情况。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

13.至少提供辅助静脉穿刺功能。

14.至少提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

15.心电波形除颤恢复时间＜5秒，呼吸波形、无创血压波形、有创血压波形、血氧饱和度波形除颤恢复时间＜15秒。

三、系统功能：

1.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

2.支持药物计算，血流动力学计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

3.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

4.支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾；≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；≥1000组NIBP测量结果；≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾；支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能；支持≥48小时呼吸氧合事件回顾。

5.支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

6.支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

7.支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式，待机模式，插管模式。

8.可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。

9.至少提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

10.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

11.提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

12.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

13.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

14.具有ARR事件统计区并可进行回顾。

15.要求支持有线或无线与医院现有中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。

心电监护(带打印)

一、整机要求：

1.一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动；≥10英寸彩色电容触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高。

2.显示屏可支持亮度自动调节功能，支持≥8通道波形显示。

3.屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

4.可支持遥控器无线远程操作监护仪。

5.内置高性能锂电池，工作时间≥6小时，采用插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

6.安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

7.监护仪清洁维护支持的清洁剂≥49种。

8.监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

9.监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

10.监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

11.防水等级≥IPX2。

12.整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

13.机器自带记录仪，可进行打印功能。

二、监测参数：

1.配置3/5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和双通道体温参数监测，可支持有创血压监测、主流二氧化碳监测、旁流二氧化碳监测、微流二氧化碳监测、心排量监测。且旁流呼吸末二氧化碳监测采样可选择120ml/min；90ml/min等三种速率。

2.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

3.心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

4.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力≥105db。

5.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s等。

6.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

7.支持≥29种心律失常分析,包括房颤分析。

8.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

9.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

10.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

11.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

12.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿；无创血压提供手动，自动，连续，序列自己整点5种测量模式，并提供动态血压分析，可以直观地了解病人在24小时内的血压变化和分布情况。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

13.提供辅助静脉穿刺功能。

14.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

27.心电波形除颤恢复时间＜5秒，呼吸波形、无创血压波形、有创血压波形、血氧饱和度波形除颤恢复时间＜15秒。

三、系统功能：

1.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

2.支持药物计算，血流动力学计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

3.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

4.支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾；≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；≥1000组NIBP测量结果；≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾；支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能；支持≥48小时呼吸氧合事件回顾。

5.支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

6.支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

7.支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式，待机模式，插管模式。

8.可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。（可提供相关有效证明材料的，有效证明材料）

9.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

10.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

11.提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

12.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

13.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

14.至少具有ARR事件统计区并可进行回顾。

15.至少要求支持有线或无线与医院现有中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。

模块化有创血压监护仪

一、整机要求：

1.模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，配备双通道有创血压监测模块，可支持主流二氧化碳监测模块、旁流二氧化碳监测模块、微流二氧化碳监测模块、心排量监测模块，麻醉气体监测模块和脑电双频指数监测模块等任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。旁流呼吸末二氧化碳监测采样可选择120ml/min；90ml/min等三种速率。

2.整机无风扇设计，防水等级IPX2或更高。

3.≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280×800像素或更高，屏幕采用电容屏，监护仪会根据环境光强度自动调节屏幕亮度。可支持遥控器无线远程操作监护仪。

4.内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池支持监护仪工作时间≥6小时。

5.安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

6.监护仪设计使用年限≥10年。

7.监护仪清洁维护支持的清洁剂≥49种。

8.监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

9.监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C。

10.监护仪主机工作湿度环境范围；15～95%。

二、监测参数：

1.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通有创血压参数监测。

2.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

3.心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

4.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

5.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，可参考片段和实时片段的对比查看。

6.支持≥29种心律失常分析,包括房颤分析。

7.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

8.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

9.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

10.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

11.无创血压，适用于成人、小儿和新生儿，提供手动、自动间隔、连续、序列和整点≥5种测量模式。无创血压成人测量范围：收缩压25～290mmHg，舒张压10～250mmHg，平均压15～260mmHg。无创血压小儿测量范围：收缩压25～240mmHg，舒张压10～200mmHg，平均压15～215mmHg，新生儿测量范围：收缩压25～140mmHg，舒张压10～115mmHg，平均压15～125mmHg。

12.至少提供辅助静脉穿刺功能。

13.至少提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

14.至少支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。

15.至少支持升级移动监护功能，医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，并支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。移动模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2，通过1.5米6面跌落测试。

16.心电波形除颤恢复时间≤5秒，呼吸波形、无创血压波形、有创血压波形、血氧饱和度波形除颤恢复时间≤15秒

三、系统功能：

1.至少提供报警限一键自动设置功能。

- 至少支持肾功能计算功能。

- 至少具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

4.支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

5.≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

6.≥1000组NIBP测量结果

7.≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。（可提供相关有效证明材料的，有效证明材料）

8.至少支持48小时全息波形的存储与回顾功能

9.支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

10.支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

11.支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

12.配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。

13.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

14.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

15.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

16.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

17.至少提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

18.至少可存储120个ARR事件，以及事件发生时刻的相关参数波形

19.至少支持房颤概览报告，房颤概览显示当前病人持续30秒以上房颤事件的统计信息和生命体征数据趋势。

20.至少支持存储48小时呼吸氧合事件

21.要求支持有线或无线与医院现有中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。

遥测心电监护仪（心电+血氧）

整机要求

1、遥测发射盒重量不超过170克（含电池）。

2、遥测发射盒尺寸不超过99 x 60 x 24  mm 。遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸，屏幕分辨率≥240 x 240像素。屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形。遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸，屏幕分辨率≥240 x 240像素。屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形。

3、遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2）。

监测参数

1、配备心电监护，提供HR，ST，PVC测量值,血氧监测，提供SpO2，PR测量值。

2、支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

3、提供3/5导心电监护,心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿15 – 350 bpm。

4、 心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz）, 运动模式（1~20 Hz）。

5、提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。

6、提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。

7、提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

8、具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

9、支持房颤及室上性心律失常分析功能，支持≥27种实时心律失常分析。

10、可显示弱灌注指数（PI）。

系统功能

1、遥测发射盒有三个硬按键：开关机/关屏，护士呼叫和主界面键。

2、遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。

3、至少支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。（可提供相关有效证明材料的，有效证明材料）

4、至少支持给患者发送消息。

5、采用3节AA电池供电，全新3节AA电池，工作时间不小于110h。

6、至少采用608M WMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。

7、至少要求支持无线与医院现有中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。

遥测心电监护仪（心电+血氧+血压）

整机要求

1、遥测发射盒重量不超过265克（含锂电池），无创血压模块重量不超过240克。

2、遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，无创血压模块防水等级符合IP32要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2和NIBP）。

3、遥测发射盒采用彩色电容液晶显示触摸屏，屏幕尺寸≥3.5英寸，屏幕分辨率≥480x320像素。

4、遥测发射盒屏幕可同时显示至少3个参数和2道波形，通过上下拖动屏幕能够查看所有的波形和参数。

监测参数

1、标配心电监护、血氧、无创血压监测，提供SpO2，PR，NIBP测量值。

2、具有多参融合算法，良好的抗干扰性能。

3、支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分。

4、提供3/5导心电监护，最大支持7道ECG波形监测，心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿15 – 350 bpm。

5、心电波形波速提供25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

6、心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz）, 运动模式（1~20 Hz）。

7、提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。

8、至少提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

9、至少提供起搏分析。

10、至少具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。QTc计算公式提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges。

11、支持房颤及室上性心律失常分析功能血氧饱和度测量范围：0 - 100%，来自于血氧的脉率测量范围：20 – 300 bpm。

12、可显示弱灌注指数（PI），具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。

13、无创血压提供手动，自动，连续，序列等5种测量模式，并提供24小时血压统计结果。成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

14、无创血压模块提供至少500组最新的无创血压测量结果回顾，具有通过USB接口将测量数据导出到中央站。

系统功能

1、采用声光双重三级报警系统。

2、具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示

3、具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。（可提供相关有效证明材料的，有效证明材料）

4、支持遥测发射盒和中央站上同时显示电池状态。

5、遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。

6、中央站多床支持显示运动监测界面。

7、支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。（提供相关有效证明材料的，有效证明材料：可以是产品彩页或官网截图或产品使用说明书）

8、支持给患者发送消息。

9、支持在中央站上显示心电概览和生命体征概览功能。

10、遥测发射盒采用一块可充电锂电池供电

11、要求支持无线与医院现有中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。

遥测多参数监护仪

1、中央监护网络管理软件及系统。

1.1．可根据需求组成多层中央监护网络构架，分成医院中心监护服务器站、科室中心监护工作站、医护人员查看站；病人监护信息可全部上传并自动存储到医院中心监护服务器站；科室中心监护工作站作为医院中心监护服务器站客户端，只管理本科室的接受、解除病人，支持病人信息时时显示与回顾，并可控制床旁设备；查看站（与医院HIS连接的电脑或终端）可以从本科室中心监护站或其它科室授权的中心监护站进行监护信息查看；

1.2所监护数据能与医院电子病历等信息化系统信息共享，医院电子病历数据可直接读取监护患者心电、血压、血氧、呼吸、体温等生命体征信息数据，也可根据电子病历中护理单或体温单需要采集数据；

1.3 不同种无线通信模式（无线射频、WIWIF、4G\5G等）都可以同时接入同一个中央监护系统；

1.4支持在移动端（平板电脑或手机）直接与遥测监护仪（盒）蓝牙连接，实时查看该遥测监护仪（盒）监护患者的心电图、心率、血压、血氧等监护信息。

1.5可根需要设置中央监护界面窗口显示模式，最大可达48床患者监护信息同屏显示；

1.6重点床位监护界面，支持7道心电波形，1道血氧、1道呼吸波形同屏显示；

1.7声光双重三级报警，异常时及时提醒医护人员紧急处理；

1.8具有双向通讯控制功能：可远程调整遥测监护仪（盒）报警限，启动指定参数测量，调节相关设置；

1.9中央遥测监护软件界面可支持不少于5 种致命心律失常波形回顾，以满足临床需要，也可支持ST、QT测量；

1.10中央遥测监护软件界面可提供心率变异性分析及报告（长程或短程）；

1.11中央监护软件界面可提供不限于24小时数据（可根据需要提供时间段）动态血压监测及分析功能；

1.12 中央遥测监护软件界面可提供用于心肺康复6分钟步行测试功能模块及其报告；

1.13 中央遥测监护软件界面可配呼吸睡眠筛查测试功能模块及其报告,呼吸睡眠筛查测试功能模块里有呼吸气流、呼吸运动、血氧饱和度、脉率、体位功能；

2、遥测多参数监护仪（盒）：

2.1．遥测盒体积小，方便随身携带；

2.2≥3.5英寸彩色液晶屏显示，各种参数波形、数值一目了然，方便查房、急救时查看波形数据；

2.3 遥测监护盒有报警设置，至少能光闪烁报警；

2.4具有护士呼叫功能；

2.5有急诊模式便于查房与急救诊断；

2.6 心电3线/5线自由切换，可支持心电三道波形同屏显示；

2.7抗除颤、抗高频电刀设计，保证在抢救病人等复杂环境下能正常使用；

2.8专业防摔设计，1M高度抗摔，保证仪器意外落地时完好无损；

2.9可充电18650大容量锂电池(不小于24Wh)供电,持续工作时间>48小时,拆卸方便；

2.10一体式遥测盒，监护参数：心电、血氧饱和度、无创血压、脉率、呼吸、体温；

2.11 心率监测范围：30bpm～300bpm，误差应不大于±10%或±5bpm，取较大者；；

2.12 呼吸率监测范围：10rpm～60rpm，误差应不大于±10%或±5rpm，取较大者；

2.13血压监测范围：收缩压60 mmHg～260mmHg，舒张压0 mmHg～200mmHg，误差应不大于±5mmHg；

2.14体温监测范围：25℃～50℃，在30℃～45℃内误差应不大于±0.2℃，其他范围未定义；

2.15 血氧饱和度监测范围：35%～100%，其中，70%～100%，误差应不大于±2%,70%以下未定义；

2.16 脉率监测范围：20bpm～250bpmm，误差应不大于±3bpm；

2.17 可作为生命体征采集仪用；

2.18无线通讯模式：无线射频、WIFI、蓝牙、4G/5G都可选；

2.19可在高压氧舱环境下使用，至少提供第三方检测报告；

有创血压转运监护仪

1.适用于成人、小儿、新生儿的监测。

2.转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。（可提供相关有效证明材料的）

3.≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作，转转运监护仪支持插入床旁监护仪的任意插槽（非固定插槽）作为参数模块使用，即插即用。具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温等基本参数监测，配备双通道有创血压监测。

4.整机重量＜1Kg，小巧便携

5.IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

6.坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

7.整机无风扇设计。

8.内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

9.内置DC电源接口，可以进行车载充电。

10.可选配内置EtCO2监测，与主机一体化设计，最小抽气流速50ml/min

11.选配便携插件箱，可扩展1个参数插槽，满足插入更多参数模块的监测扩展。

12.可选配外置2通道IBP有创血压监测模块，主机最多支持4通道IBP有创压力监测

13.可选配外置主流、旁流、微流EtCO2监测模块

14.可选配外置PiCCO技术监测功能模块，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数，提供完整的血流动力学参数监测

15.可选配19英寸外接显示屏，将模块数据传输显示，进行大屏幕监护，满足临床护理人员在床旁的监护需要。

16.支持升级麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估

17.具有多导心电监护算法 ，同步分析≥4通道心电波形，能够良好抗干扰。

18.心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

19.波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

20.滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

21.支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥29种实时心律失常分析

22.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

23.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

24.可显示弱灌注指数（PI）。

25.提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

26.提供手动，自动，连续，序列自己整点至少5种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

27.IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，支持实时PPV测量。

28.≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

29.≥800条NIBP测量结果回顾。

30.≥40小时全息波形回顾。

31.≥100小时趋势数据回顾。

32.产品设计使用年限≥10年。

高端监护仪

1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽位数≥4个，可互插互用。每个槽位具备插件模块红外通讯接口和金属硬件通讯接口双接口。主机显示屏≥12英寸彩色电容触摸屏、多点触摸操作，高分辨率达≥1280×800像素，≥8通道显示，根据环境光自动调节屏幕亮度。要求整机无风扇设计，标配内置高能锂离子电池，供电时间≥4小时。

2.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。

3.支持扩展镜像显示屏，支持升级扩展独立显示屏。

4.支持升级多功能转运模块，可在监护仪各个插槽之间插入使用，非固定插槽，支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。模块支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，满足救护车、直升机等相关转运标准。屏幕尺寸≥5英寸的电容触摸屏，内置锂电池供电不小于7小时，无风扇设计，可选配全内置式的旁流呼末二氧化碳。（可提供相关有效证明材料的，有效证明材料）

5.支持3/5导心电监测，支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析。

6.支持≥3通道心电波形同步分析算法。支持双通道有创压IBP监测，适用于成人、小儿和新生儿，支持升级多达8通道有创压监测。

7.支持房颤心律失常分析功能，支持≥29种实时心律失常分析。

8.提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

9.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc和ΔQTc参数值，并提供QTc和ΔQTc报警。

10.支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm。

11.无创血压，适用于成人、小儿和新生儿，提供手动、自动间隔、连续、序列和整点≥5种测量模式。无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。

12.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测，支持升级CQI心肺复苏质量指数显示。

13.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPx7。

14.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。

15.至少支持4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。

16.支持升级主流、旁流以及微流CO2模块。

17.支持升级BIS模块，支持升级BISx4监测模块，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测。

18.支持升级提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。

19.支持升级PiCCO模块，非C.O.模块或者ICG模块，采用技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，直观观察病人的变化情况。（提供相关有效证明材料的，有效证明材料：可以是产品彩页或官网截图或产品使用说明书）

20.支持升级RM呼吸力学监测，监测参数包括FEV1.0，RSBI，WOB等17种参数。

21.支持升级NMT监测参数，采用三轴加速度方向识别技术，支持TOF，ST0.1，ST1.0，DBS3.2，DBS3.3，PTC测量模式。

22.支持升级EEG监测参数，支持进行4通道脑电的监测。

23.支持升级rSO2组织氧饱和度的监测，无创，连续，适用于成人、小儿和新生儿。

24.支持升级FloTrac监测功能模块，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测挠动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求。

25.支持升级与呼吸机、输注泵设备相连，实现床旁设备设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

26.大字体界面支持≥6个参数的设置和显示。

27.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。

28.所有参数报警限提供一键自动设置。

29.能够设置护理组，一个护理组能够设置6～12个病人，这些病人之间能够互相进行它床观察。

30.具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

31.≥120小时趋势表和趋势图回顾，≥1000条事件回顾，事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能。≥120小时ST片段回顾。

32.具有在线帮助功能，能够指导使用者掌握如何设置参数。

33.具有高级参数指导功能，能够指导使用者掌握高级参数的使用方法。

34.提供监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式等工作模式。

35.支持具有专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。

36.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

37.支持脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。

38.支持升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系。

39.至少具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

40.支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机、输注泵、超声混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。

41.至少要求支持无线与医院现有中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。

监护仪模块

1、血流动力学监测模块，支持连续心排的监测，采用热插拔方式，无需单独的电源，插入监护仪即可使用;

2、采用微创连续监测技术，无需肺动脉导管和中心静脉导管，仅需通过一根动脉导管即可进行连续心排量监测;

3、监测参数包括:

连续心输出量 CCO，连续心输出量指数 CCI

每搏量 SV，每博射血指数 SVI:

每搏量变异 SVVc)

外周血管阻力 SVR 和 SVRI

动脉压波形 Arte)

4、数据可存储约 120 小时趋势图表，方便回顾及打印;

5、至少可连接医院现有高端监护仪

病人监护仪（无创）

1.产品通过NMPA注册。

2.模块化插件式新生儿专用监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个。

3.不小于12英寸高清液晶触摸屏，分辨率≥1280×800像素。

4.具有智能光感器，支持自动调节屏幕亮度功能。

5.具有中文输入功能。

6.安全规格：ECG, TEMP, SpO2, NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

7.配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、打印机、扫描枪等USB设备。

8.多参数监护模块配置了心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温等参数监测。

9.支持3导、5导心电监测。

10.具有智能导联脱落，多导联同步分析功能。

11.提供新生儿专用心电电缆。

12.心率测量范围：15-350bpm，精度：±1bpm。

13.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50mm/s。

14.具备24小时心电概览报告功能，可提供最近24小时的心电活动统计结果。

15.呼吸率测量范围0-200rpm。

16.支持双血氧监测功能。可对患儿手部和脚部的血氧同步监测，同时显示两者间血氧差值。

17.可提供SpO2，PR和灌注指数(PI)参数的实时监测。

18. PI灌注指数测量范围不小于0.02-20%。

19.具有信号质量指数SIQ指示功能。

20.NIBP测量：至少提供手动，自动(周期)，连续，序列和整点测量5种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

21.具有辅助静脉穿刺功能。

22.NIBP新生儿测量范围：收缩压 40-140mmHg，舒张压10-115mmHg，平均压 20-125mmHg。

23.至少提供新生儿专用血压袖带一套，包括≥4个尺寸不同的袖带，满足不同新生儿臂围的测量。

24.至少提供双通道体温和温差参数的监测。

25.至少可选配CO2模块，即插即用，CO2 测量范围0mmHg-190mmHg，采样速率50ml/min。

26.至少支持手动/自动设置报警限功能。

27.提供多种新生儿监护界面，至少包括呼吸氧合界面、大字体界面、EWS界面、单血氧界面。

28.单血氧大参数界面，界面至少显示SpO2、PR、PI和多组SpO2监测值列表相关参数，还具有实时的体温和血压测量值。

29.具有CCHD新生儿危重先心病筛查临床辅助应用功能。

30.支持≥48小时全息波形的存储与回顾。

31.支持≥2000组报警事件的存储与回顾。

32.支持≥160小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

33.支持≥2000组NIBP血压列表数据。

34.具有监护模式、待机模式、夜间模式。

35.提供计时器功能，界面区提供设置4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

36.标配网络接口，支持升级无线wifi。

37.支持与护士站中央站进行联网，实现在护士站的远程集中监护和报警管理。

病人监护仪（有创）

1.产品通过NMPA注册。

2.模块化插件式新生儿专用监护仪，标配有创血压监测，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个。

3.不小于12英寸高清液晶触摸屏，分辨率≥1280×800像素。屏幕正面纯平设计，不易积累灰尘，易清洁。

4.具有智能光感器，支持自动调节屏幕亮度功能。

5.具有中文输入功能。

6.安全规格：ECG, TEMP, SpO2, NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

7.配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、打印机、扫描枪等USB设备。

8.多参数监护模块配置了心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温等参数监测

9.多参数监护模块可升级为带屏幕的转运监护仪，支持病人的无缝转移，屏幕尺寸≥5.5英寸，≥8小时超长续航。

10.支持3导、5导心电监测。

11.具有智能导联脱落，多导联同步分析功能。

12.提供新生儿专用心电电缆。

13.心率测量范围：15-350bpm，精度：±1bpm。

14.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50mm/s。

15.具备24小时心电概览报告功能，可提供最近24小时的心电活动统计结果。

16.具有心电级联功能。

17.呼吸率测量范围0-200rpm。

18.可提供SpO2，PR和灌注指数(PI)参数的实时监测。

19.可选配血氧监测，PI灌注指数测量范围不小于0.02-20%。

20.具有信号质量指数SIQ指示功能。

21.具有辅助静脉穿刺功能。

22.NIBP新生儿测量范围：收缩压 40-140mmHg，舒张压10-115mmHg，平均压 20-125mmHg。

23.提供新生儿专用血压袖带一套，包括≥4个尺寸不同的袖带，满足不同新生儿臂围的测量。

24.提供双通道体温和温差参数的监测。

25.可选配CO2模块，即插即用，CO2 测量范围0mmHg-190mmHg，采样速率50ml/min。

26.支持手动/自动设置报警限功能。

27.提供多种新生儿监护界面，至少包括呼吸氧合界面、大字体界面、EWS界面、单血氧界面。

28.单血氧大参数界面，界面至少显示SpO2、PR、PI和多组SpO2监测值列表相关参数，还具有实时的体温和血压测量值。

29.具有CCHD新生儿危重先心病筛查临床辅助应用功能。

30.支持≥48小时全息波形的存储与回顾。

31.支持≥2000组报警事件的存储与回顾。

32.支持≥160小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

33.支持≥2000组NIBP血压列表数据。

34.具有监护模式、待机模式、夜间模式。

35.提供计时器功能，界面区提供设置4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

36.标配网络接口，支持升级无线wifi。

37.支持与护士站中央站进行联网，实现在护士站的远程集中监护和报警管理。