一：手术无影灯参数

- 采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。
2. 灯头为风车型设计，具有良好的层流穿透效果，母灯及子灯均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数＜19%。
3. 灯头操作扶手与灯头一体成型，便于非洁净区人员移动手术灯位置的同时，医护人员清洁时不会留残留污染，影响洁净消毒效果。
4. 灯头采用一体化无螺钉设计，无拼接缝隙，医护人员清洁更方便，不会留残留污染而影响洁净消毒效果。
5. 手术灯灯头≥IP54防水防尘等级。
6. 母灯中心照度160,000Lx，子灯中心照度160,000Lx。
7. 20%光柱深度（大光斑）：约1400mm。
8. 60%光柱深度（大光斑）：约800mm。
9. 光斑直径可以调节，母灯及子灯均满足最小光斑直径d10为140mm，最大光斑直径d10为300mm（提供相关有效证明材料的，有效证明材料：可以是产品彩页或官网截图或产品使用说明书）
10. 光斑均匀性：d50/d10为60%。
11. 母灯深腔照明率100%，子灯深腔照明率100%。
12. 单遮板无影率：60%
13. 双遮板无影率：56%
14. 偏置单遮板无影率：76%
15. 显色指数Ra： 99。
16. 显色指数R9： 97。
17. 具备色温可调功能，可调范围不小于3500K-5100K，不少于5级可调。
18. 光源功率≤30W，节能环保。
19. 辐照度/中心照度≤3.5 mW/( m2·lx) 
20. 可升级多功能操作手柄，能够通过操作手柄实现光斑和照度调节。
21. 支持升级无线摄像，不小于8倍光学变焦，无线摄像与多功能手柄无工具快速更换；多手术间共享摄像头
22. 小C臂绕大C臂旋转范围：无限位，且灯头绕C臂旋转范围：无限位.（提供相关有效证明材料的，有效证明材料：可以是产品彩页或官网截图或产品使用说明书）
23. 腔镜模式环境光光斑直径≥60cm，可覆盖胸腹腔；光斑均匀性不低于50%；照度不低于3000lux）
24.无影灯采用模块化设计，安装时不需要拆卸天花且不会改变层流结构，即可于无影灯旋转体基础上升级第三臂或第四臂显示器悬挂系统。
25. 具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定。
26. 手术灯具备可远程控制功能，满足通过远程一键至少可预设手术灯光斑、照度等功能。
二、子母的配置需求：
1.双灯悬吊系统 1套
2.灯头带C臂组件 2套
3.LED消毒手柄组件 2个
4.天花吊顶装饰组件 1 套
5.LED灯标准安装及服务（全包） 1套

二：手术床参数

- 手术床采用电动液压动力系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定，平移。
2. 手术床具备多种电动控制方式，包括线控器、无线遥控器、备用面板、脚踏开关。
3. 手术床内置蓝牙模块，无线遥控器可通过蓝牙连接，同时无线遥控器具备无线充电功能。
4. 手术床立柱护罩顶端采用硬顶式设计，非软质皮老虎设计，便于清洁消毒，降低感控风险。（提供相关有效证明材料的，有效证明材料：可以是产品彩页或官网截图或产品使用说明书）
5. 手术床床垫采用多层复合技术，由质地柔软的记忆海绵材料制成，手术床床垫厚度为80mm, 减少压疮发生风险，同时床垫接缝处采用超声波无缝烫接技术，透气孔采用双层防水透气膜结构设计。
6. 手术台床垫皮层通过TB117-2013防火等级测试。（提供相关有效证明材料的，有效证明材料：可以是产品彩页或官网截图或产品使用说明书）
7. 手术床腿板采用一键快插式设计，不需要再进行二次旋钮解锁腿板，同时采用气弹簧腿板设计，便于操作。
8. 手术床底罩表面平整无凹陷，底座厚度≤150mm，同时底座在手术床腿端有U型凹槽设计，便于术中放置污物桶。（提供相关有效证明材料的，有效证明材料：可以是产品彩页或官网截图或产品使用说明书）
9. 手术床开关、等电位柱及电源接口均有防水盖设计，同时手术床满足IPX5防水等级测试。
10. 手术床具备四个万向脚轮，方便原地旋转和移动。具有四个独立的电动支脚刹车，非轮式刹车设计，满足各类手术稳定性要求。 （提供相关有效证明材料的，有效证明材料：可以是产品彩页或官网截图或产品使用说明书）
11. 手术床可一键预设正、反屈曲位，同时具备一键0位功能。
12. 手术床配有高性能充电电池，可满足不少于60 次手术需要，同时手术床遥控器配有高性能充电电池，满足不少于120 次手术需要。
 13.手术床承载重量：≥400kg
14. 技术参数：
14.1. 手术床宽度：约520mm，长度约2080mm
 14.2. 纵向最大倾斜角度（头倾）：≥36°
 14.3. 纵向最大倾斜角度（脚倾）：≥25°
14.4. 侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥21°
14.5. 头板最大倾斜角度：上折≥60°，下折≥90°（89.3）
14.6. 背板最大倾斜角度：上折≥75°，下折≥50°
14.7. 腿板最大倾斜角度：上折≥36°；下折≥85°
14.8. 手术床最低台面：≤595mm，手术床最高台面：≥950mm
14.9. 腰桥升降：≥120mm
14.10. 台面平移距离：≥320mm 
15. 手术床基本配置要求：
15.1 主机（包含头板、背板、坐板、分体式腿板）1套
15.2 电动手术床配记忆海绵床垫1套
15.3 备用面板1套
15.4无线遥控器1套
15.5托手架1对（含夹持器）
15.6麻醉屏架1套（含夹持器）
15.7骨科牵引架1套
15.8躯干固定带5套

三：侧卧位手术床体位架参数

1、用于肾脏手术；
2、包括侧卧手架、支身架、躯干固定带、隧道垫，手架以及支身架；
3、关节处采用万向设计，更加贴合病人，使病人更舒适

四：外科手术固定器械参数

1、术中用于支撑患者腿部、足部

2、可调节靴子的位置。

3、气弹簧设计，可灵活调节位置

4、含腿架1对

5、专用夹持器2个

五：聚酯衬垫参数

1.材料由高分子凝胶构成，有良好的柔软性和减震抗压性能，同人体组织有良好的组织相容性，对人体无不良反应，最大限度避免褥疮的发生和神经的压迫性损伤。

- 使用者在手术时最大限度的获得舒适、安稳的体位支撑与固定，保障良好的手术视野，缩短手术时间。

✽3.产品与人体组织具有良好的生物相容性（可提供第三方检测报告）。

4.材质不含硅胶、乳胶和任何塑化剂，无污染，无毒无害。不含任何毒性物质（可提供第三方检测报告）。

5.产品可透过X射线，CT检查及放射治疗时均可使用（可提供第三方检测报告）。

6.绝缘不导电，有较好的耐候性，耐候温度从-29°C至+70°C（可提供第三方检测报告）。

7.产品表面材料抑制细菌生长（可提供第三方检测报告）。

8.产品平整柔软回弹性好，不易变形（可提供第三方检测报告）。

✽9.产品本身具有良好的阻燃性（可提供第三方检测报告）。

10.易清洗消毒方便，可用酒精，等无腐蚀性消毒液消毒即可。

产品规格:  50*15*10cm;    40*15*10cm;   20*15*7cm;   30*15*7cm;

30*12*10cm;     40*15*4cm；     16*15*2.5cm;         18*10*7cm:

23*20*14/11cm;     30*16:*12cm;     70*50*17cm;   62*47*17cm;

20*12*3.5cm;     20*7*5cm;       14*5*3cm;         820*580*30cm。

六：海绵垫参数

1、婴幼儿手术的体位固定，大字型

2、尺寸:820*580*30cm。

七：手术床体位架

型号一：1、304不锈钢25*6mm支架;

2、头低脚高位手术体位用。

型号二：1、支架为304不锈钢材质和海绵垫组成;

2、用于侧卧位手术及骨科侧身挡板保护腰椎，两边支架托可以轻松拆卸更换成其他体位附件

型号三：1、杆子直径约16mm,304不锈钢，聚酯衬垫

2、使用与侧卧位手术悬空手放置

型号四：1、304不锈钢支架，聚酯衬垫，多关节可调节，符合人体工程学，接触面积更大，能更好的定位和防止褥疮，

2、侧卧位手术体位用

3、通配任意手术床

型号五：双边固定双杆仪器盘，均采用304不锈钢材质制成(含两个固定器)

型号六：双支撑仪器盘车，均采用304不锈钢材质制成，高度可调节

型号七：平卧位时固定并保护病人上肢，由304不锈钢和聚酯衬垫组成，尺寸:50*18*16cm

多功能夹持器

1、适用于所有直径16-18mm的圆杆附件和25mm×6mm的扁方杆附件

2、一步同时锁紧附件和周向转动调节功能

3、手术床侧轨尺寸应为10x25mm

束身带

1、术中，用于紧固患者身体

2、分体式设计，自带夹持功能

侧卧位定位系统配置及参数

一：产品组件：

1：固定背板型号/规格6001-3    120*50*2cm   1个

2：固定杆  6001-3A   18*4cm       3个

6001-3B   28*4cm       3个

3：固定器    1套

4：凝胶平垫   5001-6    130*50*1.5cm  1个

- 二:性能及材料要求：

- 面板由进口高分子聚合物制成，减磨耐磨性好；绝缘性较好，不受温度和湿度影响。

- 轴心由聚合物制成，外套由人体相似组织的硅胶制成，具有预防压疮、防滑等特点。

- 3用于髋关节置换术等，侧卧位手术固定患者，稳定性极高。

- 4.材料由高分子凝胶构成，有良好的柔软性和减震抗压性能，同人体组织有良好的组织相容性，最大限度避免褥疮的发生和神经的压迫性损伤。

- 5.使用者在手术时最大限度的获得舒适、安稳的体位支撑与固定，保障良好的手术视野，缩短手术时间。

- 6.透过X线等放射线，CT检查及放射治疗时均可使用，绝缘不导电，有较好的耐候性，耐候温度从-29°C至+70°C。

- 7.材质不含硅胶、乳胶和任何塑化剂。无污染，对人体无不良反应，本身不支持细菌生长。

8.易清洗消毒方便，可用酒精，等无腐蚀性消毒液消毒即可。