医用真空干燥柜参数

1. 适用范围： 适用于常规医疗器械、硬式内窥镜、呼吸麻醉管道、玻璃器皿、 口腔器械以及各种不耐温器械及管腔的干燥。

2. 设备电源： 220V 50Hz，5.0kVA。

3. 设备干燥温度≤60℃ ，确保不耐热医疗器械的安全性。

4. 设备尺寸（L*W*H）： 内舱尺寸（mm） ≥756*356*326。外形尺寸（mm） ≦ 868*530*1620。提供证明资料。

5. 有效容积： 采用双舱上下层设计，双舱累计容积≥140L，可对长度大于 740mm 的硬式管腔进行干燥处理。

6. 处理能力： 单舱器械托盘≥2 层，每层并配置独立铝制器械筐，最大一次 可干燥 2～3 套硬式内窥镜。

7. 干燥方式： 采用低温真空干燥原理，通过反复抽真空并放气循环工作从而达 到快速干燥的目的。

8. 干燥时间： 表面器械干燥时间≦20 分钟，管腔器械干燥时间≦25 分钟。

9. 干燥舱结构及材质： 优质航空铝合金矩形结构内舱，无焊接、强度高、不 变形，具有优质的热传导性，有利于腔体内温度均匀控制，提高干燥性能。

10. 多区控温： 采用 PID 多区加热控制模式， ≥4 路独立温控系统，温度精度 ±0.1℃ ，可对干燥舱及内部隔板进行独立控温，提高干燥效果，缩短干燥

时间。

11. 加热系统： 每层托盘下方的采用优质铝合金作为均热板，每层均热板均有 独立的温控系统，可根据干燥对象设定不同温度。确保不同器械同时达到快 速干燥效果。

12. 控制程序： 设备采用 PLC 控制系统，预设 6 套默认程序，内置≥30 种干燥 组合模式，用户可根据干燥对象进行参数编辑调整。

13. 记录装置： 设备带有打印记录装置，能实时记录干燥过程中的各项物理参 数，符合院感的追溯管理要求。提供设备打印记录。

14. 交互界面： 采用 800*480 分辩率 7 寸彩触摸屏作为人机交互界面，可实时显示舱壁温度、层板温度、舱内压力、干燥时间时参数。

15. 门构造： 采用大尺寸钢化玻璃，可清晰观察舱内物品状态。

16. 装载方式要求： 干燥各种器械均不需专用层架，无需进行预处理。

17. 真空系统： 采用双级真空泵及高真空电磁阀，可有效保证设备对干燥过程中 真空度的要求。

18. 过滤系统： 采用无菌高效空气过滤系统，过滤精度≥0.1 μm，有效防止器 械的二次污染。

19. 信息系统： 设备预留追溯接口，可与质量管理追溯系统对接，将设备运行 各项数据进行追溯记录。

20. 设备配置： 主机 1 台、器械筐 4 个

电动升降传递窗

1.适用于供应室内部两个相邻区域之间的物品传递

2.外形尺寸：930*100*1660mmmm

3.产品材质：采用优质304不锈钢，主材规格：板材厚度≥1.0mm。

4.配置：电动升降。

5.电源：220V/0.1KW ，按钮面板控制，操作简单方便。

6.采用钢化玻璃视窗。

手动传递窗

1.适用于供应室内部两个相邻区域之间的物品传递

2.外形尺寸：910×600×850mmmm

3.规格：双门互锁、手动开门

4.材质：国标SUS304不锈钢                                                                                                              5.主材规格：柜门板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm，                                                  6.互锁机构采用机械联锁装置，安全性高，操作简便 玻璃为钢化玻璃

下收下送车

1.适用于复用医疗器械，器具，物品回收过程中的密封运输以及暂存

2.适用于无菌器械及耗材发放过程中的密封运输以及暂存

3.尺寸：1000×600×900（mm）                                                                                                           4.规格：上开门，单侧把手                                                                                                                5.材质：国标SUS304不锈钢                                                                                                             6.主材规格：门板材厚度≥1.2mm，顶部/底部板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm，          7.万向轮：φ125双轴承承重轮，带全方位刹车装置，承重≥200kg

激光打标机技术参数

激光类型：光纤激光器

激光波长：1.06μm

出光功率：20W

激光重复频率：1.6-1000KHz

标记范围：100*100(标配）

单点能量：1.0mj

光束质量M²：≤2

光模可选量：10

出光焦距：197mm（根据镜头而定）

雕刻线速：≤7000mm/s

最小线宽：0.1mm

最小字符：0.1mm

重复精度：±0.003mm

整机功率：≤0.5KW

雕刻深度：≤0.4mm

整机重量：200KG

电源规格：AC220V/2.5A

运行温度：15℃-35℃

运行湿度：10%-90%

可扩展功能：高精度校正打标、旋转打标

升降体要求：配有320mm电动升降台，通过按上/下按钮粗调与可旋转电子手轮微调，可方便地调节打标镜头的高度，使镜头的焦距平面与工件的加工面重合，从而实现精确定位。
软件功能：以WINDOWS WIN10为操作平台，全中文界面，可兼容AUTOCAND、COREDRAW、PHOTOSHOP、CAXA等多种软件输出的文件，可进行条形码、二维码、图形文字等打标，支持PLT、PCX、DXF、BMP等文件格式，直接使用SHX、TTF字库，能够自动编码，打印序号、批号、日期等。

能量吊塔

1.主材：铝合金，其余为304不锈钢、ABS塑料；

2.配置：主体×1，五孔插座×6，网络接口×2，气源接口×2，搁板×1，A104壁挂升降支架×1；

3.选配压力气枪：最多可安装2个MAC-II器械干燥喷枪；

4.选配电脑支架：最多可安装2个，A104壁挂升降支架，已标配1个；

5.外形尺寸：670×330×1150

6.主体尺寸：670×320×240

7.适用条件：2400≤吊顶高度≤2600

麻醉呼吸机清洗架

1.盘旋式结构，试用麻醉/呼吸管道，内镜≥8mm，长度≤2米

2.此结构为内部喷淋清洗，清洗效果良好，清洗架整体空间可以合理利用

3.呼吸管插头（材质为PP，对接口尺寸为8mm），可同时装载成人麻醉呼吸管道和小儿麻醉呼吸管道

4.左侧出水管，装载呼吸气囊，盲端瓶类等合适器械

5.右侧小喷水管，用于装载呼吸机小附件