除颤监护仪技术参数

- 1.重量：≤4.2kg（标配，含电池）。

- 2.彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

- 3.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。

- 4.支持中文操作界面。

- 5.屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于36s。

- 6.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。

- 7.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- 8.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

- 9.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。

- 10.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

- 11.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

- 12.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。

- 13.开机到可进行除颤充电操作的时间≤2s。

- 4.除颤充电迅速，充电至200J≤3s。除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。（提供相关有效证明材料的，有效证明材料：可以是产品彩页或官网截图或产品使用说明书）

- 15.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

- 16.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

- 17.支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。

- 18.可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

- 19.可选配CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。

- 20.可升级基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量。

- 21.提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。

- 22.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。

- 23.支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。（提供相关有效证明材料的，有效证明材料：可以是产品彩页或官网截图或产品使用说明书）

- 24.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s。

- 25.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种。

- 26.支持ST和QT实时分析。

- 27.阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

- 28.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿。

- 29.脉率范围：20-300bpm。

- 30.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。

- 31.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

- 32.支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。

- 33.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

- 34.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

- 35.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

- 36.配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

- 37.可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

- 38.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

- 39.支持设备状态指示灯用户检测。

- 40.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

- 41.支持自检放电能量精度显示和打印。

- 42.可自动上传自检报告，并支持在设备管理系统或中央站集中查看除颤设备状态。

- 43.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。

- 44.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，可承受0.75米跌落冲击。

患者升温系统参数

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 产品为充热空气加温方式，需具备气流量大、加热快、噪音低、温控精准等特点。 |
| 2 | 液晶显示屏能够显示热空气实时温度、显示当前设定的温度、显示当前是热风输出还是自然风输出、显示当前风量等级等工作状态信息 。 |
| 3 | 主机面板具有一键式温度设置，包含自然风键、温度快捷键、温度调节及风量调节键。 |
| 4 | 温度调节范围33-43℃、0.5℃步进。 |
| 5 | 控温精度±0.5℃ |
| 6 | 自然风模式下设备不对气体进行加温，直接用风机送出压缩气体。 |
| 7 | 高温危险报警：温度持续1分钟≥48℃，主机报警、自动停止工作。 |
| 8 | 温度失调报警：当导气管出气温度连续3分钟高于或低于设置温度1℃以上，发出失调高或失调低两种报警。 |
| 9 | 设备工作模式两档可选：自然风模式、温控模式。 |
| 10 | 多种声、光、图文报警提示：高温危险报警、温度失调高、温度失调低、加热器故障报警、风机故障报警、 传感器故障报警。 |
| 11 | 温控模式：设备对气体按照预设温度加温，设备具有高精度传感器和温控算法，保证加温的精准度。 |
| 12 | 风量调节档位≥4档 |
| 13 | 主机重量≤6kg |
| 14 | 出气压力≥2500Pa |
| 15 | 最大风量≥80m³/h |
| 16 | 配套移动小车，方便主机转运移动。 |
| 17 | 配备空气过滤器，滤过颗粒直径0.2μm。 |
| 18 | 升温毯一次性使用和可重复使用两种可选，可重复毯可以清洗、灭菌。 |
| 19 | 毯型包括不限于：半身盖、全身盖、全身垫、儿童毯、肩部毯等不同规格型号≥20种。 |
| 20 | 主机具备熔断器，保护使用安全。 |
| 21 | 符合I类BF型电器安全要求、环境要求。 |