## Sheet1
微创瓣膜（含主瓣）手术器械包
序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注
1 | 动脉瘤夹钳 | 1 | 套（共6件） | 不锈钢材质， 由1个夹持钳，1个操作杆，1个改锥，3个独立钳头组成, 共计6件，满足可拆卸，可分离的要求，3个钳头工作端2x3 DeBakey齿， 直钳头全长95mm，工作端80mm； 左弯钳头全长95mm,工作端80mm; 左折弯钳头全长95mm,工作端80mm; 夹持钳长250mm，头端夹持直径5mm，管腔直径7mm； 操作杆全长380mm，黑色手柄，头端外径6mm，内径六棱状直径4mm； 改锥全长22cm | 需提供样品
2 | 二尖瓣膜拉钩 | 1 | 套（共12件） | 医用不锈钢材质,微创左房拉钩套装，含1个固定手柄，1个叶片夹持钳，1个改锥调节杆（调节叶片侧翼松紧度），1个万向调节固定模块, 3个带侧翼叶片，3个不带侧翼叶片，2个V型叶片，共12件，叶片尺寸分别为：带侧翼款大号叶片宽34*高60mm（侧翼尺寸为宽35*高50mm)，带侧翼款中号叶片宽35*高50mm(侧翼尺寸为宽35*高40mm),带侧翼款小号叶片宽32*高40mm(侧翼尺寸为宽32*高30mm）。不带侧翼款大号款宽34*高60mm，不带侧翼款中号宽34*高50mm,不带侧翼款小号宽32*高40mm，V型叶片尺寸为宽10*高36.5mm。改锥调节杆尺寸为全长255mm，固定手柄全长204.5mm。叶片夹持钳全长240mm，固定模块内芯轴直径5mm，可控制叶片上下左右微调角度。
3 | 胸腔心血管外科用持针钳 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄部分）， 头端碳化钨镶片工艺，弯头,夹持0-0到4-0针，手柄长120mm,操作杆长240mm，操作杆直径5mm，总长度360mm
4 | 胸腔心血管外科用持针钳 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄部分）， 头端碳化钨镶片工艺，弯头,夹持0-0到4-0针，手柄长120mm,操作杆长180mm，操作杆直径5mm，总长度300mm | 需提供样品
5 | 打结器 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄部分），弯头，头端45°，用于深部推结， 手柄长120mm,操作杆长180mm，操作杆直径5mm，总长度300mm
6 | 拉钩 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质，加强型，圆柄，头端弯头90°，加长神经拉钩，长度360mm
7 | 手术刀柄 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质，圆手柄，加长型，用于安装刀片，长300mm
8 | 血管钳 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质，环柄带锁扣，弯头，90°，头端DEBAKEY无损伤齿，工作长度10cm
9 | 持针钳 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质，环柄带锁，用于夹持哈巴狗，弯头，全长25cm
10 | 凹凸齿止血夹 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质，大号弯哈巴狗，无损齿，全长105mm
11 | 凹凸齿止血夹 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质，大号直哈巴狗，无损齿，全长105mm
12 | 组织钳 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质，90度，直角, 轴宽Ø10mm, 带锁扣，长度34cm
13 | 组织钳 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质，深弯,头端长95mm，滑杆式 ，带锁扣，长度355mm
14 | 拉钩 | 2 | 把 | 医用不锈钢材质，头部弯爪状，爪长度80mm*宽度21mm | 需提供样品
15 | 组织剪 | 2 | 把 | 医用不锈钢材质，黑把环柄，弯头，刃片超锋利，全长25cm
16 | 牵开器 | 1 | 套（共6件） | 医用不锈钢材质，底座40*135mm,微创搭桥取乳内专用胸骨牵开器套装，含床旁主力臂，直形横臂，横齿臂，万向转换头，单拉钩, 双齿乳内拉钩共6件。 床旁主力臂长度760mm、直径25mm,直形横臂490mm、直径12.5mm,横齿臂长度290mm，万向转换头长95mm、大孔径25.5mm、小孔径12.7mm,双头拉钩深度95mm，拉钩宽度15mm,单头拉钩长度115mm，该套装置不仅可满足微创多支冠脉搭桥手术，还可满足正开胸冠脉搭桥取双乳内动脉手术
17 | 牵开器 | 1 | 套（共9件） | 医用不锈钢材质，微创肋间牵开器叶片两对，小号尺寸：长5cm,宽3.7cm,深3.5cm大号尺寸：长5cm,深3.5cm，宽5.5cm。微创搭桥专用取乳内牵开器叶片两对，小号尺寸：110*35mm、45*35mm，大号尺寸110*50mm、45*40mm，横梁一个最大牵开长度75mm。共9件 | 需提供样品
18 | 胸腔心血管外科用持针钳 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄），头端金刚砂涂层，直头，窄弯，手柄长120mm,操作杆长180mm，总 长度300mm，操作杆直径3mm.适用于6/0-8/0的针 | 需提供样品
19 | 胸腔组织镊 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄）, DeBakey无损齿, 头宽 1.5mm,单向开口，手柄长120mm,操作杆长180mm，总长度300mm，操作杆直径3mm
20 | 打结器 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄），45°, 用于深部推结，适用于5-0到8-0线，操作杆直径3mm，手柄长120mm,操作杆长180mm，总长度300mm
21 | 银夹钳 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄），适用于小号黄色钛钉，头端弯15度，操作杆直径5mm，手柄长120mm,操作杆长240mm，总长度360mm
22 | 银夹钳 | 1 | 把 | 医用不锈钢材质（含手柄），适用于中号红色钛钉，头端弯15度，操作杆直径5mm，手柄长120mm,操作杆长240mm，总长度360mm
23 | 双层器械消毒盒 | 2 | 个 | 标准铝制消毒盒，双层，带专用固定支架以及硅胶垫，长宽高为460*280*76
|  | 2 | 把 | 加长吸引器
|  | 1 | 把 | 微创线圈
|  | 26 | 共55小件