超声波脉冲导入治疗仪（超声导药仪）技术参数

电源电压： AC~220V

频率： 50HZ(赫兹)

超声治疗头直径： Φ55mm

输入功率： 25VA

安全类型： Ⅰ类 BF 型

连续运行： 8 小时

# 1.   工作条件

温度： 5℃~40℃

相对湿度： ≤ 80%

大气压力： 86kPa~106kPa

# 2.   运输 、保存条件

温度： -20℃~+55℃

相对湿度： ≤93%（非冷凝）

大气压力： 80kpa～ 106kpa

工作环境： 避免电磁干扰 、震动及噪音环境。

# 3.   超声参数：

a） 声工作频率： 1MHz ±10%

b） 调制波形： 调幅波

c） 额定输出功率： 0.9W±20%（单个超声电极头）

d） 有效辐射面积： ≤2cm2

e） 波束不均匀性系数 RBN： ≤8

f） 波束类型： 准直型

g） 波束最大声强： ≤2.0W/cm2

h） 时间最大声强： 0.4W/cm2±20%（单个超声电极头）

# 4.   电导参数

## 4.1电致孔

a)      致孔脉冲由双向脉冲波组成， 脉宽为118Us， 误差± 10%。

b)     致孔脉冲峰值Vp-p有： 0V~~72V， 误差± 10%。

c)      致孔脉冲应在初始治疗时段出现。

d)      电导的波形为若干个周期为10ms/20ms的双向脉冲波组成一个 波群。

e)      打开超声档到1档，频率档从最小0Hz到最大6Hz，分7挡可调， 误差± 10%

f)      输出电流稳定度： 设备输出电流变化率应≤10%。

g)     调制频率范围：设备的调制频率应为100Hz/50Hz，误差± 10%。

h)      电导强度： 由提高每一波群中双向脉冲波的幅值来实现，分10 档可调， 其中1档Vp-p为6.2V/7.5V， 10档Vp-p为23.5V/43.5V， 误差    ± 10%。

i) 电路电阻负载为500Ω ,  误差±30%。

## 4.2 电导幅度的范围如下：

| 致孔挡位 | 电导档位 | 频率档位 | 脉宽（ms） | 电导幅度（V） 与 Vp-p 误差 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0～7 | 10 | 1 ～6 | < 0.25 | Vp-p=23.5/43.5 |
| 0～7 | 9 | 1 ～6 | < 0.25 | Vp-p=21.5/39.5 |
| 0～7 | 8 | 1 ～6 | < 0.25 | Vp-p=19.5/35.0 |
| 0～7 | 7 | 1 ～6 | < 0.25 | Vp-p=17.5/30.5 |
| 0～7 | 6 | 1 ～6 | < 0.25 | Vp-p=15.0/27 |
| 0～7 | 5 | 1 ～6 | < 0.25 | Vp-p=13/22.5 |
| 0～7 | 4 | 1 ～6 | < 0.25 | Vp-p=10.5/17.5 |
| 0～7 | 3 | 1 ～6 | < 0.25 | Vp-p=9/13 |
| 0～7 | 2 | 1 ～6 | < 0.25 | Vp-p=7.5/10 |
| 0～7 | 1 | 1 ～6 | < 0.25 | Vp-p=6.2/7.5 |