（一）全自动化学发光免疫分析仪技术参数要求

★1、检测方法：基于 AMPPD 和碱性磷酸酶的间接化学发光法；

2、样本类型：人体的血清、血浆样本；

3、可开展项目：地高辛、环孢霉素、他克莫司、霉酚酸、雷帕霉素 丙戊酸、卡马西平、苯妥英、总利培酮、万古霉素、利奈唑胺、庆大霉素、伏立康唑、甲氨蝶呤、五氟尿嘧啶、紫杉醇、IL6、IgE、E2，hs-cTnI，PCT，hs-cTnT等；

★4、 检测通量：测试速度最大可达 200 项/小时；

★5、出第一结果时间: ≤15min；

★6、样本位：≥60个；

7、试剂位：≥25个；

8、定标类型: 2 点或 3 点定标（根据项目不同）；

9、操作界面：全中文操作界面；

10、试剂冷藏：24小时不间断冷藏，试剂盘冷藏温度 2℃～8℃；

11、温度稳定性：37℃± 0.3℃，温度波动度 ≤ 0.2℃；

12、批内重复性：CV ≤ 5%；

13、稳定性：分析仪开机处于稳定工作状态后第 4h、第 8h 的测试结果与处于稳定工作 状态初始时的测试结果的相对偏倚不超过±10%；

14、支持液面探测功能；

15、硬件配置：处理器：内存 2GB、主频 4×1GHz 及以上 ；存储器：8GB 及以上；

16、仪器保修期限：5年

17.	仪器生产时间：2025年以后生产的

（二）全自动化学发光免疫分析仪配套试剂

| 序号 | 项目名称 | 包装规格 | 计量单位 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地高辛测定试剂盒(化学发光免疫分析法） | 50人份/盒；100人份/盒 | 人份 | 所投设备必须能开展本项目 |
| 2 | 他克莫司测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 50人份/盒；100人份/盒 | 人份 | 所投设备必须能开展本项目 |
| 3 | 伏立康唑测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 50人份/盒；100人份/盒 | 人份 | 所投设备必须能开展本项目 |
| 4 | 利奈唑胺测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 50人份/盒；100人份/盒 | 人份 | 所投设备必须能开展本项目 |
| 5 | 5氟尿嘧啶测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 50人份/盒；100人份/盒 | 人份 | 所投设备必须能开展本项目 |
| 6 | 总利培酮测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 50人份/盒；100人份/盒 | 人份 | 所投设备必须能开展本项目 |
| 7 | 紫杉醇测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 50人份/盒；100人份/盒 | 人份 | 所投设备必须能开展本项目 |
| 8 | 苯妥英测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 50人份/盒；100人份/盒 | 人份 | 所投设备必须能开展本项目 |
| 9 | 丙戊酸测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 50人份/盒；100人份/盒 | 人份 | 所投设备必须能开展本项目 |
| 10 | 茶碱测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 50人份/盒；100人份/盒 | 人份 | 所投设备必须能开展本项目 |
| 11 | 万古霉素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 50人份/盒；100人份/盒 | 人份 | 所投设备必须能开展本项目 |
| 12 | 环孢霉素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 50人份/盒；100人份/盒 | 人份 | 所投设备必须能开展本项目 |
| 13 | 甲氨蝶呤测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 50人份/盒；100人份/盒 | 人份 | 所投设备必须能开展本项目 |
| 14 | 卡马西平测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 50人份/盒；100人份/盒 | 人份 | 所投设备必须能开展本项目 |
| 15 | 雷帕霉素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 50人份/盒；100人份/盒 | 人份 | 所投设备必须能开展本项目 |
| 16 | 霉酚酸测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 50人份/盒；100人份/盒 | 人份 | 所投设备必须能开展本项目 |
| 17 | 庆大霉素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 50人份/盒；100人份/盒 | 人份 | 所投设备必须能开展本项目 |
| 18 | 8项药物浓度复合质控品 | 1mL*2 | 瓶 |  |
| 19 | 全血药物浓度质控品 | 1mL*2 | 瓶 |  |
| 20 | 一次性反应杯 | 1000个 | 个 |  |
| 21 | 底物液 | 50ML | 瓶 |  |
| 22 | 1X清洗液 | 10L | 瓶 |  |
| 23 | 10X清洗液 | 1L | 瓶 |  |
| 24 | 强化清洗液 | 100ml | 瓶 |  |
| 25 | 酸液清洗液 | 100ml | 瓶 |  |
| 26 | 样本稀释液（VM） | 40ML | 瓶 |  |
| 27 | 样本稀释液（Theo） | 40ML | 瓶 |  |
| 28 | 样本释放剂（CsA） | 100人份 | 人份 |  |
| 29 | 样本释放剂（FK506） | 100人份 | 人份 |  |
| 30 | 微量样品杯 | 1000个 | 个 |  |
| 31 | 2ml离心管 | 500个 | 个 |  |
| 32 | 一次性废杯盒 | 个 | 个 |  |

备注说明：

- 1、投标人可以根据投标产品实际的注册证名称和规格进行填写报价表，试剂报价需精确到单测试。

- 2、投标人可以根据投标产品试剂所需的耗材进行投标，上述表格内不必须使用的耗材可以不报价，耗材报价需要精准到单测试。

- 3、表格中明确要求“必须能开展本项目”的，投标人所投设备必须包含此类项目，否则投标无效。