超声波子宫复旧仪参数

1、波束类型：汇聚型。

2、提示音：治疗开始及结束均有提示音输出

3、聚焦面积：0.12 cm²±10%。

4、空间峰值时间平均声强：60.8W/cm2±20%。

5、配置双治疗头，可实现手自一体使用效果，支持便携使用场景；

6、脉冲持续时间、脉冲重复周期和占空比：

1）脉冲持续时间：2ms-8ms；

2）脉冲重复周期：20ms；

3）占空比：10%-40%。

4）调制波型：矩形波。

7、无线联网功能。

8、声工作频率：0.84MHz，误差在±10%范围内。

9、额定输出声功率：最高7.3W±10%，从1.9W到7.3W声功率可调，步进为0.1W,偏差在总声功率的±10%的范围内。

10、档位调节：1-4档，在1、2、3、4各档间可微调。

11、具备断电使用功能：配备备用电池。

12、具有档案管理功能，至少包括患者信息录入、浏览、修改、删除、查询、回顾功能。

13、配解放人力的全自动机械臂推车。​​

1) 弹簧臂垂直升降范围：100mm±25mm；​​

2) 大臂体可绕第一立轴旋转，旋转角度范围：360°；​

3) 小臂可绕第二立轴旋转，旋转角度范围：540°±5°；​​

4) 小臂体可绕第三立轴旋转，旋转角度范围：60°±5°；​

5) 大臂体最大长度为：930mm±25mm；​​

6) 小臂长度：450mm±25mm。​

7) 转速：转速分为10个不同档位，3-30r/min，步进3转。​

8) 界面能够显示转速速度、设定时间、运动轨迹、剩余运动时间，运动范围；

9)  可以设置直线运动范围超过15个不同档位，6-20CM，步进1CM。

10）z轴可伸缩不小于3CM，能有效保证贴合皮肤，保证超声能量有效传输。

11）治疗过程中可调节运动范围及转速速度，无需暂停。

14、主机：显示屏幕不小于15寸；

15、同时具备触屏操作、按键操作、飞梭操作功能。

16、产品使用期限至少6年。

17、时间稳定性：在设备设置为最大输出功率，供电电压为额定电网电压和23℃±3℃水温条件下，连续工作1h的时间内，输出功率应恒定在其初始值±10%的范围。

18、噪声：≤65dB（A）。

19、焦平面距离：46±6.9mm。

20、治疗枪侧壁不需要的超声辐射：治疗枪侧壁手持部位上，不需要的超声辐射的空间峰值时间平均声强应小于100mW/cm2。

21、超声波输出方式：设定时间内，间歇加载、连续运行输出；

22、治疗枪超温：治疗枪辐射表面的温度应不超过41℃。

23、定时时间：1～60min范围内可调，误差不超过±3s或设定值±1%的两者中的较大值。

24、设备可连续治疗操作60分钟，2次治疗操作仅需间隔5分钟。

- 25、点阵式聚焦技术，能量输出更聚焦精准备，配置专用隔离透声膜及专研医用超声耦合剂；（提供备案证书）

26、推车配置隐藏式储物箱，方便收纳；