# 采购需求

# 一、产品技术要求

## (一)MTD远程问诊终端显示设备

### 1.需求数量：2套

### 2.设备基础参数：

2.1液晶显示屏参数

分辨率：≥3800#2000像素

显示亮度：≥400 cd/m² (Typ.)

视角：具备全视角

可视角度：89/89/89/89

刷新频率：60Hz

2.2触摸参数

触摸寿命：≥2000万次

显示触摸区域：≥1800mm#1000mm

扫描速度：≥80帧/秒

触摸精度：≦2mm

触摸屏感应方式：手指或其他非透明触摸感应介质

2.3ops主机

主板：≥i5

CPU：≥四核DDR4

内存：≥DDR4 16g

2.4净重/毛重≥70KG/80KG；

功耗：≦1500W。

## （二）分体式检测设备A型

### 需求数量：2套

### 设备基础参数：

### 1.服务单元：身高体重

1.1.需求数量：2套

1.2.设备基础参数：

1.2.1测量参数：身高，体重，BMI值

1.2.2测量原理：超声波非接触式测高，平衡梁式传感器称重

#1.2.3测量模式： 自动/手动测量，手动模式时，红外遥控操作

#1.2.4纬度补偿功能，使体重测量更精确

1.2.5结果打印：自动热敏打印

1.2.6语音提示：语音提示测量步骤，语音播报测量结果

1.2.7校正方式：提供标准校正工具

#1.2.8传输方式：RS-232数据传输，蓝牙数据传输，

1.2.9额定电源：AC 220V±10% 50Hz

1.2.10额定输入功率：≤30W

1.2.11使用环境温湿度：+5℃ ~ +40℃ 10% ~ 95%RH

1.2.12保存环境温湿度：-20℃ ~ +60℃ 10% ~ 95%RH

1.2.13运行大气压力：860 ~ 1060hPa

12..14运输和保存大气压力：860 ~ 1060hPa

1.2.15测量范围：身高：70 ~ 200cm  允许误差：+5℃ ~+10℃（含+10℃） ±0.6cm，+10℃ ~+40℃ ±0.5cm

- 服务单元：血压计

2.1需求数量：2套

2.2设备基础参数：

#2.2.1 工作温度：+5°C～+40°C

# 2.2.2工作湿度：15%RH～85%RH（无冷凝）

# 2.2.3电源要求：AC 100-240V，50/60Hz

#2.2.4测量原理：示波法

#2.2.5测量范围：血压：0～299mmHg、脉搏：40～180次/分

#2.2.6测量精度：血压：±3mmHg（±0.4kPa）脉搏：±2%或±2次/分（取较大值）

#2.2.7 显示屏：LCD彩色显示屏，支持清晰读数

#2.2.8适用臂围：17cm～42cm（适配不同体型人群）

#2.2.9测量位置：支持左右臂测量

#2.2.10臂筒调节：自动调节高度，适应不同坐姿

# 2.2.11手臂检测：自动感知手臂伸入，启动语音引导

#2.2.12 肘部定位：电子传感器提示正确手臂位置

2.2.13平均测量模式：支持2-3次连续测量，自动计算平均值

2.2.14打印功能：热敏打印机，支持二维码打印测量结果

2.2.15数据接口：USB接口，支持读取患者ID及数据管理

# 2.2.16 符合医疗器械注册标准（提供注册证及生产许可证）

### 3.服务单元：单导心电

3.1需求数量：2套

3.2设备基本参数

3.2.1 检测通道数：1 个（心电信号）。

3.2.2 测量电极：3 个一体化金属电极，或由 3 个心电电极片经由选配的导联线接到导联线接口上。

3.2.3 测量部位：所测心电信号可为标准 I 导联（右手与左手之间），或胸导联（右手和胸部靠近心脏的部位之间），或 II 导联（右手与左腿之间）。外接导联线测量部位请参

3.2.4幅频特性：1Hz~40Hz

3.2.5内部噪声：≤30μVp-p

3.2.6心率测量范围：30bpm~240bpm

### 4.服务单元：血氧探头

4.1需求数量：2套

4.2设备基本参数

探头适用人群：成人、儿童；测量部位：手指；

符合 YY0784-2010 标准；

测量范围：35%~100%；4、最大平均光输出功率：≤2mW；5、测量误差：在 70%～100%范围内，测量误差为±2%；其中测量误差中的“%”为脉搏氧饱和度百分比。

脉率监测误差：30～250bpm 范围内，监测误差为±2bpm 或±2%，两者取最大。

### 5.服务单元：检测台

5.1需求数量：6

5.2设备基本参数

5.2.1柜子尺寸：宽#深#高(单位:mm) ≥800#700#1800

5.2.2八核64位，主频最高2.2Ghz，内存≥４G，固态存储≥32G

5.2.3触控屏≥27寸，分辨率1920x1080，十点触碰；

5.2.4支持EDP/HDMI 2.1/MIPI/LVDS/DP（TYPE-C )显示接口

5.2.5支持usb2.0、3.0各两个，RS232串口2个；

5.2.6 网络及通信：支持WIFI连接、蓝牙连接，带4G模块；

5.2.7 电源配件：电源适配器；

5.2.8 控制配件：外接启动开关；

5.2.9 集成扫码功能：可快速识读屏幕和纸质上的主流一、二维码，支持TTL/RS-232、USB、RS485等接口协议，采用640×480 CMOS图像传感器，识读精度≥5mil。

5.2.10 支持对接串口设备、蓝牙检测设备

5.2.11 支持无线设备对接，支持http、TCP、websocket等多种网络接口对接方式。

### 6.登陆单元

6.1需求数量：2套

6.2设备基本参数

6.2.1软件参数

系统基本功能：

6.2.1.1系统与设备互连互通，高度自动化、自助化：设备与软件信息双向交互，从登记到完成检查再到形成体检报告，整个过程操作简便，实现了自动化、自助化。

#6.2.1.2并行体检，效率更高：支持多人同时在不同的独立设备上进行体检测量，避免排队，提高业务效率。

6.2.1.3档案管理：依据录入数据，形成客户档案，可以实现档案查询、调阅、权限设置与数据维护，形成健康电子档案，提高档案真实性，实现档案动态化。

6.2.1.4系统管理模块：包括当日检查人员、总体检查人员、仪器项目设备和数据统计等基本模块。

6.2.1.5数据统计模块：用户可根据数据统计模块进行历史趋势对比、查体属性统计、体检人数统计、常见病统计。

6.2.1.6数据管理：管理工作站及服务器可自动接收各个体检设备发送的体检数据。服务器能提供通用数据接口，具备应用集成能力，并能定时将体检数据推送到更高级别的服务器上，供远程服务端自动导入，建立自己的区域健康数据中心。

6.2.1.7登陆工作站：四核处理器，存储64G,，具有恢复功能；可随时调阅任何一个参与者的单项体检结果，集成式体检报告及其历史数据；可进行权限设置；可进行全方位统计分析。

#6.2.1.7报告模式：提供体检报告互联网调阅功能，方便体检者通过互联网远程查询。

6.2.1.8健康指导功能：打印报告能够根据客户体检结果进行趋势分析和主要数据的历史曲线分析；对体检用户进行健康指导，包括饮食、戒烟限酒、运动处方等。

#6.2.1.9网络连接方式：支持有线、无线连接方式。

6.2.1.10支持RS-232串口连接各个设备；

6.2.1.11支持通过无线方式WiFi、蓝牙进行设备连接；

#6.2.1.12支持通过首次身份证、医保卡、人脸识别等进行首次注册，自动可生成二维码，受测者手持二维码即可进行每个设备检测。首次注册以后，不需要携带任何卡片、证件，即可人脸识别后进行全程检测。

6.2.1.13医护工作站支持多种互动方式：可接大屏幕电视，监控各个体检设备的运转情况和各个体检者的检测过程；通过大屏幕进行实时数据图示、健康宣传和其他信息与新闻宣传。

#6.2.1.14支持扩展连接健康大数据中心平台，可以实现慢性病统计分析，实现主要慢病与疾病（高血压、脑卒中、肥胖、糖尿病、冠心病等）的风险预警。

6.2.1.15产品扩容：管理软件为生产厂家自主研发，可以不断扩容，后期如有需要能够快速接入其他设备。

6.2.2软件与数据库

6.2.2.1开放式数据库设计，加密存储。

6.2.2.2支持本地数据同步，并为本地信息化系统、HIS、PACS提供接口和技术支持。

6.2.2.3根据客户需求可以扩展相应体检设备，扩展和增加数据库与系统模块。

6.2.2.4为可能增加的自助健康体检项目预留了模块接口，确保系统的可扩展性。

#6.2.3软件拥有软件著作权证书。

### 7.显示终端设备

7.1需求数量：2套

7.2设备基础参数：

7.2.1显示部分

技术要求

7.2.1.1屏幕尺寸≥65英寸，16:9比例。

7.2.1.2显示技术a-Si TFT-LCD，直下式DLED背光

7.2.1.3分辨率	3840×2160（UHD 4K）

7.2.1.4亮度	≥450 cd/m²（典型值）

7.2.1.5对比度	≥1300:1（典型值）

7.2.1.6可视角度	全视角，89°/89°/89°/89°（CR≥10）

7.2.1.7色域	≥68% NTSC，支持16.7M色显

7.2.1.8表面处理	雾面防眩光（Haze 1%），3H硬度防刮涂层

7.2.1.9刷新率	≥60Hz

7.2.2 触控部分

技术要求

7.2.2.1触控技术红外20点触控，支持手指或非透明介质操作

7.2.2.2触控精度	≤2mm

7.2.2.3触控响应速度	扫描频率≥120Hz，触控寿命≥5000万次

7.2.2.4触控区域有效触控面积≥1427.08mm×805.32mm

兼容系统:支持Windows 7/10、Linux、Android等操作系统

7.2.3硬件配置

技术要求

7.2.3.1处理器	Intel Core i5-11400（六核，主频2.6GHz~4.4GHz）

7.2.3.2内存	≥16GB DDR4

7.2.3.3存储	≥250GB MSATA固态硬盘

7.2.3.4网络	支持Wi-Fi 2.4G/5G双频，有线千兆网口

扩展接口:至少提供HDMI×2、USB 3.0×4、RS232、音频输入/输出、OPS插槽.

## （三）台式健康一体机小型B

### 1.需求数量：4套

### 2.设备基础参数：

操作台通过一体化设计，由医疗设备，交互设备及健康管理软件组合的智能自助健康体检平台，小型健康一体机至少需实现身高、体重、BMI、体温、脉率、血氧饱和度、血压等≥7 项自助体检功能，平台搭载触摸面板，可生成体检报告并打印。具有成熟的建立数字档案功能，并可实现数据对接。

基础参数：

1.身高测量范围：测量范围:90～195cm 、产品显示: 彩屏显示，可连接电脑系统。

2.体重：称重范围：2kg～200kg。

3.BMI 计算方法：通过身高和体重的比值计算出 BMI 指数。

4.体温测量范围：测量误差：≤±0.3℃。测量方式：非接触式。

5.脉率：脉率监测误差：40～240bpm 范围内，监测误差≤±3%。

6.血氧饱和度：血氧测量误差：在 70%～100%范围内，测量误差≤±3%。

7.血压测量范围：血压：0～299mmHg、脉搏：40～180次/分

测量精度：血压：±3mmHg（±0.4kPa）脉搏：±2%或±2次/分（取较大值）

至少包括以下配置：

1.多种登录方式，支持二代身份证登录

2.具备人机交互能力，通过语音、图片、视频等，引导检测人员自主完成测量，现场无需医护人员的使用指引。

#3.自助建档，快速建立个人健康电子档案，通过互联网上传至慢病管理云平台。

4.具备定制化的拓展功能：个性化定制检测设备，可拓展如骨密度、血脂四项等多项检测功能；

5、触控显示模块尺寸≥10 英寸，所有体检均通过触控屏人机交互提示

6、系统可引导用户自助建档，形成连续动态健康档案库；

## （四）袖带式血压计

### 1.需求数量：46套

### 2.设备基础参数：

2.1测量原理:示波法

2.2显示方式:7段LCD显示屏

2.3测量部位:上臂式

2.4袖带适用范围	12～50cm（标配22～32cm）

2.5测量范围：压力：0～300mmHg；脉搏：40～200次/分

2.6精度：压力：±3mmHg；脉搏：±5%

2.7分辨率:1mmHg

2.8不规则脉波检测：需支持，并以图形闪烁提示

2.9电池低电量提示：需支持，并以图形闪烁提示

## （五）蓝牙血氧仪

### 1.需求数量：46套

### 2.设备基础参数：

2.1测量范围：35%~100% 显示范围：35%~99%

2.2测量精度：70%~100%：±2%；50%~69%：±3%；50%以下不作要求（其中百分号“%”为脉搏血氧百分比）

2.3测量范围/显示范围：30bpm~250bpm

2.4测量误差：±2%或±2bpm，两者取大值

#2.5显示血流灌注指数

2.6血氧饱和度越限提示设置范围:下限提示：85%~99%范围内可调，默认为 90%

2.7脉率越限提示设置范围：脉率越限提示范围：上限：100～240bpm 默认 120；下限：30～ 60bpm 默认 50有越限提示功能的血氧仪，脉率和（或）脉搏血氧饱和度超过上限和（或）下限时，血氧仪应出现数值闪烁（光越限提示）同时发出越限提示音，即声光越限提示。

## （六）便携式健康检测一体机

### 1.需求数量：13套

### 2.设备基础参数：

2.1主机主要技术参数

2.1.1具有医疗器械注册证，主机至少集成包括心率、血糖、无创血压、脉率、指脉血氧饱

和度、体温、心电等 7 项检测功能。

#2.1.2操作系统（Android 8.1 及以上）、屏幕、内置检测模块、摄像头、内置身份证读卡器须形成一个整体，具有高集成、高稳定等特点，并具有拓展功能。

2.1.3同时支持移动通信、Wi-Fi、蓝牙网络互联方式。

#2.1.4配备≥10 英寸彩色液晶显示屏，应和主机整合在一起，支持触摸操作，并具备快捷按钮。

2.1.5在无市电情况下，整机可持续工作不小于 4 小时。

2.1.6CPU 至少为四核处理器、主频≥1.2GHz、存储空间≥16GB。

2.1.7离线操作具有数据自动存储功能。

#2.1.8设备易操作、便携带，应当提供一个可携带式双肩背包，可分区收纳。（提实物图图证明，按需提供演示）

2.2检测设备主要技术参数

2.2.1血糖测量规格要求。

2.2.1.1 测量范围：1.1-33.3mmol/L；

2.2.1.2检测时间：5 秒±0.5 秒；

2.2.1.3检测样本为新鲜的末梢毛细血管全血或静脉全血。

2.2.2无创血压测量规格要求。

2.2.2.1符合 YY0670-2008 标准；

2.2.2.2适用人群：不小于 3 岁人群；

2.2.2.3测量技术：振荡法测量；

2.2.2.4血压测量范围：收缩压 40mmHg-275mmHg（5.3～36.7kPa）、舒张压 10mmHg-210mmHg（1.3～28.0kPa）；平均压 20mmHg-230mmHg（2.7～30.0kPa）；

2.2.2.5保护压力值：≤300 mmHg（40.0kPa）；

2.2.2.6静态压力测量范围：0mmHg～300mmHg（0.0kPa～40.0kPa），误差：±3mmHg（±0.4kPa）。

2.2.3血氧测量规格要求。

2.2.3.1 指夹测量方式；

2.2.3.2 提供血氧探头，头适用人群：成人、儿童；测量部位：手指；

2.2.3.3 符合 YY0784-2010 标准；

2.2.3.4 显示范围：0%～100%；

2.2.3.5检测误差：70％～100％范围内，误差为±2％；

2.2.4脉率测量规格要求。

2.2.4.1 测量范围：30bpm～250bpm；

2.2.4.2 测量精度：血氧法：±3bpm\血压法：±3bpm 或±3％，取大者。

2.2.5体温测量规格要求。

2.2.5.1 测量分辨率：≤0.1℃；

2.2.5.2 感温部：非接触式红外传感器；

2.2.5.3 测量范围：32℃～43℃；

2.2.5.4 测量部位：支持耳温和额温两种检测方式检测；

2.2.5.5 适用人群：成人、儿童；

2.2.5.6 大允许误差：35.0℃～42.0℃温度范围内，最大允许误差±0.2℃；其它范围内±0.3℃。

2.2.6心电检查。

2.2.6.1 为标准十二导联，包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V1-6， 并且具有十二导联同步采集，十二导联同步记录的功能；

2.2.6.2 自带并提供自动诊断结果功能，能自动区分正常和异常心电图；

2.2.6.3 符合 YY1139-2013、YY0782-2010、GB10793-2000 标准；

2.2.6.4 心率测量范围：30bpm～300bpm；

2.2.6.5 心率测量误差：±1bpm 或±1%取大者；

2.2.6.6 灵敏度选择: 2.5mm/mV、5 mm/mV、10 mm/mV、20 mm/mV、40 mm/mV、自动六档灵敏度选择；灵敏度准确度为±5％；

2.2.6.7 时间基准选择： 5mm/s、6.25mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s 和 50mm/s；

2.2.6.8 时间常数:≥5 秒；

2.2.6.9 共模抑制比：≥115dB。

## （七）分体式检测设备B型

### 需求数量：2套

### 设备基础参数：

### 1.服务单元：身高体重

1.1.需求数量：2套

1.2.设备基础参数：

1.2.1测量参数：身高，体重，BMI值

1.2.2测量原理：超声波非接触式测高，平衡梁式传感器称重

#1.2.3测量模式：自动/手动测量，手动模式时，红外遥控操作

#1.2.4纬度补偿功能，使体重测量更精确

1.2.5结果打印：自动热敏打印

1.2.6语音提示：语音提示测量步骤，语音播报测量结果

1.2.7校正方式：提供标准校正工具

#1.2.8传输方式：RS-232数据传输，蓝牙数据传输，

1.2.9额定电源：AC 220V±10% 50Hz

1.2.10额定输入功率：≤30W

1.2.11使用环境温湿度：+5℃ ~ +40℃ 10% ~ 95%RH

1.2.12保存环境温湿度：-20℃ ~ +60℃ 10% ~ 95%RH

1.2.13运行大气压力：860 ~ 1060hPa

1.2.14运输和保存大气压力：860 ~ 1060hPa

1.2.15测量范围：身高：70 ~ 200cm  允许误差：+5℃ ~+10℃（含+10℃） ±0.6cm，+10℃ ~+40℃ ±0.5cm

### 2.服务单元：人体成分

2.1需求数量：2套

2.2设备基础参数：

2.2.1生物阻抗分析（BIA）技术

2.2.1.1测量频率：至少5个频率（5kHz、20kHz、50kHz、100kHz、250kHz）。

2.2.1.2测量部位：支持5个肢段独立测量（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）。

2.2.1.3测量方式：8点接触式电极，确保数据准确性。

2.2.2硬件要求

2.2.2.1显示器：10.1英寸彩色触控屏，分辨率≥1280×800像素。

2.2.2.2量程与精度：

最大量程≥300kg，精度±0.1kg。

测量时间：单次测量时间≤50秒。

数据存储：内置存储≥100,000条测量数据，支持数据导出。

2.2.2.3数据传输与接口

输出接口：USB 2.0×3、RS232×1、RJ45网络接口。

无线传输：蓝牙、Wi-Fi。

2.2.2.4.基础体成分分析需具备：

体水分分析：细胞内液（ICW）、细胞外液（ECW）、总水分（TBW）、水肿指数、ECW/TBW比率。

肌肉与脂肪分析：

肌肉量（全身及分肢段）、骨骼肌质量、体脂肪质量（全身及分肢段）。

去脂肪质量（FFM）、蛋白质含量、矿物质含量。

2.2.2.5肥胖与代谢评估需具备

肥胖指标：BMI、体脂肪率（PBF）、腰臀比（WHR）、腰围（WC）。

内脏脂肪：L4-L5椎骨水平的内脏脂肪面积（VFA）、皮下脂肪面积（SFA）。

2.2.2.6肌肉功能与健康评估需具备

肌肉质量评估：握力测量（N、kgf），支持肌肉品质分析。

生物阻抗向量分析（BIVA）：用于评估细胞健康状况。

相位角（PhA）：50kHz全身相位角，并提供百分位参考。

2.2.2.7功能与系统要求

健康评分系统：综合评估体成分数据，提供健康分数。

数据管理：支持批量导出（USB/蓝牙/Wi-Fi），可连接医疗信息系统（HIS）。

适用人群：年龄范围6-85岁，支持儿童及成人测量。

软件扩展：支持慢病管理（如三高共管）系统对接。

### 3.服务单元：血压计

3.1需求数量：2套

3.2设备基础参数：

3.2.1 工作温度：+5°C～+40°C

3.2.2工作湿度：15%RH～85%RH（无冷凝）

3.2.3电源要求：AC 100-240V，50/60Hz

#3.2.4测量原理：示波法（需提供国际标准认证，如ISO 81060-2）

3.2.5测量范围：血压：0～299mmHg、脉搏：40～180次/分

3.2.6测量精度：血压：±3mmHg（±0.4kPa）脉搏：±2%或±2次/分（取较大值）

3.2.7 显示屏：LCD彩色显示屏，支持清晰读数

3.2.8适用臂围：17cm～42cm（适配不同体型人群）

3.2.9测量位置：支持左右臂测量

3.2.10臂筒调节：自动调节高度，适应不同坐姿

3.2.11手臂检测：自动感知手臂伸入，启动语音引导

#3.2.12 肘部定位：电子传感器提示正确手臂位置

3.2.13平均测量模式：支持2-3次连续测量，自动计算平均值

3.2.14打印功能：热敏打印机，支持二维码打印测量结果

3.2.15数据接口：USB接口，支持读取患者ID及数据管理

# 3.2.16符合医疗器械注册标准（提供注册证及生产许可证）

### 4.服务单元：十二导心电

4.1需求数量：4套

4.2设备基础参数：

#4.2.1支持1-2-3步快捷操作，配备LED灯引导电极连接。

4.2.2 操作界面及按键需为中文标识。

4.2.3 支持实时12导联心电图采集及自动分析，可生成任意1-12导联节律报告。

#4.2.4 需配备心电图信号质量实时指示功能，提示电极松动或故障。

4.2.5 主屏幕显示绿、黄、橙、红四色编码波形，实时监测信号质量。

#4.2.6 采样率≥8000样本/秒/导联。

4.2.7 一体化导联线设计，避免分体式导联的繁琐连接。

4.2.8 自动频率响应范围：0.05-150Hz（多档可调，需涵盖0.5-40Hz等临床常用模式）。

4.2.9 节律频率响应范围：0.05-150Hz（多档可调）。

4.2.10 滤波功能：需支持50Hz交流电干扰滤波、肌电滤波、基线漂移滤波及高低通滤波。

#4.2.11 配备65键标准数字键盘（含特殊字符输入功能），需提供键盘保护膜。

4.2.12 定标灵敏度：1mV，误差±5%。

4.2.13 抗极化电压：±300mV直流电压下灵敏度变化≤±5%。

4.2.14 除颤保护：符合IEC60601-1、IEC60601-2-25及AAMI EC11:1991安全标准。

4.2.15 道间干扰＜0.5mm（标准增益10mm/mV）。

4.3显示及打印

4.3.1 6.5英寸彩色触摸屏（固定式），分辨率≥800×600。

4.3.2 屏幕需显示时间、患者信息、信号质量、电池电量、网络状态及电极脱落提示。

#4.3.3 报告格式：支持3x4+1R、6x2、12x1（标准及Cabrera格式）、全景12导联等至少6种格式。

4.3.4 支持打印前预览功能。

4.3.5 节律报告可自定义1-12导联组合。

4.3.6 热敏打印机，分辨率≥8点/mm，支持A4折叠纸打印。

#4.3.7 电池容量≥7100mAh（11.1VDC），单次充电需支持≥30份心电图或30分钟连续节律采集，待机≥4小时。

4.3.8充电时间：4小时内充至95%电量。

4.3.9电池状态显示：电量百分比、温度、充放电电流，低电量时声光报警。

4.3.10 内置DXL 12导联自动分析算法。

#4.3.11STEMI辅助诊断：需提供STEMI-CA（梗死相关冠脉定位）及关键事件分类功能。

4.3.12性别特异性分析：女性V2、V3导联ST段抬高阈值自动调整为0.15mV（符合AHA指南）。

4.3.13儿科分析：支持新生儿至青少年12个年龄组，新生儿按3天间隔细分。

#4.3.14起搏器分析：支持4种起搏检测模式，可同步程控采集。

#4.3.15图形化显示ST段水平面及额面变化趋势。

4.3.16文件格式：支持XML（1.03-1.04.02）、PDF、XML SVG。

4.3.17本地存储：≥200份12导联心电图（10秒/500Hz）及≥200个预约记录。

4.3.18扩展存储：支持通用U盘导出数据。

4.3.19整机重量≤8.5kg（含电池、导联线、200页打印纸等附件）。

4.3.20运输重量≤17.1kg。

4.3.21尺寸≤310mm（宽）×405mm（深）×205mm（高）。

### 5.服务单元：血氧探头

5.1需求数量：2套

5.2设备基本参数

探头适用人群：成人、儿童；测量部位：手指；

符合 YY0784-2010 标准；

测量范围：35%~100%；4、最大平均光输出功率：≤2mW；5、测量误差：在 70%～100%范围内，测量误差为±2%；其中测量误差中的“%”为脉搏氧饱和度百分比。

脉率监测误差：30～250bpm 范围内，监测误差为±2bpm 或±2%，两者取最大。

### 6.服务单元：动脉硬化检测

6.1需求数量：2套

6.2设备基本参数

6.2.1ABI（踝臂指数）：测量范围0.3~3.0，精度±0.03。

6.2.2UT（脉波上升时间）：自动计算并显示。

6.2.3%MAP（平均动脉压）：四肢同步测量。

6.2.4全自动检测，支持心律不齐患者（如房颤）的准确测量。

重复性误差≤5%。

6.2.5baPWV（臂踝脉搏波传导速度）：双侧独立测量，范围300~3000 cm/s，精度±5%。

6.2.6采用高精度压力传感器，采样频率≥1kHz。

6.2.7Steno-Stiffness图表：硬化-阻塞可视化示意图，自动生成风险分级。

6.2.8血管年龄评估：基于数据库自动计算并对比同龄健康人群数据。

6.2.9采用★双层线性膨胀传感器（Oscillometric法），支持下肢血压信号精准捕捉。

6.2.10★外周血管压力同步检测技术：同一心动周期内完成四肢信号采集。

6.2.11内置★智能滤波功能，可自动剔除噪音波形。

6.2.12 7英寸以上彩色触摸屏，分辨率≥800×480像素，支持中文界面。

6.2.13支持有线（RJ45）、无线（Wi-Fi）传输，可对接医院HIS/LIS系统。

6.2.14支持患者ID快速检索，存储容量≥10,000例。

6.2.15报告格式：PDF/Excel，含波形图、标准曲线及风险分析示意图。

6.2.16自动生成baPWV、ABI年龄校正参考曲线。

6.2.17可显示四肢脉搏波波形图及PWV趋势分析。

6.2.18支持远程数据共享及电子病历整合（需符合HL7/DICOM协议）

### 7.服务单元：视力检测

7.1需求数量：2

7.2设备基本参数

7.2.1视标类型：采用标准E字图视力表

7.2.2检测功能：视力检测、色盲色弱检测、散光检测

7.2.3使用距离： 2-5M

7.2.4操作要求：支持遥控器操作，无需外接设备，自助式半客观检测

7.2.5支持色觉测试，色觉测试图≥12幅彩色视图

7.2.6数据传输：连接系统以后，保存至本地，并可自动即时传输数据

7.2.7视标等级：4.0-5.3

### 8.服务单元：眼底检测

8.1需求数量：2

8.2设备基本参数

8.2.1 视场角≥30度

8.2.2 最小瞳孔直径≤3.5mm

8.2.3 屈光度调节范围 ：-15D～+15D

8.2.4 调焦方式：自动

8.2.5 相机像素：≥800万

8.2.6 眼底照明方式：红外 LED

8.2.7 闪光方式：自然白光 LED

8.2.8 图片格式：JPG

8.2.9 文件保存：外部存储

8.2.10 摄像闪光的相关色温4500K≤TC≤6700K

8.2.11 分辨率视场中心处≥60 lp/mm

#8.2.12 支持自动语音提示

8.2.13 网络连接：支持4G

#8.2.14 糖尿病视网膜病变眼底图像辅助诊断软件通过国家食品药品监督管理局医疗器械三类注册批准；眼底诊查图像及数据管理软件通过国家食品药品监督管理局医疗器械二类注册批准；并可在国家食品药品监督管理局政务服务网站查询到注册证编号、产品或技术服务名称等信息。

### 9.服务单元：中医体质检测

9.1需求数量：2

9.2设备基本参数

9.2.1采用中医体质辨识最常用的检测方法，问卷答题式，操作简易快速。

#9.2.2多题库模式：内置两种题库类型，36道题目适用于老年人群，63道题目适用于其他人群。后台模式可选。

#9.2.3通过对受测者面型特征、体型特征、饮食嗜好选定，结合进行体质分析判断，能够提供截图

9.2.4提供营养方案、药物调理方案、饮食调理方案等。

9.2.5具备软件著作权证。

### 10.服务单元：检测台

10.1需求数量：16

10.2设备基本参数

10.2.1柜子尺寸：宽#深#高(单位:mm) ≥800#700#1800

10.2.2八核64位，主频最高2.2Ghz，内存≥４G，固态存储≥32G

10.2.3触控屏≥27寸，分辨率1920x1080，十点触碰；

10.2.4支持EDP/HDMI 2.1/MIPI/LVDS/DP（TYPE-C )显示接口

10.2.5支持usb2.0、3.0各两个，RS232串口2个；

10.2.6 网络及通信：支持WIFI连接、蓝牙连接，带4G模块；

10.2.7 电源配件：电源适配器；

10.2.8 控制配件：外接启动开关；

10.2.9 集成扫码功能：可快速识读屏幕和纸质上的主流一、二维码，支持TTL/RS-232、USB、RS485等接口协议，采用640×480 CMOS图像传感器，识读精度≥5mil。

10.2.10 支持对接串口设备、蓝牙检测设备

10.2.11 支持无线设备对接，支持http、TCP、websocket等多种网络接口对接方式。

### 11.登陆单元

11.1需求数量：2套

11.2设备基本参数

11.2.1软件参数

系统基本功能：

11.2.1.1系统与设备互连互通，高度自动化、自助化：设备与软件信息双向交互，从登记到完成检查再到形成体检报告，整个过程操作简便，实现了自动化、自助化。

#11.2.1.2并行体检，效率更高：支持多人同时在不同的独立设备上进行体检测量，避免排队，提高业务效率。

11.2.1.3档案管理：依据录入数据，形成客户档案，可以实现档案查询、调阅、权限设置与数据维护，形成健康电子档案，提高档案真实性，实现档案动态化。

11.2.1.4系统管理模块：包括当日检查人员、总体检查人员、仪器项目设备和数据统计等基本模块。

11.2.1.5数据统计模块：用户可根据数据统计模块进行历史趋势对比、查体属性统计、体检人数统计、常见病统计。

11.2.1.6数据管理：管理工作站及服务器可自动接收各个体检设备发送的体检数据。服务器能提供通用数据接口，具备应用集成能力，并能定时将体检数据推送到更高级别的服务器上，供远程服务端自动导入，建立自己的区域健康数据中心。

11.2.1.7登陆工作站：四核处理器，运行内衬4，存储64G,，具有恢复功能；可随时调阅任何一个参与者的单项体检结果，集成式体检报告及其历史数据；可进行权限设置；可进行全方位统计分析。

#11.2.1.7报告模式：提供体检报告互联网调阅功能，方便体检者通过互联网远程查询。

11.2.1.8健康指导功能：打印报告能够根据客户体检结果进行趋势分析和主要数据的历史曲线分析；对体检用户进行健康指导，包括饮食、戒烟限酒、运动处方等。

#11.2.1.9网络连接方式：支持有线、无线连接方式。

11.2.1.10支持RS-232串口连接各个设备；

11.2.1.11支持通过无线方式WiFi、蓝牙进行设备连接；

#11.2.1.12支持通过首次身份证、医保卡、人脸识别等进行首次注册，自动可生成二维码，受测者手持二维码即可进行每个设备检测。首次注册以后，不需要携带任何卡片、证件，即可人脸识别后进行全程检测。

11.2.1.13医护工作站支持多种互动方式：可接大屏幕电视，监控各个体检设备的运转情况和各个体检者的检测过程；通过大屏幕进行实时数据图示、健康宣传和其他信息与新闻宣传。

#11.2.1.14支持扩展连接健康大数据中心平台，可以实现慢性病统计分析，实现主要慢病与疾病（高血压、脑卒中、肥胖、糖尿病、冠心病等）的风险预警。

11.2.1.15产品扩容：管理软件为生产厂家自主研发，可以不断扩容，后期如有需要能够快速接入其他设备。

11.2.2软件与数据库

11.2.2.1开放式数据库设计，加密存储。

11.2.2.2支持本地数据同步，并为本地信息化系统、HIS、PACS提供接口和技术支持。

11.2.2.3根据客户需求可以扩展相应体检设备，扩展和增加数据库与系统模块。

11.2.2.4为可能增加的自助健康体检项目预留了模块接口，确保系统的可扩展性。

### 12.显示终端设备

12.1需求数量：2套

12.2设备基础参数：

12.2.1显示部分

技术要求

12.2.1.1屏幕尺寸≥65英寸，16:9比例

12.2.1.2显示技术a-Si TFT-LCD，直下式DLED背光

12.2.1.3分辨率	3840×2160（UHD 4K）

12.2.1.4亮度	≥450 cd/m²（典型值）

12.2.1.5对比度	≥1300:1（典型值）

12.2.1.6可视角度	全视角，89°/89°/89°/89°（CR≥10）

12.2.1.7色域	≥68% NTSC，支持16.7M色显

12.2.1.8表面处理	雾面防眩光（Haze 1%），3H硬度防刮涂层

12.2.1.9刷新率	≥60Hz

12.2.1.10触控技术红外20点触控，支持手指或非透明介质操作

12.2.1.11触控精度	≤2mm

12.2.1.12触控响应速度	扫描频率≥120Hz，触控寿命≥5000万次

12.2.1.13触控区域有效触控面积≥1427.08mm×805.32mm

兼容系统:支持Windows 7/10、Linux、Android等操作系统

12.2.1.14处理器	Intel Core i5-11400（六核，主频2.6GHz~4.4GHz）

12.2.1.15内存	≥16GB DDR4

12.2.1.16存储	≥250GB MSATA固态硬盘

12.2.1.17网络	支持Wi-Fi 2.4G/5G双频，有线千兆网口

扩展接口:至少提供HDMI×2、USB 3.0×4、RS232、音频输入/输出、OPS插槽.

## （八）集成式健康检测空间

### 需求数量：2套

### 设备基础参数：

健康检测空间站由检测单元、问诊单元两部分组成，检测单元至少包含能够测量身高、体重、BMI、体温、血压、血氧、心电、心率、血糖、尿酸、血脂四项（甘油三酯（TG）、总胆固醇（TC）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）和低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C））、人体成分；服务单元需具备满足隐私空间、灯光控制模块；问诊单元需实现医生健康咨询功能；基础参数：

1、身高测量范围: 90cm～195cm 测量方式：电子式。

2、体重测量范围：5kg-200kg 之间。测量方式：电子式。

3、BMI 计算方法：通过身高和体重的比值计算出 BMI 指数。

4、体温测量范围：

测量误差：35℃～42℃温度测量范围内，测量误差：≤±0.3℃。测量方式：非接触式。

5、血压测量范围：

静态压力示值最大允许误差≤±3 mmHg (±0.4 kPa)

静态压力测量范围：0～280mmHg。

血压测量范围：收缩压：60～230mmHg；舒张压：40～130mmHg

测量方式：电子式，能够测量舒张压和收缩压。

6、血氧测量范围：

为 70%-100%之间。测量误差：≤±2%。测量方式：非侵入式。

7、心电：12 导心电，增益至少满足三项：1.25 mm/mV、2.5mm/mV、5 mm/mV、10 mm/mV、10/5 mm/mV、20/10 mm/mV、20 mm/mV。

8、心率测量范围：30～300bpm，最大允许误差为≤±2 或显示值的±2%。

9、血糖测量范围：血糖应≥1.1～33.3mmol/L。

10、尿酸测量范围：尿酸应≥0.18～1.19mmol/L。

11、总胆固醇测量范围：总胆固醇应≥2.59～10、35mmol/L。

12、血脂四项测量范围：TG 的测量范围为 0.56-11.29 mmol/L，TC 的测量范围为 2.59-10.35 mmol/L，HDL-C 的测量范围为0.78-3.12 mmol/L，LDL-C 的测量范围为 1.81-7.47 mmol/L。

测量误差：TG 的测量误差≤0.1 mmol/L，TC 的测量误差≤0.26 mmol/L，HDL-C 的测量误差≤0.1 mmol/L，LDL-C 的测量误差≤0.32 mmol/L。

13、人体成分：具备不少以下五种肌肉质量、脂肪值、骨骼重量、体内水分含量、基础代谢、体型等。

至少包括以下配置：

一、健康空间站主体

1.健康检测：用户可以通过健康空间站进行身体健康数据的采集、存储、分析和展示，包括身体指标等，以便掌握自己的身体状况。

#2.健康检测空间外结构主体根据具体需求，大小可定制化。

## （九）台式健康一体机小型B

### 9.1需求数量：4套

### 9.2设备基础参数：

操控台通过一体化设计，由医疗设备，交互设备及健康管理软件组合的智能自助健康体检平台，小型健康一体机至少需实现身高、体重、BMI、体温、脉率、血氧饱和度、血压等≥7 项自助体检功能，平台搭载触摸面板，可生成体检报告并打印。具有成熟的建立数字档案功能，并可实现与院内数据对接。

基础参数：

9.2.1.身高测量范围：测量范围:90～195cm 、产品显示: LCD显示，可连接电脑系统。

9.2.2体重：称重范围：2kg～200kg。

9.2.3BMI 计算方法：通过身高和体重的比值计算出 BMI 指数。

9.2.4体温测量范围：测量误差：≤±0.3℃。测量方式：非接触式。

9.2.5脉率：脉率监测误差：40～240bpm 范围内，监测误差≤±3%。

9.2.6血氧饱和度：血氧测量误差：在 70%～100%范围内，测量误差≤±3%。

9.2.7血压测量范围：血压：0～299mmHg、脉搏：40～180次/分测量精度：血压：±3mmHg（±0.4kPa）脉搏：±2%或±2次/分（取较大值）

9.2.8单导心电检测： 检测通道数：1 个（心电信号）、测量电极：3 个一体化金属电极，或由 3 个心电电极片经由选配的导联线接到导联线接口上。测量部位：所测心电信号可为标准 I 导联（右手与左手之间），或胸导联（右手和胸部靠近心脏的部位之间），或 II 导联（右手与左腿之间）。外接导联线测量部位请参。幅频特性：1Hz~40Hz 、内部噪声：≤30μVp-p

心率测量范围：30bpm~240bpm。

至少包括以下配置：

#1.多种登录方式，支持二代身份证登录、支持院内卡登录、支持游客模式、支持身份证号登录

2.具备人机交互能力，通过语音、图片、视频等，引导检测人员自主完成测量，现场无需医护人员的使用指引。

3.自助建档，快速建立个人健康电子档案，通过互联网上传至慢病管理云平台。

4.具备定制化的拓展功能：个性化定制检测设备，可拓展如骨密度、血脂四项、肺功能等多项检测功能；

5、触控显示模块尺寸≥15 英寸，所有体检均通过触控屏人机交互提示

6、系统可引导用户自助建档，形成连续动态健康档案库；

## （十）智能共享柜子

### 10.1需求数量：5套

### 10.2设备基础参数：

10.2.1用于面向慢病人群刷脸自助借还检测设备服务；

10.2.2自带工控机服务器及后台管理系统，具备检测设备管理、用户管理及检测设备借还记录查询等功能。

10.2.3柜体验证方式：支持人脸识别、刷卡、机械手动开锁、系统程序控制开锁等多种开锁方式

10.2.4门数：对开门（不少于2）

10.2.5柜体：支持定制主柜、副柜

10.2.6柜门：透明透光

10.2.7材质：框体选用优质加厚冷轧钢板及高强度钢化玻璃

10.2.8灯光：顶部灯箱

10.2.9一体化触摸显示屏尺寸：10至15英寸

10.2.10最佳分辨率：需支持1920 × 1080@ 60 Hz

10.2.11触摸屏类型：电容触摸屏

10.2.12触摸方法：手指 / 电容笔

10.2.13单点触摸寿命：≥5000 万次

10.2.14主板CPU：Intel i3/酷睿或以上，双核 3.3GHz / 四核 1.99GHz

10.2.15主板内存：不低于4G内存

10.2.16主板储存：不低于64G固态硬盘64G/128G(可选），机械 500G/1T/2T

10.2.17工控服务器CPU：intel i7 3612QM 主频2.1GHz-3.1GHz

10.2.18工控服务器内存：DDR3L 16G 1600MHz

10.2.19工控服务器适配显卡：Intel HD Graphics 4000

10.2.20支持设备现场安装调试

# *二、商务要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；分支机构投标的，必须由总公司（总所）授权【依据《投标人资格声明函》及其附件、分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书】。

（二）投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。投标产品属于医疗器械的，投标产品应按《医疗器械注册与备案管理办法》要求，办理医疗器械注册证或者办理备案。投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

（三）供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。

（四）报价包含设备与医院信息系统对接的费用，包括并不限于慢病管理系统、HIS、LIS、随访系统、集成平台、数据中心系统等。

# 三、服务要求

*1.包换期：在三个月内出现质量问题应立即更换

*2.免费保修期：不少于三年，需提供原厂、或者原厂国内的分支机构、或者原厂授权的售后服务机构出具的售后服务承诺函，并加盖出具承诺单位的公章

3.保修期内，出现质量问题时，电话响应时间小于 2 小时，到达现场时间小于 8 小时，48 小时排除故障，若无法修复正常使用，成交方必须提供同规格、同型号、同参数的设备保证采购方使用，如同一故障发生三次，或在二个月内无法修复，成交方无条件换货，如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期

4.保修期后，成交单位承诺负责维修，维修只收取设备零配件成本费，免人工费、交通费等

5.设备在安装使用地区有维修站（请写出详细地址和电话）

6.提供 24 小时服务支持电话

7.技术培训：提供不少于 3 人次技术培训，至操作人员学会为止，承诺提供技术使用培训记录。并包括简单的维修保养培训

8.国内备件库有足够的备件提供，保证产品得到及时维护

9.技术资料要求：提供完整的技术资料，包括但不限于保修期内原厂售后服务承诺函（厂家加盖公章），产品验收标准（含产品合格证、验收清单等）；维修手册各壹套（进口产品需提供），中文操作手册两套；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料

10.专用工具：卖方应提供一套维修所需的专用工具及其清单

11.备品备件：卖方应提供设备主要备品备件及其单价，提供质保期满后售后服务收费清单（不在清单中列出的项目不允许收费）

*12.供应商应提供设备质保期满后全保修服务费用及价格（年为单位），不超过中标价的5%

13.验收标准和验收方法：设备按国家行业标准进行验收

14.产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；计量设备应能通过计量部门的验收，费用由卖方承担。实行现场验收，由卖方负责并会同买方及有关专家进行验收

*15.到货期：合同签订后 30 日内，国产设备交付日期距生产日期超过3个月（进口设备交付日期距生产日期超过6个月）的设备不予验收合格。

16.到货地点：供货单位负责将设备在使用单位指定的地点安装调试。安装完成后 3 个工作日内提出验收申请，由供方、使用科室、设备管理部门共同组织验收

*17.设备所有软件（如有）终身免费升级（发布后三个月内

*18.承诺开放设备数据接口（如有），承诺提供设备数据格式、接口标准、通讯方式等接口信息，并出具书面承诺及说明

19.承诺提供电子版设备使用说明书和简易操作手册；如需要根据设备使用方要求提供设备相关文档资料扫描、上传服务。