麻醉超声机技术参数

- 货物名称：

  - 全数字化平板便携式彩色多谱勒超声诊断系统

- 用途说明：

  - 腹部、神经、小器官、浅表、妇科、产科、儿科、心脏、血管、泌尿、急诊、介入其他等全身应用

- 系统技术规格及概述：

  - ≥15寸无缝纯平投射式电容屏

  - 机器内置3个可激活探头接口

  - ≥3个USB 3.0接口

  - 主机重量≤7.5Kg

  - 数字波束增强器

  - 多倍波束合成

  - 二维灰阶模式

  - 组织谐波成像模式

  - 宽带频移谐波

  - 组织特异性成像、频率复合成像、空间复合成像、斑点抑制成像

  - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量多普勒模式）、频谱多普勒成像：脉冲多普勒、组织多普勒成像

  - M型模式

  - 独立角度偏转

  - 扩展成像、实时双幅对比成像

  - 一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变）

  - 全屏放大、局部放大（支持前端、后端放大）

  - 回波增强技术

  - 智能血流跟踪（自动随探头移动，取样框自动角度偏转、自动跟踪血流显示情况，无需手动调节）

  - 腹部、心脏、血管、小器官，神经测量软件包

  - 图像后处理，可处理参数≥26种

  - 支持手动触摸屏上注释、支持手动触摸屏上包络测量、支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览）

  - 磁影技术单元，基于磁场感应技术，通过提示探头与穿刺针空间位置关系的俯视投影图、磁场信号强度、带刻度标尺的引导延长线等图标，能够实时引导、提示针体与针尖位置

  - 穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头

  - ≥142种体位图

  - 可支持DICOM 3.0

  - 具有远程图像通讯功能，超声机器内同时具有手机扫二维码和输入账号密码两种登录功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看，并可以在手机和电脑端进行添加备注

  - 支持多国语言，英语,中文等等,（包括键盘输入、注释、操作面板等）

  - 内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导

  - 智能追踪探头信息，探头内置记忆芯片，可自动记录设备序列号等信息，自动写入病例，便于设备管理与追溯

- 测量/分析和报告

  - 常规测量

距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

  - 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

神经、腹部、小器官、血管

- 电影回放和原始数据处理

  - 所有模式下可用

  - 支持手动、自动回放

  - 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间380s；向前：115s)

  - 图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式8种、M模式5种、彩色模式5种、PW模式10种。。

  - 支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

- 检查存储和管理（内置超声工作站）

  - 检查存储

≥120GB SSD硬盘、内置超声工作站

多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 连通性要求

  - 支持有线或无线网络连接

  - iStorage网络存储

- 系统技术参数及要求

  - 二维灰阶模式

数字化声束形成器

数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

扫描线：每帧线密度≥512超声线

发射声束聚焦：发射≥7段

扫描频率：

电子凸阵：超声频率范围	1.0- 5.7 MHz

电子线阵：超声频率范围	2.5-20 .5MHz

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

最大显示深度:≥36cm

最大帧率: ≥999 帧/秒

TGC: ≥6段

二维灰阶：≥250

动态范围: ≥220

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱: ≥8种

  - 彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

最大帧率: ≥364 帧/秒

支持B/C 同宽

- 探头规格

  - 探头配置：凸阵探头、按键磁影线阵、超高频探头各一把

  - 探头频率：

频率带宽1.3-16.2MHz（依赖不同探头）

所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

振元：最大有效振元数≥192振元

  - 穿刺引导

凸阵、线阵、具备多角度穿刺引导功能

  - 凸阵探头频率范围: 1.0- 5.7 MHz，扩展后最大角度可达141°，

  - 线阵探头频率范围: 	2.5-23 MHz，扩展后最大角度40°

  - B/M、彩色、能量多普勒、组织多普勒输出功率可选择分级调节

- 外设和附件

  - 台车（包括：耦合剂杯套组、储物篮、打印机架、AC电源及电源线、辅助输出电源线、纸巾架）

  - 支持电源卷线器。