有创呼吸机

一、整机与显示要求

- 1.适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持；整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源，方便院内和短途转运；主机设计使用年限≥10年。屏幕采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280*800像素；屏幕可显示多至4道波形同屏显示，波形的颜色可调；≥3种环图，支持波形、环图、监测值同屏显示；支持全参数显示界面和大字体界面；呼吸波形及环图可冻结，呼吸环图可存储、对比；具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量变化大小等参数变化。（提供相关有效证明材料的，有效证明材料：可以是产品彩页或官网截图或产品使用说明书）

- 2.支持显示≥72小时的全部监测参数趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。

- 3.不小于120分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配电池延长至不小于240分钟（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上；吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染。

二、呼吸模式及功能

- 1.标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%递减波和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。容量模式流速波形可调方波、50%递减波和100%递减波。高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）（提供相关有效证明材料的，有效证明材料：可以是产品彩页或官网截图或产品使用说明书）

- 2.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式；具备高流速氧疗功能，氧疗流速（最大可调≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能；具备呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。

- 3.标配手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰。

- 4.标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定，具有自动气管插管阻力补偿功能（如ATRC，TRC，ATC），导管孔径和补偿百分比可设。

- 5.可升级静态P-V环图（或P-V工具），辅助医生确定最佳PEEP值。

- 6.具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能。

7、具备明暗变化动态肺视图功能，吸气时变明亮，呼气时变暗淡。

三、设置参数

- 1.潮气量：20ml—2000ml

- 2.呼吸频率：1—100/min

- 3.吸气流速：6—180L/min

- 4.SIMV频率：1—60/min

- 5.吸呼比：4:1—1:10

- 6.最大峰值流速：210L/min

- 7.吸气压力：5—80 cmH2O

- 8.压力支持：0—80cmH2O

- 9.PEEP：0—50 cmH2O

- 10.吸气时间：0.1—10s

- 11.压力上升时间：0—2s

- 12.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF

- 13.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

- 14.呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%

四、监测参数

- 1.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压。

- 2.分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比。

- 3.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量（如TVe/IBW或VT/PBW）。

- 4.呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

- 5.肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数，呼吸功。

- 6.支持升级（原装同品牌）旁流CO2监测，抽气速率≥100 ml/min，主流CO2监测，可监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，支持监测容积-CO2环图。

五、报警参数

- 1.智能化分级报警、声光报警

- 2.气道压力：过高报警

- 3.分钟通气量：过高/过低报警

- 4.呼出潮气量：过高/过低报警

- 5.呼吸频率：过高/过低报警

- 6.窒息报警，时间可设置（5-60s）

六、系统功能要求

- 1.病人数据，屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。

- 2.具备开机自检和图形化及文字提示功能；具有漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。

- 3.电源方案：支持交流和直流（12V）两种供电方式。

- 4.气源方案：支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

七、信息化功能要求

- 1.信息互连：支持有线和无线（内置WiFi模块）方式直接与同品牌监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求；支持与床旁监护仪，输注泵，床旁超声等设备同网络连接到护士站中央站，并实现同屏显示多品类设备的参数，波形和报警信息。

- 2.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。

高端转运呼吸机

一、整机与显示要求

- 1.通过EN1789和YY0600.3转运标准测试，通过RTCA/DO-160G和EN 13718-1直升机转运标准测试。

- 2.适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持。

- 3.整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源，高性能涡轮，峰值流速≥260L/min，采用≥10英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥1280*800像素，可同时显示波形和监测参数，具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度；电池续航时间1块电池≥5小时，可选配两块电池≥10小时，呼吸机整机重量≤6.5kg。（提供相关有效证明材料的，有效证明材料：可以是产品彩页或官网截图或产品使用说明书）

- 4.提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携。

- 5.可通过台车集成输注泵，转运途中更加高效便携。

- 6.可配备自动同步床旁重症呼吸机设置到转运呼吸机功能，转运过程通气治疗不改变。

- 7.配置无消耗型氧传感器，无需校准和更换；具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。

- 8.支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

- 9.支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。

- 10.具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。

二、环境适应性要求

1.防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。

2.最高工作海拔≥6800m，满足高海拔和直升机转运要求。

3.工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。

4.具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。

三、呼吸模式及功能

1.标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等），无创通气模式和氧疗模式。（提供相关有效证明材料的，有效证明材料：可以是产品彩页或官网截图或产品使用说明书）

2.呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。

3.标配动态肺视图。

4.标配增氧、吸痰、吸气保持功能。

5.标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。

6.配脱机工具SBT，静态PV环和肺复张工具。

四、设置参数

1.潮气量：20ml—4000ml

2.吸气压力：1—80 cmH2O

3.呼气末正压：0—50 cmH2O

4.吸入氧浓度：21—100%

5.吸气时间：0.1—10s

6.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF

7.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

8.呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%

9.氧疗流量：2—80L/min

五、监测参数和报警

1.监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。

2.波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间、CO2—时间波形、SpO2—时间波形。

3.报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。

六、信息化功能要求

1.信息互连：支持多种无线方式，灵活将呼吸机数据传输到远程终端，实现患者的远程实时监控，满足转运过程中的信息化的需求。