电子十二指肠内窥镜

（全高清电子内镜系统）技术参数

一、设备适用范围：

设备适用于消化道疾病的检查和治疗，能诊断、发现消化道疾病的病变，能显示病灶部位、边界和范围，内镜处理器具有拍摄和录制病变影像资料的功能，能保存原始高清影像，能为进一步完善后续筛查和制定诊疗方案提供依据。

二、设备总体要求：

1.高清视频信号输出分辨率≥1920x1080；

2.面板按钮为触控按键，且前面板能防止液体泼溅；

3.要求设备为分体式设计，处理器和光源独立，便于散热，减少故障；

4.图像处理器主机具有内置工作站功能，能直接在床旁编辑和打印检查报告；

5.强大的兼容性：可兼容同品牌胃肠镜、超声内镜等，方便采购方整合设备资源，拓展诊疗平台。

三、图像处理器技术参数：

1.图像处理器主机具有≥400G的内置存储容量，具备离线诊断功能，能够实时保存录制患者病变的高清图片和手术视频资料到主机系统；

2.测光模式调节功能：平均测光、峰值测光、全自动测光、测光级别范围﹣9～9级；

3.具有电子放大功能，放大倍数可设置1.0-4.0倍,三档可调。

四、冷光源技术参数：

1.主机为多路LED光源，形成多光谱复合光源，根据光学原理，使设备达到最好的亮度和清晰度，能更好的满足临床诊断和治疗；

2.主灯连续使用寿命：≥20000小时，节约科室使用成本；

3.支持白光和两种特殊光照明模式，共有三种照明模式，凸显血管和粘膜病变，提高早期癌筛查检出率；

4.长寿命静音气泵，送气量等级：四级（OFF、L、M、H）；

5.具有透光模式，方便双镜联合手术的开展。

五、专用台车技术参数：

1.配带有隔离电源的内镜专用台车，具有一键开关功能；具有更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性，安全方便可靠；

2.监视器承载臂可360°旋转调节。

六、专业医用显示器技术参数：

1.24英寸高清医用液晶显示器；

2.分辨率≥1920x1080；

3.信号输入：DVI/SDI//CVBS/Video/S-Video。

七、十二指肠内窥镜技术参数：

1.视野角：视向角≥105°，视野方向：侧视；

2.景深：4mm-60mm；

3.钳道孔内径≥4.2mm；

4.头端部外径≤13.5mm；插入部主软管外径≤11.3mm；

5.有效工作长度≥1240mm；

6.弯曲角度：上≥120°下≥90°，左≥90°右≥110°。