全自动化学发光免疫分析仪技术参数要求

- 方法学：磁微粒化学发光法；

- 可开展项目：至少包括Aβ1-42、P-tau-181、AD7C-NTP、IL-23、IL-27、IL-33等；

- 自动化程度：全自动；

- 样本类型：血清、血浆、全血、尿液；

- 检测通量：测试速度最大为200项/小时；

- 反应杯：一次性反应杯；

- 样本位：样本位个数为60个、不间断添加样本；

- 试剂位：试剂位个数为25个；

- 试剂冷藏：24小时不间断冷藏，试剂盘冷藏温度2°C~8°C；

- 温度准确性：37.0°C±0.3°C；

- 温度波动度：≤0.2°C；

- 批内重复性：CV≤8%；

- 分析仪稳定性：分析仪开机处于稳定工作状态后第4h、第8h的测试结果与处于稳定工作状态初始时的测试结果的相对偏倚不超过±10%；

- 携带污染率：携带污染率＜10ppm；

- 线性相关性：≥0.99，浓度范围不小于2个数量级；

- 加样准确性：对10ul允许误差±5%，变异系数不超过2%;对200ul允许误差±3%，变异系数不超过1%；

- 液面探测：支持。

- 仪器生产日期为2026年，保修期五年；终身维修,软件免费升级。免费接入LIS系统。