手术动力设备技术参数

- 1. 主机

- 1..需满足耳鼻咽喉科手术中对人体软组织的切割吸引以及骨组织的磨削处理。

- 2.主机需方便移动，不过多占用手术室空间。

- 3.多手柄接口设计，需同时连接分体式鼻刨手柄、高速耳钻手柄、鼻颅底手柄，也可连接一体式鼻刨刀具，自动识别。

- 4..工作转速能达到及超过70000r/min，可实现140000r/min超高转速以满足耳科手术需要。

- 5..脚踏、手柄连接故障自动诊断识别。

- 2. 鼻科手柄

- 1.手柄需采用分体式设计，吸引排污通道与手柄电机分离，刀头可重复消毒。

- 2.转速：往复≥6000转/分，单向≥13000转/分，满足不同手术的需要。

- 3.手柄重量轻，握笔式，配置的刀头可改变方向和方位，符合解剖学需要。

- 4.手柄需满足高温高压方式消毒。

- 5.能与多种刀头及钻头连接，满足鼻、咽、喉及颅底的各种手术需要

- 3. 一体式刨刀

- 1.一体式刀头需采用整体设计，不需手柄马达提供动力，可直接连接主机使用，最大限度降低使用成本及维修成本。

- 2..一体式刨削刀具的手柄和刀头需为一整体，包括刨削头、刀杆、传动组

- 件、抽吸阀、抽吸接口、注水接口、电缆和插头。

- 转速：往复≥6000转/分，单向≥13000转/分，满足不同手术的需要。

- 4. 耳科手柄

- 1.手柄需采用水冷式设计，降低手柄的工作温度，能满足全部耳科手术需要。

- 2.手柄重量需小于等于80g，符合解剖学及人体工程学设计。

- 3.手柄为执笔式设计，符合轻松省力、掌控自如的造作要求。

- 4.手柄钻头直连，不需要使用附件，保证广阔的手术视野。

- 5. 磨钻头

- 1.需满足多种钻身长度和直径选择要求：钻杆直径（2.4mm、3.5mm、4.5mm），钻身长度（40-140mm），满足各种不同手术部位需求，尤其耳内镜下精细部位暴露需求。

- 2.1:2增速钻头，实现14万转超高转速，高效安全，更快更稳。

- 3.握持部位为硅胶材质，符合人体工程学设计，方便术者握持，减少手指疲劳。

- 4.钻头为一体式内注水设计，不需外接注水套，简洁便利，避免遮挡，提供更好的手术视野。

- 5.手柄工作时，钻杆不旋转，只有钻头头端旋转，对周边组织及内窥镜镜头保护更佳。

- 6.钻杆轻微15°弯曲，手术视野更广阔，手术组织定位更灵活。