新生儿高频呼吸机

1	适用范围：适用于体重30kg以内的早产儿、新生儿及儿童使用；

2	通气控制：具备无创通气、常频通气和高频通气；常频通气模式下至少两种呼吸模式同时具备容量保证VTG和和容量限制（VTLimit）功能；高频模式下具备容量保证（VTG）功能；

3	无创通气模式：无创持续正压通气nCPAP；无创间歇正压通气nIPPV；无创高频通气nHFO，高流量氧疗HiFlow；

4	无创nIPPV和nCPAP模式下，具备自动和手动两种调节吸气流量和呼气流量的方式；

5	高流量氧疗可设置Flow流速和Pmax最大压力参数；

6	nHFO(无创高频)，专门的无创通气模式，具备自动漏气补偿；

7	常频通气模式：间歇正压通气/间歇指令通气(IPPV/IMV)、同步间歇正压(SIPPV)、同步间歇指令(SIMV)+Psupport（压力支持）、压力支持通气 PSV（PSV+SIPPV）、持续正压通气CPAP;

8	常频通气容量保证最小可设置到: ≤0.4ml；

9  触发方式：流量触发和容量触发；

10	最小流量触发可设置到:≤0.2 L/min；

11  具备容量触发方式，减少误触发；

12	吸气流量:  可调下限≤2L/min，上限≥25L/min；

13	呼气流量:  可调下限≤2L/min，上限≥15L/min；

14	SIPPV和SIMV模式都具备容量限制Limit功能；

15	高频通气平均压：   上限≥35 cmH2O，下限≤4cmH2O；

16	高频振荡频率： 下限≤5Hz,上限≥18 Hz，频率的设置与振幅的设置范围互不干扰；

17	高频振荡振幅：  下限≤5cmH2O，上限≥90 cmH2O（单独蓄电池供电时振幅可设置值≥80cmH2O）；

18	高频振荡负压： ≤-50 cmH2O；

19  高频可实现手动肺复张和机控肺复张，肺复张时高频气流不中断；

20  鼓膜式高频振荡方式，双鼓膜高频振荡模块；

21高频模式容量保证，最小可设置值下限≤0.6ml；

22  高频模式具备四种吸呼比：25:75、33:66、40:60、50:50 ；

23	呼吸机主要监测功能：同屏显示压力（P）、容量（V）、流速（flow）呼吸参数波形

24	具备三个肺功能环：P/V环、P/Flow环、V/Flow肺功能环；

25	同时显示三道呼吸波形和两个肺功能环，方便对比研究肺功能情况；

26	监测参数： Spont%、Tispont、C20/C(肺泡过度膨胀系数)、DCO2(CO2弥散系数)、Leak(泄漏率)、t（时间常数）、VHFO等参数；

27	要求热丝式流量传感器，非耗材，可重复使用；

28	彩色触摸屏，屏幕与呼吸机主机可分离操作，屏幕可以在室外监测和调节，减少医护人员和患者接触，降低交叉感染风险；

29  湿化系统：标配湿化系统主机一套；双加热重复性呼吸管路两套，可根据客户需求选配不同型号，可手动调节温度和湿度，保证最佳的湿化，减少管路里冷凝水的产生。可兼容第一次性管路，配相应加热探头；

30  呼气阀具备恒温加热功能，防止呼气阀因水汽凝集而造成的患儿呼气阻力增大。

31，配空气压缩机，适合呼吸机无创、有创高频使用；