全数字化平板探测器血管造影系统维保需求

一、服务期限、保修设备

| 维保设备名称 | 设备型号（品牌） | 数量 | （维保时间） |
| --- | --- | --- | --- |
| 全数字化平板探测器血管造影系统 | GE IGS | 1台 | 36个月 |

二、全保维保服务的具体内容及要求

1.保修范围：整机全保(包含所有人工及维修所需备件、球管、探测器以及工作站等)。

2.维保服务期限内所更换的零备件费用均包含在市场调研报价中，且零备件必须为原厂认证/测试合格的原厂原装备件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害且备件来源合法。本次维保设备所需更换的球管为重要配件，需与同维保设备一同注册，更换的球管需符合相关管理规定，球管序列号可追踪查询，确保来源合法，且维保服务期限内所提供球管与主机原配套球管型号一致(采购人现有原厂球管型号:（D2801A）,并为设备制造商原厂的全新球管，完全符合原厂设计参数,不得有参数的偏移。若维保服务期限内需要更换球管的，所提供保修更换的球管需符合国家药品监督管理局原机整机《医疗器械注册证》要求，安装时需提供与主机现配套球管型号一致的球管报关单复印件供核实，并提供与设备整机原厂注册证相匹配的证明资料。要求供应商现有库存中有符合上述要求的球管，并且库存球管出厂日期≦6个月。

3.在国内设有专业、充足的设备零备件仓库，具备充足的备件，保证备件快速地送达采购人医院现场，以最大化地缩短采购人医院设备不必要的停机时间。

4.服务方具备客户服务专线电话，全年365天开通，并有专人接听，开通24小时服务时间，保证全天候开通联系。

5.服务方在接到报修电话后半小时内响应，24小时内到达医院进行检修并及时提供相关的维修解决方案，不限次数提供维修，不限数量更换所需更换的备件。

6.服务方保证保修期内设备的开机率≥95%。

7.拟投入本项目人员要求≥3名全职IGS专业工程师,具备设备原厂培训认证的有效期内技术资质证明，中标签订合同时须一并提供拟投入全职专业工程师原厂资质证书复印件(经设备主机生产厂商核准的维修证书，可二维码在线验证)，并提供工程师的姓名及联系方式供采购人核实。

8.具有电气环境保障团队和仪器，能够检测包括但不限于电网质量、电磁干扰、环境腐蚀气体与振动等。

9.提供设备维修保养所需使用的精密专业工具列表。

10.须能合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断维修钥匙(Service Key),并保证不违反国家有关知识产权的法律规定。

11.能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，在保修期内免费提供设备(含独立工作站)的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

12.在医院与设备具有宽带网络接入功能前提下，可通过专用路由器与远程服务器系统24小时不间断监测设备运行健康状况,提供自动预警、主动预防型保障。

13.在设备入保后，需提供IGS主机厂商的APM数字化远程故障筛排系统一套，能提前预警IGS整机的问题，帮助医院提早做计划，避免设备不必要的停机。

14.拟投入本项目人员中配备有维修保养设备的全职IGS应用培训专家≥2人，能以现场或远程的形式提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持，每年2次。

15.拥有网络培训平台，可提供网络在线培训。

16.本项目维保服务期内，如涉及需要更换球管的，服务方所提供更换球管的技术指标必须符合采购人现有主机配套球管的技术参数要求，并于安装更换球管的同时提供相关技术文件证明材料供采购人进行核验。

三、技术维保服务要求：

1.维保合同有效期内提供不限次数人工服务(保修费用含所有人工费、交通费、住宿费、故障诊断费等)。

2.所更换的备件必须是原厂检测认证过的合格配件,满足设备运行要求,不给设备带来危害，备件供应100%保障。备件的采购渠道必须符合国家相关法律法规。且零部件价格不能高于原厂实时报价的75%，安装完毕后达到原厂设备运行标准。

3.服务方要保证所保设备处于优良运行状态，针对所保设备提供设备的安全检查，运行状态检查以及维修服务，并提供当年的系统状态报告。

4.维修、调试工艺符合相应的国家标准，没有国家标准的，必须按照设备原厂技术标准进行调试，保证各项功能能通过主机操作系统正常测试并保证各项功能完整、正常使用。

5.服务方在广西设有维修中心，配备两名以上工程师，现场服务的工程师必须是该设备维修专家，支持维修保障服务，并能以现场和远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持。需要提供负责本项目工程师名单及资质证明相关材料，并提供工程师近3个月社保证明。

6.提供每年365天7*24小时全天候的服务。保障24小时不间断热线服务，有专人接听并全程协调资源。每年响应时间为全年(含节假日)，响应时间≤2小时，到达现场时间≤48小时。

7.每年提供预防性保养4次，每3个月一次，必须按照原厂保养手册要求实施保养,提供盖有公司公章的书面保养报告及整机质量评估报告，并且提供保养内容及保养标准详细清单。每半年提供一次详细的维修报告汇总和分析。

8.未经医院书面同意不允许分包或者转包服务。

医疗设备维保服务参数

迈柯唯手术床

一、项目概况

1、项目名称：手术床维保服务

2、服务范围：迈柯唯品牌手术床，包含技术人力、备件更换，日常巡检。

3、服务周期：1年

4、服务地点：甲方指定地点

二、维保服务内容及要求

- 1、定期保养：乙方每年为甲方提供1次定期保养。定期保养包括更换必要的保养套件、性能检测及校准、必要的机械或电气的检查。乙方应向甲方提供定期保养完成报告。

2、故障维修响应时间

- 2.1 响应时间：接到故障通知后，1小时内响应，8小时内到达现场进行维修。

- 2.2 修复时间：一般故障12小时内修复，严重故障48小时内修复，特殊情况需与招标方协商确定修复时间。

3 、紧急维修服务

对于影响手术正常进行的紧急故障，维保方需提供7×24小时紧急维修服务，确保在最短时间内恢复设备正常运行。

- 4、开机保证：保证开机率达到95%，即每台设备每年累计停机不超过14个工作日(一年按253 个工作日计算)，超过一天顺延一天。

5、技术支持与培训

- 5.1 提供免费的技术咨询服务，解答招标方操作人员在设备使用过程中遇到的问题。

- 5.2 每年至少提供1次针对设备操作和日常保养的培训，帮助操作人员正确使用和维护设备。

三、维保方资质要求

- 1、 具有独立法人资格，能够独立承担民事责任。

- 2、具有生产厂家的授权书或相关证明文件。

- 3、工程师需具备原厂或同品牌培训证书；

- 4、提供近3年同品牌维保服务合同。

- 5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近3年内无重大违法违规记录。

四、备品备件要求

- 1、 维保方需承诺在服务期内提供充足的备品备件，确保维修工作的顺利进行。

- 2、更换的备件需提供相应的质量保证，质保期不低于6个月。

3、 提供注册证、报关单及合法来源证明；

- 4、保养和故障维修所发生的全部费用（包括更换保养套件和零备件费，人工费和差旅费等），保证迈柯唯工厂原装配件，且享有配件优先供应，损坏配件免费供应。

拜耳高压注射器Mark7

为Mark7高压注射器提供的保修为拜耳医药保健有限公司原厂保修，上门工程师提供拜耳公司的工作证明文件。

在保修期间，对Mark7高压注射器所涉及的零件、人工及差旅均为免费。

在正常工作时间提供现场（即实际服务对象的地址）维修服务，即周一至周五，8:30AM到5:30PM，公休日及国家法定节假日除外。

每一年保修服务期内包含一次基础保养服务

1) 定期维护包括一次全面检查、校准（如适用）、清洁和保养，以确保设备的正常运转；对主系统和备用系统的功能检查，包括测量漏电情况。

2) 工作同时还包括安装所有乙方必须的软件和硬件升级，以改善设备的可靠性和表现；检查和维修乙方所有标准线缆、电缆卷轴，插头和电线。

3) 除非在本合同中另行说明，乙方将在周一至周五8:30AM到5:30PM之间开展设备的定期维护工作。

4) 除非另行约定，乙方将在合同失效前90天内或上次定期维护后12个月内开展保养工作。

麦克维远程智能输注系统MS-100

为MS-100远程智能输注系统提供的保修为深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司原厂保修，上门工程师提供麦科田公司的工作证明文件。

在保修期间，对MS-100远程智能输注系统所涉及的零件、人工及差旅均为免费。

在正常工作时间提供现场（即实际服务对象的地址）维修服务，即周一至周五，8:30AM到5:30PM，公休日及国家法定节假日除外。

每一年保修服务期内包含一次基础保养服务

1) 定期维护包括一次全面检查、校准（如适用）、清洁和保养，以确保设备的正常运转；对主系统和备用系统的功能检查，包括测量漏电情况。

2) 工作同时还包括安装所有乙方必须的软件和硬件升级，以改善设备的可靠性和表现；

3) 除非在本合同中另行说明，乙方将在周一至周五8:30AM到5:30PM之间开展设备的定期维护工作。

4) 除非另行约定，乙方将在合同失效前90天内或上次定期维护后12个月内开展保养工作。