移动DR技术参数

1	功能需求

1.1用于通过X射线对人体骨骼、头颅、胸部、腹部、四肢及其他身体部位进行检查和观察静态X射线摄影图像。可对患者进行坐位、站位或者卧位的图像采集操作。

1.2为保证设备使用耐久度、生产稳定性与设计符合医学影像设备技术要求，投标设备制造商需要具备大型影像设备超高端CT、3.0TMR制造能力，需要提供国家药监局官网的查询截图证明。

2	主要技术规格和要求

2.1	高压发生器

2.1.1	高压发生器最大输出功率	≥32KW

2.1.2	最小加载时间≤1ms，且最大加载时间≥12s

2.1.3	最大输出电流	≥400mA

2.1.4	最大毫安秒	≥630mAs

2.1.5	最大逆变频率	≥250kHz

2.1.6	管电压可调范围不小于40～150KV

2.2	    X线球管

2.2.1	球管焦点	≤0.6/1.2mm

2.2.2	阳极热容量	≥300KHU

2.2.3	阳极靶角	≥14°

2.2.4	最大管电压	≥150kV

2.2.5	X射线球管为进口知名品牌，采用球管和高压分离式设计,非组合机头，

2.2.6	具备双激光线定位功能，可通过双激光定位线重合来识别1米SID距离

2.2.7	可通过皮尺测量床旁拍照的距离

2.3	    无线平板探测器

2.3.1	探测器尺寸	≥14×17英寸

2.3.2	探测器材料	非晶硅+碘化铯

2.3.3	探测器像素尺寸≤125微米，且平板重量（含电池）≤3.1kg

2.3.4	A/D转换率	≥16bits

2.3.5	采集距阵	≥2800×3408

2.3.6	平板厚度	≤16mm

2.3.7	单次充电可拍摄最大张数（每7秒曝光一次）	≥1000张

2.3.8	无线模式图像预览时间	≤5秒

2.3.9	无线模式完整成像时间	≤10秒

2.3.10	全表面最大承重	≥310kg

2.3.11	数据传输方式	无线WIFI

2.4	    机械装置

2.4.1	机体移动方式	电动助力

2.4.2	机架类型：可升降立柱+伸缩横臂结构，非关节臂或折叠臂

2.4.3	X射线管组件绕垂直轴旋转角（RVA）	≥-315° ～ +315°

2.4.4	X射线管组件绕水平轴旋转角（RHA）	≥-180°~+180°

2.4.5	立柱升降范围	≥1320mm

2.4.6	伸缩臂伸缩范围	≥550mm

2.4.7	球管焦点距离地面最大高度	≥2000mm

2.4.8	曝光手闸开关

2.4.9	机身宽度≤470mm，且设备整机通行最小宽度≤550mm

2.4.10	设备整机通行最小高度	≤1300mm

2.4.11	设备整机通行最小长度（含把手，沿设备行进方向轴）	≤1230mm

2.4.12	整机曝光电池充满电可曝光次数	≥800次

2.4.13	整机驱动电池充满电可持续行驶	≥80公里

2.4.14	前端防碰撞方式	压力感应式

2.4.15	即时充电技术，可以实现边充电边曝光

2.4.16	推行过程鸣笛提醒功能

2.4.17	整机推行最大上坡角度	≥13°

2.4.18	整机重量	≤349kg

2.4.19	支持平板在机身片槽内实时在线充电，无须拆卸电池另行充电

2.4.20	支持平板在机身片槽内锁止防护，并可在工作站界面软件解锁，同时支持红外感应式打开片槽。

2.4.21	整机供电电池为锂电池

2.5	移动式智能一体化终端

2.5.1	移动式智能便携终端显示屏尺寸≤8英寸

2.5.2	移动式智能便携终端支持在主机在线充电，非外接电线式充电，提供证明材料

2.5.3	移动式智能便携终端支持远程视频监控，用户可远程视频监控确认患者实时状态功能，须原厂功能，非第三方解决方案，提供图片证明材料用于证明

2.5.4	支持控制束光器开关

2.5.5	支持无线曝光功能

2.5.6	具备独立曝光按键，完成曝光后可直接进行图像预览

2.5.7	集成条码扫描功能

2.5.8	集成单向语音交互系统

2.5.9	远程曝光参数调节功能（可根据需要调整kV和mAs参数）

2.5.10	辐射剂量水平警示功能，

2.5.11	具备机身爬行坡度显示功能、机身行进速度显示功能、剩余续航里程显示功能、球管角度值显示功能

2.6	图像处理系统

2.6.1	为了保证系统的额稳定性，要求系统控制软件，平板探测器，X线球管为同一品牌，提供证明材料

2.6.2	主机工作站操作台内存	≥8GB

2.6.3	主机工作站操作台硬盘	≥500GB

2.6.4	最大可存储数量	≥10000幅

2.6.5	具备无线、有线双模式数据传输

2.6.6	触摸操作屏尺寸	≥19英寸

2.6.7	显示器分辨率	≥1280x1024

2.6.8	支持与RIS和HIS系统的集成

2.6.9	支持自定义患者列表显示

2.6.10	按照器官进行摄影检查

2.6.11	图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量

2.6.12	支持DICOM3.0，包括：DICOM Send，DICOM Print，DICOM Storage commitment，DICOM Query/Retrieve，DICOM Worklist/MPPS

3 配置清单

3.1.高压发生器 1套

3.2.X射线球管 1套

3.3.限束器 1套

3.4.升降立柱-伸缩臂机架系统 1套

3.5.电动助力系统 1套

3.6.图像采集工作站 1套

3.7.图像采集软件系统 1套

3.8.有线曝光手闸 1套

3.9.DAP 1套

3.10.原厂智能可视化一体终端 1套

3.11.14*17英寸无线平板探测器 1套