| 序号 | 货物 名称 | 货物技术规格、配置参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平衡功能训练及评估系统 | 1、额定输入功率：≤15VA。 2、活动平台绕球心摆动范围：-8°～+8°，允差±2°。 3、液压阻尼器阻力调节：≥5级。 4、测试平台最大承重：≥136kg。 5、情景互动模式训练：至少包含姿态稳定、承重转移、双重任务（指向性引导）3种训练类别，≥30款游戏，训练游戏包括控制物体移动、高等运动、左右运动、记忆、上下左右简单气泡游戏训练等；并可进行单双侧、单双向、单双轴训练，训练后生成训练报告及数据评估。 6、提供稳定测试，稳定测试范围步骤包括：患者遵照医嘱站在平衡板上，测试系统能显示医生信息，可以选择患者，可以设置平衡测试相关参数，点击【开始测试】后，患者按照提示信息进行测试，测试完成停止测试，点击【保存结果】，在测试记录列表增加一条记录，点击记录可以查看测试数据报告。 7、评估系统主界面点击【查看报告】，打开查看报告界面，能显示分为训练报告、稳定范围测试和姿态稳定测试，并准确记录患者的姓名、年龄、身高、体重、BMI指数、医生诊断信息以及患者的康复训练图，医生可以对应开出处方； 8、评估报告至少包含稳定指数、标准差、区域占比，支持打印功能。 9、训练方式：至少包含游戏训练和常规训练两种。 10测试方式：至少包含睁眼稳定范围测试、睁眼姿态稳定测试、闭眼姿态稳定测试三种。 - 具有病历储存功能。 12、平衡功能训练及评估系统内置平衡功能障碍诊断软件和平衡训练评分软件，训练等级可以从1到10，分10个等级,训练方式可在360度范围内倾斜，并且患者可根据自身情况进行屈、蹲、坐、起立、双腿站立、单腿站立6种不同训练方式、训练模式符合YZB/豫0251-2012中4.13.5条中表5的要求，系统噪音≤60dB(A)； | 1套 |
| 2 | 悬吊康复训练器 | 1、外形尺寸（长宽高）：2500×1520×2310mm，允差±10%。 2、悬吊训练装置位移量：0～1800mm，允差±10%。 3、拉力装置移动范围：0～1500mm，允差±10%。 4、随时锁定：三根绳具备任意滑动位置随时锁定。 5、具有多种不同规格的悬带，便于悬吊起身体不同部位，至少包含窄悬带、宽悬带、中分带、长悬带、T型带、面部悬带、训练手环等。 6、瑜伽坐垫：直径330mm，允差±10%。 7、柱形垫：直径250mm、长700mm，允差±10%。 8、绳索吊索自由组合：根据不同规格的拉绳满足不同的训练要求。 弹力绳：规格≥3种，数量≥6根，带卡绳器登山扣，最大承重≥30kg。 红绳：规格≥3种，数量≥6根，带卡绳器登山扣，最大承重≥100kg 绳索吊索自由组合：根据不同规格的拉绳满足不同的训练要求。 9、定滑轮：每个悬吊训练器具有两组。 10、既可以使用开链运动，也可以使用闭链运动。 11、最大承重≥150kg； | 1台 |
| 3 | 体外冲击波治疗仪 | 1、应采用气压弹道式放射状冲击波源，手柄为气压弹道式原理设计(非电磁式)。 2.触摸屏设计，操作简单。 3.最大治疗强度：≥5.2bar。 4.最小治疗强度：≤0.4bar。 5、最大能量密度≥4.8mJ/mm²。 6、手柄具备触发按钮，治疗中可控制手柄暂停与输出。 7、主机单次治疗设置次数：连续模式，即无限次数。 8、最大治疗频率：≥10Hz。 9、冲击波脉宽：≥180μs。 10、一体化设计，三通道输出，2路冲击治疗输出，1路按摩治疗输出。 11、冲击手枪，配备≥6种冲击治疗探头，包括以下探头：（提供不少于6种款式按摩探头款式图及原厂功能截图） 1、标准治疗探头：直径≥15mm，用于治疗肌腱炎、钙化性肌腱炎、肌腱病变、 肩部钙化、跟骨骨刺等； 2、D-ACTOR 变频治疗探头：直径≥20mm，用于治疗深层组织，如梨状肌、臀小肌、 结缔组织等的病变；修复纤维化改变，如腕管综合症、消除僵硬与粘连等； 3、DEEO IMPACT 深层治疗探头：直径≥15mm，能把原来散射型冲击波向平衡释放出来，因此能达到较深层的组织，适用于深层激痛点的治疗； 4、聚焦式治疗探头：直径≥15mm，能把原来散射冲击波集中于 20mm 短距释放，适用于近骨浅层患伤，如咬肌、颈部、个别激痛点； 5、穴位治疗探头：直径≥6mm，针灸穴位治疗专用； 6、D-ACTOR 变频治疗探头：直径≥35mm，适用于较大面积的肌肉，定位激痛点，治疗深层肌肉； 7、按摩手枪，配备≥2种按摩治疗头。 12、治疗仪的空气压缩机与冲击手枪连接的管路应能承受的压力应不低于空气压缩机的最大输出压力，并且保持≥1min,管路应不破裂，不永久变形，连接管路的接头不脱落； 13、冲击手枪2具有以下功能：可显示、调节治疗压强；可显示、调节治疗频率；可显示冲击次数、当前工作次数、历史总次数、维护周期内的使用次数、手枪软件版本号等；并能启动和暂停工作； 14、治疗模式≥4种。 | 1台 |
| 4 | 气囊式体外反搏装置 | 1、工作压力： 1.1反搏装置在心率为80bpm时，工作压力在43-59kPa范围内。 1.2反搏装置使用专利体外反搏气路系统，含冷却装置。 1.3设备输入功率不小于2000VA。 1.4电磁阀：通径20mm，响应时间≤50ms；断电时，电磁阀处于排气状态，治疗界面显示电磁阀工作状态图像。 1.5囊套：含小腿、大腿、臀部囊套，覆盖面积＞0.3㎡。 2、心电： 2.1以心电R波为触发信号，充排气和心动周期同步。 2.2心率测量范围:35bpm～165bpm； 心电波形增益可调范围：1～32级。 2.3当心率超过反搏限值时，具有自动停止反搏功能，心率正常时自动恢复反搏；自动跟踪不齐心率，实现反搏同步。 2.4早博保护：早搏信号能触发排气。 - 脉搏血氧： 3.1治疗中实时显示脉搏波形、D/S峰值比、面积比，反映治疗效果。 3.2氧饱和度监测模块通过ISO80601-2-61检测。 3.3指脉波增益可调范围：1～32级。 - 排气信号前沿调节不落后于下一个生理信号的触发波。 5、在相邻两级序贯的充气时差为：成人≤50ms. 6、实际工作压力应保持在设定值±1kPa范围内。 7、配备自主著作权的《病员信息管理软件》，数据库存储治疗者心电、血氧、治疗压力等数据，可增加数据回放功能。 8、治疗时间设置范围不小于5min～60min；设置步进不大于5min；反搏比率为1:1或1:2可调。 9、心电、血氧采集和系统控制集成在一块电路板上，避免多个板卡的数据传输问题，增强系统的可靠性。 10、采用不小于14寸操作电脑，安全、便捷。 11、采用医疗级隔离变压器，变压器的外壳有防止过热装置，确保变压器基本绝缘、辅助绝缘和加强绝缘在任何输出绕组短路或过载时过热，在最高温度超出前，保护装置动作、保护人身安全。 12、采用专用谐波滤波器，有效控制谐波危害，降耗。 13、采用熔断器，形成过流保护，增强安全性。 14、产品的保护接地电阻端子、连续漏电流和患者辅助电流、电介质强度等，符合GB9706.1的要求。 | 1台 |