房颤全流程管理系统采购-功能需求

一、技术要求

| 序号 | 功能需求 | 需求内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据直报 | 1、与医院数据中心对接，完成数据自动填报至房颤中心数据填报平台； 2、数据自动直报至房颤中心数据填报平台之后支持手动纠错； 3、提供数据填报微信小程序，可随时随地查看及完善填报数据； | 1 | 项 |
| 2 | 数据对接 | 1、支持与医院HIS/EMR/LIS/PACS系统对接，汇集房颤患者关键诊疗数据； 2、支持将房颤患者诊疗数据自动上报至房颤中心数据填报平台； 3、接口方式：支持数据库视图对接方式与Webservice对接方式； | 1 | 项 |
| 3 | 数据筛查 | 1、支持按20类心律失常事件从已对接的数据和设备中筛选有风险的患者； 2、对高危患者，可通过短信通知功能，引流患者来院就诊； | 1 | 项 |
| 4 | 档案融合 | 1、支持通过数据清洗后按照身份证号、门诊号、住院号等将患者不同的数据融合在一条档案内; 2、提供高血压、糖尿病、房颤、高脂血症、脑卒中、冠心病6大病种的疾病标签展示和风险因素查看； | 1 | 项 |
| 5 | 患者管理 | 1、提供智能随访工具，可按筛查、门诊、住院、手术、用药、随访等条件创建自动随访规则，对符合条件的患者自动执行随访; | 1 | 项 |
| 6 | 数据统计 | 1、多维度数据分析结果展示，包括机构概况、基本信息、筛查统计、抗凝治疗、手术治疗、随访统计等，可视化图表减轻日常统计负担； | 1 | 项 |
| 7 | 质控报告 | 1、提供质控报告，规范诊疗行为； 2、用户可按照自定义时间段，随时生成本院质控报告； 3、质控报告内容包括患者分布、患者基本特征分布、病情评估情况、患者治疗情况等内容。 | 1 | 项 |
| 8 | 智能管理平台（小程序） | 1、提供智能化管理平台，用于统计医院在房颤中心的数据上报量以及五大场景上报的分布情况。同时展示医院的质控得分和填报任务。 2、提供智能化填报功能，能够根据上传或拍摄的照片自动提取相关信息，以完成五大场景的数据填报。 3、提供质控视图，支持以住院人数、住院抗凝率、抗心律失常药物、控制心室率药物、导管消融人数、左心耳封堵人数、心脏起搏器人数等指标进行多维度质控分析。 4、提供质控等级查看模块，支持按年度、季度查看医院质控得分情况和质控等级。对于未达标的质控，提供优化建议。 5、提供心电筛查管理模块，整合本院与房颤数据填报平台对接的心电筛查设备数据，实现总筛查人数、高危患者数量、复诊已通知、已复诊的多维统计。 6、提供复诊通知功能，向房颤高风险患者发送短信复诊通知，并支持复诊进度状态的标记与追踪管理功能。 | 1 | 项 |
| 9 | 公众号平台 | 1、支持居民在微信公众号查看筛查结果； 2、支持居民在微信公众号上获取医院心内科专家的介绍及门诊时间； 3、支持居民在微信公众号上查询历史的心电筛查记录。 | 1 | 项 |
| 10 | 数据管理平台 | 1、数据汇总：汇总居民的姓名、性别、年龄、手机号码和心电图，以及筛查结果； 2、快捷筛选：医生可便捷筛选出高危风险的疑似患者，进行重点关注； 3、组合查询：支持通过居民信息、检查时间、检查机构、数据来源、场景、检查项、心电事件进行查询； 4、房颤填报：实现筛查数据自动上传到房颤中心数据填报平台，增加本院房颤数据填报量； 5、数据导出：支持导出筛查数据用于科研分析； 6、批量操作：支持对至多100项数据进行批量操作。 | 1 | 项 |
| 11 | 人工智能分析系统 | 1、智能分析：云端智能分析算法，可以同时分析大量数据，快速出具筛查结果； 2、支持自动识别12类心律失常事件。 | 1 | 项 |
| 12 | 房颤筛查数据采集终端 | 1、符合标准：GB9706.1-2007、YY1139-2013、YY0782-2010、YY0505-2012、GB10793-2000； 2、单导联：I导联(手握)-默认； 七导联：“I导联”，“II导联”，“III导联”，“aVR导联”，“aVL导联”，“aVF导联”，“胸导联”。 3、心率测量范围：30~300bpm，±5%或±5bpm； 4、增益选择：可选择5.0mm/mV、10.0mm/mV、20.0mm/mV、40.0mm/mV； 5、显示走纸：可选择12.5mm/s、25mm/s、50mm/s； 6、动态输入范围：在±300mV下，偏移≤5%； 7、系统误差：≤5%或±40uV； 8、增益准确度：±5%； 9、系统噪声：＜30uVp-p； 10、频率响应：满足YY1139-2013中频率响应要求的方法A和方法D和方法E； 11、手握不锈钢干电极导联把手，可重复使用，患者可自助操作使用； 12、防电击类型：网电源设备； 13、支持WiFi及4G联网传输，患者可通过手机查看心电图； 14、支持PC端历史测量数据统计、查询测量者信息及当次测量心电图； 15、设备分类：防除颤CF型应用部分设备； 16、自带热敏打印机，支持心电图打印功能； 17、屏幕尺寸≥21.5寸； 18、心电采集时间≥35s； 19、设备配置两只万向轮和两只固定支撑脚，便于设备推动和固定。 | 1 | 台 |

2、商务要求

| 1.供应商资质 | 国内注册【依法在市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册】的，具备合法资格的供应商。 |
| --- | --- |
| 2.提供免费技术培训 | 须提供详细的项目培训计划；对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划；培训课程安排、培训方式及时间；地点场所由采购人提供；提供系统操作培训：主要面向医院医务人员及相关管理部门等使用系统的人员，提供操作培训；提供系统日常维护系统培训：主要面向医院信息管理技术人员进行培训，使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的培训。 |
| 3.售后服务要求 | 技术服务及后续维保服务期不少于 3 年（自验收合格之日起计算），技术服务及后续维保服务期内提供技术维护服务，要求2小时内响应，一般质量问题处理时限不超过8小时，保障系统正常运行，并负责上门维护(不收取任何费用）。合同维保到期以后每年的维保费用不超过合同总额的 5 %。 |
| 4.交付地点 | 1.交付期：自签订合同之日起30日历日内验收合格并交付采购人使用。 2.招标人指定地点。 |
| 5.付款方式 | 1.付款方式：合同签订之后，乙方将尽快安排入场安装，在软件上线并验收合格后，乙方开具对应金额的有效发票，甲方在收到发票后，30个工作日后将终验款（合同金额95%），一次性支付给乙方；合同总额中包含不少于 年的维保，维保到期后乙方提出履约保证金付款申请，甲方收到申请30个工作日后将履约保证金（合同金额5%）一次性支付给乙方。合同维保到期以后每年的维保费用不超过合同总额的 %，维保协议双方另行签订。 2.中标人申请款项时需同时开具正式足额发票给招标人，否则采购人可以拒绝付款。 |
| 6.验收标准 | 1.依据招标文件要求的采购需求、投标人报价响应文件承诺以及国家现行相关标准、规范履行合同。 2.采购人依照国家相关法律法规及行业规定及询价文件要求、投标人报价响应文件承诺进行验收。 |
| 7.报价要求 | 本项目采用综合单价方式报价，综合单价应综合考虑完成本项目产生的所有成本、税金及合理利润，具体包含但不限于完成采购标的包含的所有人工费用、差旅费、交通费、故障诊断费、培训费、保险、税金、利润等所有成本费用。在合同实施时，采购人将不予支付完成本项目必须的但成交人没有列入的费用，并认为此费用已包括在报价中。 |
| 8.最高限价 | 本项目预算金额为人民币叁拾万元整（¥300000.00），投标人报价超出参考预算金额的，按无效处理。 |
| 9.其他要求 | 本项目所提供的软件必须具有合法的版权或使用权，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责。 |