维保服务采购需求

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 项目名称 | 数量 | 服务需求 |
| 1 | 联影CT780维保服务 | 3年 | - 服务要求： 项目为桂林市人民医院，购买联影780CT全保服务。服务商（维保单位）必须按国家、行业的标准及采购文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作。 序号; 设备名称; 规格型号; 维保类型. 1; 联影CT; CT780; 全保. - 维保年限：三年 - 维保要求 - 设备名称：联影CT780维保服务 - 服务内容及需求： - 1、维保合同有效期内提供不限次数人工服务(保修费用含所有人工费、交通费、住宿费、故障诊断费)。 - 2、保修期内整机全保，包含CT设备整机软、硬件紧急技术维修及球管、探测器、高压发生器、主机等故障配件的更换（原厂全新配件），即提供整机预防性保养、工时、技术支持、开机率保障、备件等。不包含第三方附属设备（第三方品牌工作站、UPS电源、高压注射器、胶片打印机、叫号系统等）。更换的旧件由中标方回收。 - 3、投标人需提供24 小时*365 天专人接听客户服务专线。响应时间：接到故障报修电话后，1小时内做出响应；停机情况下，24小时内到达现场进行维修。 - 4、每年度定期校准和保养，更换易损耗件,保障最高的开机率及安全性。具体保养次数：每年4次、每季度一次。保养内容包含：设备内外部精细除尘清洁、性能测试及校准、机械及电气检查、系统情况检查、图像质量检查、硬盘空间统计及检查、球管使用情况检查、图像处理系统检查、通讯检查以及非紧急性质的补救性维护。定期对设备的数据进行备份，确保设备安全平稳高效的运行，使设备保持国家权威质量计监部门标准，保养后提供专业保养的书面报告。 - 5、保修期内保证设备开机率≥95%（按全年365天计算，不分节假日,全年停机时间累计不超过18天）。如低于95%开机率，甲方有权终止合同，乙方进行相应赔偿。 - 6、备件来源要求：重要零配件更换时间不超过48小时，为保障采购人维保设备运行的安全性及可靠性，投标人确保备件安装完毕后达到原厂设备运行标准。保证备件100%供应保障，投标人提供的备件必须合法合规，如因此引起的任何法律纠纷均由投标人承担。 |