4K超高清脊柱内镜微创手术系统

一．4K医用内窥镜摄像系统

1.1 可同步实时输出3840×2160P@60和1920×1080P@60分辨率动态图像;

1.2 具备多种图像功能，包括多模式色彩增强/消纤维纹/≥3倍电子变焦/多等级数字降噪/HDR/多等级构造增强/图像镜像/冻结/录像和拍照等临床常用功能；

1.3 液晶触摸显示屏，图形加文字界面；

1.4 可输出BT.2020和BT.709色域图像；

1.5 可适应多镜种，包括多规格椎间孔镜和关节镜，无需手动调节图像模式；

1.6 主机接口支持同时4K画质输出≥6路；

1.7 信号输出具备多种物理接口，满足临床多用途拓展；

1.7.1  全高清接口具备DVI×1、3G-SDI×4；

1.7.2  超高清4K接口具备DP×1、HDMI×1、12G-SDI×4；

1.7.3  SDI接口可根据需要设定输出模式，实现同接口3G与12G切换；

1.8 内置大容量存储，同时支持外接存储和内部存储，满足同时≥2路超高清图像抓取和超高清视频存储；刻录图像分辨率3840×2160/1920×1080/1280×720可选；刻录图像质量低/中/高可选；图像编码方式支持H.264/H.265可选；系统存储剩余时间与刻录状态实时提示；触摸屏可以回放刻录图像；

1.9 应用部分电气安全CF型；

1.10 系统具备实时自动测光与调光技术（D.L.C），可改善非匀滑、狭窄场景下图像亮度区域差异，提升整体细节展示;

1.11系统具备图像红色增强技术（R.D.C） ，增加红色的对比层次，提升出血点及出血覆盖区域边界与黏膜表面毛细血管区分;

2.   摄像头

2.1 图像采用超高清4K CMOS传感器，有效物理采集像素大于820万;

2.2 连接头采用贴片式设计，总长度≥3m;

2.3 通过按键可启动功能菜单，菜单功能≥11种，至少包括白平衡/电子变焦/消纤维纹/图像去雾/数字降噪/色彩增强/构造增强/色域调节/HDR/冻结/图像翻转显示等;

2.4 可变焦摄像头；齐焦设计，对焦后变焦，无需再次对焦;

2.5 支持低温等离子灭菌;

2.6 应用部分电气安全CF型;

2.7快捷功能按键数≥3个，可自定义功能包括白平衡/冻结/录像/拍照/HDR/色彩增强等;

2.8摄像头防护等级为IP68

3   医用冷光源

3.1 灯珠有效工作寿命≥30000小时;

3.2 支持触摸屏操作与显示；支持一键待机，操作方式除触摸屏滑动与点按外支持物理旋钮方式调节；光源等级≥100级，调节精度1级;

3.3 色温5700K±20%;

3.4 显色指数≥90;

  - 工作噪声≤50dB;

3.5具备剩余使用时长提示功能;

4   导光束

4.1 导光束通光外径3.5mm，有效使用长度≥3000mm;

4.2 支持预真空高压/环氧乙烷/等离子方式灭菌;

5   光学内窥镜

5.1 专用高清关节镜，直径为 4 mm;

5.2 视向角 30°;

5.3 视野范围广角;

5.4 光学内窥镜工作长度≥ 175mm;

5.5 光学内窥镜自带多种光纤转接头，种类≥3种;

5.6 非球面设计;

5.7 支持预真空高压/环氧乙烷/等离子方式灭菌;

6  液晶显示器

6.1 尺寸32英寸，屏幕长宽对比16:9，支持显示分辨率≥3840×2160;
6.2 色域空间满足BT.709和BT.2020可选;
6.3 可视角度：178°（H/V）;
6.4 具备DVI、HDMI、DP、12G-SDI等多种输入/输出端口;

6.5对比度1500:1;

6.6标准亮度≥850cd/m2；

6.7响应时间20ms;

6.8具有图像增强功能;

6.9与内窥镜摄像系统/冷光源为同品牌;

6.10获得节能认证

7   台车和支架

7.1 腔镜系统专用台车1台，支持液晶监视器水平角度和上下高度调整，2个摄像头托杯、5层层板，隔层板高度可调;

7.2 配套悬挂VESA件;

二.单侧双通道脊柱微创手术器械

- 1.脊柱微创手术通道扩张管-逐级扩张管2支：长度220mm,外径4mm,实心。

- 2脊柱微创手术通道扩张管-逐级扩张管1支：长度200mm,外径6mm。

- 3.脊柱微创手术通道扩张管-逐级扩张管1支：长度180mm,外径8mm。

- 4.脊柱微创手术通道扩张管-逐级扩张管1支：长度160mm,外径10mm。

- 5.脊柱微创手术通道扩张管-逐级扩张管1支：长度160mm,外径6mm。

- 6.脊柱微创手术通道扩张管-逐级扩张管1支：长度140mm,外径8mm。

- 7.脊柱微创手术通道扩张管-逐级扩张管1支：长度120mm,外径10mm。

- 8.脊柱微创手术通道扩张管-半套管1支：长度50mm,外径10mm。

- 9.脊柱微创手术通道扩张管-半套管1支：长度60mm,外径12mm。

- 10.脊柱微创手术通道扩张管-半套管1支：长度90mm,外径10mm。

- 11.神经剥离器1把：长度158mm,厚度5mm。(T型)

- 12.脊柱手术用神经拉钩-直拉钩1把：长度100mm,拉钩宽4mm。

- 13.脊柱手术用神经拉钩-直拉钩1把：长度100mm,拉钩宽8mm。

- 14.脊柱手术用神经拉钩-黄韧带拉钩1把：长度100mm,拉钩宽度2mm,3mm。

- 15.脊柱手术用神经拉钩-黄韧带拉钩1把：长度100mm,拉钩宽度4mm,5mm。

- 16.神经剥离子-双头型剥离子1把：长度300mm,刃宽3mm,角度0度、15度。

- 17.神经剥离子-双头型剥离子1把：长度300mm,刃宽3mm,角度25度、35度。

- 18.骨拉钩1把：长度120mm,外径 9mm,内径7mm,弯。

- 19.吸引管-冲洗管1套：角度135度，直径4mm。

- 20.骨探针1支：长度100mm,前端4mm。

- 21.椎间盘铰刀1把：长度220mm,刃宽4mm。(纤维环切刀)

- 22.椎板咬骨钳-可调方向椎板咬骨钳1把：长度220mm,角度110度，刃宽2mm。

- 23.椎板咬骨钳-可调方向椎板咬骨钳1把：长度220mm,角度110度，刃宽3mm。

- 24.椎板咬骨钳-可调方向椎板咬骨钳1把：长度220mm,角度130度，刃宽2mm。

- 25.椎板咬骨钳-可调方向椎板咬骨钳1把：长度220mm,角度130度，刃宽3mm。

- 26.椎板咬骨钳-可调方向弧形椎板咬骨钳1把：长度220mm,角度130度，刃2mm。

- 27.椎板咬骨钳-可调方向弧形椎板咬骨钳1把：长度220mm,角度130度，刃宽3mm。

- 28.髓核钳-直型谷粒型髓核钳1把：长度180mm,刃宽4mm,谷粒型，直型。

- 29.髓核钳-上翘谷粒型髓核钳1把：长度180mm,刃宽4mm,谷粒型，上翘型。

- 30.髓核钳-上翘球型髓核钳1把：长度180mm,刃 宽 3mm,球型，上翘型。

- 31.髓核钳-咬切钳1把：长度180mm,刃宽4mm,方形，直型。

- 32.脊柱微创手术通道扩张管-逐级扩张管1支：长度150mm,外径12mm。

- 33.脊柱微创手术通道扩张管-逐级扩张管1支：长度140mm,外径14mm。

- 34.脊柱微创手术通道扩张管-逐级扩张管1支：长度130mm,外径16mm。

- 35.骨凿-上翘型骨凿1把：刃宽5mm,角度15度。

- 36.骨凿-上翘型骨凿1把：刃宽5mm,角度30度。

- 37.骨凿-直型骨凿1把：刃宽5mn, 直型。

- 38.骨凿-L型骨凿1把：刃宽5mm,L型。

- 39.脊柱手术用神经拉钩-半折弯拉钩1把：长度100mm,拉钩宽10mm,右折弯。

- 40.脊柱手术用神经拉钩-半折弯拉钩1把：长度100mm,拉钩宽10mm,左折弯。

- 41.脊柱手术用神经拉钩-挡板拉钩1把：长度100mm, 拉钩宽5mm,右挡板。

- 42.脊柱手术用神经拉钩-挡板拉钩1把：长度100mm,拉钩宽5mm,左挡板。

- 43.神经剥离子-1把：长度255mm,外径9mm,实心。

- 44.椎间盘铰刀-直型铰刀1把：长度200mm,刃宽6mm。

- 45.刮匙-直型刮匙1把：长度170mm,刃宽3mm,直型。

- 46.刮匙-直型刮匙1把：长度170mm,刃宽4mm, 直型。

- 47.刮匙-空心刮匙1把：长度170mm,刃宽3mm,侧弯型。

- 48.刮匙-空心刮匙1把：长度170mm,刃宽4mm,侧弯型。

49.骨锤1把：长度245mm。

三.脊柱后路内镜微创手术系统

1、视向角15°

2、视场角≥80°（需提供注册文件或检测机构报告等证明文件）

3、工作通道直径≥7.1mm

4、外径10mm～10.5mm

5、工作长度134mm～139mm

6、光学工作距≥25mm （需提供注册文件或检测机构报告等证明文件）

配套脊柱内窥镜微创手术器械1套：

1、软组织扩张器3支，直径7.0mm～10mm；长度165mm～225mm；

1.1、扩张器1：长度≥165mm，内径≥7.2mm，外径＜9.0mm

1.2、扩张器2：长度≤190mm，内径＜9.0mm,外径≥10.0mm

1.3、扩张器3：长度225mm～230mm，内径1.25mm，外径7.0mm

2、套筒1支，长度≤155mm，内径≥10.0mm ，外径≤11.5mm

3、工作套管1支，斜口，顶端双手柄设计，带有封帽，长度134mm～139mm，直径10.2mm～11.2mm。

4、内窥镜下用杯状髓核钳1支，长度255mm～260mm，直径3.9mm～4.2mm

5、内窥镜下使用杯状髓核钳1支，长度325mm～330mm，直径3.0mm～4.0mm；

6、内窥镜下使用勺状髓核钳1支，长度325mm～330mm，直径2.5mm～2.8mm，头端向上弯（55º~65 º）；

7、内窥镜下使用勺状抓钳1支，长度255mm～260mm，直径4.0mm～4.2mm，钳口张开角度75°，夹持力≥10N

8、内窥镜下使用篮钳1支，钳口为直行，长度325mm～330mm，直径2.5mm～2.7mm；

9、内窥镜下使用篮钳1支，钳口上翘角度30º~45º，长度325mm～330mm，直径2.5mm～2.7mm；

10、内窥镜下使用咬骨钳1支，钳口角度55°，长度255mm～260mm，直径5.0mm~5.2mm，可拆卸使用。

11、内窥镜下使用咬骨钳1支，钳口角度55°，长度255mm～260mm，直径6.0mm~6.2mm，可拆卸使用。

12、内窥镜下使用咬骨钳1支，钳口角度55°，长度255mm～260mm，直径4.0mm~4.2mm，可拆卸使用。

13、内窥镜下使用咬骨钳1支，钳口角度55°，长度255mm～260mm，直径2.0mm~3.5mm，可拆卸使用。

14、咬骨钳手柄1支，与咬骨钳配套使用。

15、内窥镜下使用剥离器1套，头端直形和L形各1支，长度280mm～310mm，直径2.5mm～3.0mm

16、配套骨科用线锯导引器1套，长度150mm～280mm，直径1.2mm～1.5mm。

17、可视空心钻1支，手柄与管轴一体式设计，长度120mm~130mm，内径10.0mm~10.6mm，外径11.5mm~12mm

18、脊柱微创手术通道扩张管3支，螺纹型与光滑型各1支。

18.1、光滑型脊柱微创手术通道扩张管，1支，长度100mm～120mm，内径11.5mm～12.2mm，外径12.5mm～13mm；

18.2、螺纹型脊柱微创手术通道扩张管，1支，头端斜口，长度134mm～139mm，直径10.0mm～12.5mm；

18.3、螺纹型脊柱微创手术通道扩张管，1支，头端平口，长度134mm～139mm，直径10.0mm～12.5mm；

19、配套骨导引针2支，长度350mm～450mm，直径0.7mm～1.5mm；

20、可放置所有器械的器械盒及内镜消毒盒1套。

四.胸腰椎脊柱内镜微创手术系统

1、视向角30°

2、视场角≥80°（需提供注册文件或检测机构报告等证明文件）

3、工作通道直径3.75mm～3.9mm

4、外径6.3mm～6.5mm

5、工作长度180mm～185mm

★6、光学工作距≥25mm （需提供注册文件或检测机构报告等证明文件）

配套脊柱内窥镜微创手术器械1套：

1、软组织扩张器1支，内径≥2.0mm，外经≤5.0mm；长度≤280mm；

2、软组织扩张套筒3支，逐级用，内径5.0mm～6.0mm，外径5.8mm～7.5mm,长度≥200mm；

2.1、套筒1:长度≤220mm ，内径≥5.0mm，外径≤5.8mm

2.2、套筒2:长度≥200mm ，内径≥6.0mm，外径≤7.5mm

2.3、套筒3:长度≥200mm ，内径≥6.5mm，外径≤7.5mm

3、软组织扩张器2支，不同外径各1支，长度225mm～230mm，内径1.25mm，直径6.5mm～7.0mm；

3.1、扩张器1:长度≥225mm，直径≤6.5mm

3.2、扩张器2:长度≥225mm，直径≥7.0mm

4、环锯3支，环锯管轴带有刻度标记，顶端五边形锁扣；并带有操作顺序标识。其中一支可内窥镜下可视操作；

4.1、环锯：长度225mm～230mm，内径5.1mm～6.1mm，外径6.1mm～6.6mm；

4.2、 环锯：长度225mm～230mm，内径6.1mm～6.6mm，外径7.1mm～7.6mm；

4.3、环锯（内窥镜下使用）：长度350mm～355mm，内径2.5mm～2.7mm，外径3.5mm～3.7mm；

5、环锯保护套管2支，顶端双手柄设计，镜外易分辨开口方向，配合环锯使用，产品名称与注册证相同；

5.1、环锯保护套管：长度165mm～175mm，内径6.2mm～7.2mm，外径7.0mm～8.0mm；

5.2、环锯保护套管：长度165mm～175mm，内径7.2mm～8.2mm，外径8.0mm～8.5mm；

6、环锯手柄1支，配套环锯共同使用，T型手柄，高67mm；

7、可视空心钻1支，手柄与管轴一体式设计，长度175mm～178mm，内径6.5mm～6.7mm，外径≥8mm；

8、脊柱微创手术通道扩张管1支，长度155mm～160mm，内径≥8mm，外径≥9.5mm；

9、工作套管1支，鸭舌口或斜口，顶端双手柄设计，带有封帽，长度173mm～178mm，直径6.5mm～7.5mm；

10、内窥镜下用杯状髓核钳1支，长度325mm～330mm，直径2.5mm～2.8mm；

11、内窥镜下使用杯状髓核钳1支，长度325mm～330mm，直径3.0mm～3.5mm；

12、内窥镜下使用勺状髓核钳1支，长度325mm～330mm，直径2.5mm～2.7mm，头端向上弯（40 º~50 º）；

13、内窥镜下使用勺状抓钳1支，钳口带齿，长度325mm～330mm，直径2.5mm～3.5mm，钳口张开角度75°；

14、内窥镜下使用可弯曲抓钳1支，钳口上开，长度325mm～340mm，直径2.5mm～2.7mm，钳口张开角度60°，可弯曲范围20º～70º；

15、内窥镜下使用篮钳1支，钳口为直行，长度325mm～330mm，直径2.5mm～2.7mm；

16、内窥镜下使用篮钳1支，钳口上翘角度范围10º~15º，长度325mm～330mm，直径2.5mm～2.7mm；

17、内窥镜下使用咬骨钳1支，钳口角度55°，长度360mm～365mm，直径3.5mm～3.7mm，可拆卸使用；

18、咬骨钳手柄1支，与咬骨钳配套使用；

19、内窥镜下使用剥离器1套，头端直形和L形各1支，长度310mm～315mm，直径2.5mm～3.0mm；

20、配套骨科用线锯导引器2套，长度150mm～280mm，直径1.2mm～1.5mm；

21、配套骨导引针2支，长度350mm～450mm，直径0.7mm～1.5mm；

22、配套骨锤1支，直径22mm～30mm，长度180mm～240mm，带有缓冲装置；

23、可放置所有器械的器械盒及内镜消毒盒1套，器械盒为双层一体式器械盒；

- 五.脊柱微创后路融合系统工具

- 1、镜下骨刮匙1支，长度≧300mm，直径≧6mm，与配套手柄组装使用；

2、镜下骨凿1支，长度≧300mm，直径≧6mm，与配套手柄组装使用；

3、镜下可变角度刮匙1支，长度≧450mm，直径≧6mm，头端可变角度，尾端带有旋钮调整角度；

4、镜下骨铰刀1支，直径≧6mm，宽度≧7mm，长度≧320mm；

5、镜下骨铰刀1支，直径≧6mm，宽度≧8mm，长度≧320mm；

6、镜下骨铰刀1支，直径≧6mm，宽度≧9mm，长度≧320mm；

7、镜下骨铰刀1支，直径≧6mm，宽度≧10mm，长度≧320mm；

8、镜下骨铰刀1支，直径≧6mm，宽度≧11mm，长度≧320mm；

9、镜下骨铰刀1支，直径≧6mm，宽度≧12mm，长度≧320mm；

10、镜下骨铰刀1支，直径≧6mm，宽度≧13mm，长度≧320mm；

11、骨凿1支，去骨用，直径≧5mm，长度≧415mm

12、镜下骨刮匙1支，直径≧6mm，长度≧300mm，与配套手柄组装使用；

13、镜下骨凿1支，直径≧6.5mm，长度≧380mm；

14、椭圆形脊柱微创手术通道扩张管1支，直径10mm～14.0mm，长度≧135mm；

15、半开口脊柱微创手术通道扩张管1支，直径14mm～15mm，长度≧135mm；

16、T型快装手柄1支，长度≧100mm；

17、镜外细齿空心钻1支，直径10.2mm～11.5mm，长度≧140mm；

18、镜外半齿空心钻1支，直径10.2mm～11.5mm，，长度≧140mm；

19、镜下空心钻1支，外径≧7.0mm，内径≧5.0mm，长度≧300mm；

20、软组织扩张套筒1支，外径≧10mm，内径≧1.5mm，长度≧200mm；

21、套筒1支，外径≧11.5mm，内径≧10.0mm，长度≧150mm；

22、套筒4支，互相配合使用，带有锁扣装置。

23、套筒1支，阶梯斜面，钛合金材质，直径12mm～12.7mm，长度≧120mm；

24、套筒1支，斜面，钛合金材质，直径12mm～12.7mm，长度≧120mm；

25、宽窗工作套筒1支,钛合金材质，直径10.0mm～11.5mm，长度≧134mm；

26、窄窗工作套筒1支，钛合金材质，直径10.0mm～11.5mm，长度≧134mm；

27、后端漏斗方形植骨套件1套，互相配套使用：

28、后端漏斗方形植骨漏斗1支，头端为斜口，内径≧7mm，外径≧8mm，长度≧210mm；

29、植骨用骨凿1支，手柄直行，直径≧6.8mm，长度≧270mm；

30、可放置所有器械的器械盒1个；