医用吊塔系统技术参数

- 一.	吊塔整体要求

- 1、吊塔主体材料要求为高强度铝合金, 圆弧形全封闭式设计，吊塔整体表面无锐角，无螺丝外露, 适合医用洁净环境。

- 2、吊塔内部气体软管为原装进口产品。

- 3、表面采用静电喷涂环保粉末材料工艺，抗菌、耐腐蚀、易消毒和清洗；亚光无眩目感；禁止采用油漆，烤漆等非环保材料工艺。

- 二．吊塔技术配置要求

- 1、吊塔需为复合塔同轴安装设计，专为内镜中心提供专业的气电及设备解决方案。

- 2、机械单臂吊塔配置要求：

- 单臂旋转半径≥900mm，可旋转角度≥340度。

- 设计承重量≥250K。

- 吊塔基座为多边型设计，保证气、电分离的同时，气体终端和电器插座布置于基座左右两侧，以达到方便操作。

- 吊塔基座长度≥1300mm。

- 铝挤一体成型置物平台≥2个，尺寸不小于450mm*550mm，外形美观易清洁、长时间使用不变形。

- 其它配置：新国标电源插座数量*10个，接地端子*2个, 竖网篮*1个, 六类网络接口*2个。

- 气体出口插座：6个，气体出口的种类可根据最终实际需求来确定。

- 吊塔的参数及规格可根据客户需求做相应改变，所以一切以最终图纸确认为准。

- 显示器支架：

- 固定单臂显示器支架与单臂吊塔同轴安装，方便使用及尽可能让手术室天花板布局协调。

- 支架旋转半径≥800mm。

- 支架承重≥30KG，可选择悬挂单显示器或双显示器。

内镜清洗消毒器技术参数

- 适用范围：产品用于对软式内镜的清洗消毒。

- 处理能力：可清洗消毒1条胃肠镜或同时清洗消毒1—2条纤支镜。

- 清洗槽材质：槽体采用PMMA+ABS材质，具有良好的抗老化性能，在紫外线辐射照度≥0.75W/m2/nm@34nm情况下，通过了紫外老化试验。(供货时提供检测报告)

- 槽体密闭：采用全封闭槽体设计，双向密封模式，减少消毒过程中消毒剂气味的泄露，减少医护人员的职业危害。

- 节液槽设计：槽体采用节液状态设计模式，在槽体中部采用岛式设计，单个运行过程清洗液或消毒剂使用量≤9L，节约消毒剂、清洗剂的使用，减少能源的损耗，降低设备运行成本。

- 泄漏测试：设备具有泄漏测试功能，在内镜与清洗消毒器内液体接触前完成泄漏测试，并持续检测，避免液体进入内镜通道造成内镜损坏。清洗前内镜泄露压力≤20kPa，清洗过程中泄露压力≤7kPa，若存在泄露时，机器报警并终止程序。

- 门结构：采用电动推杆作为开关门的驱动装置，当设备门的驱动机构不起作用时，能手动开门。

- 门观察窗：采用钢化玻璃门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况。

- 喷淋清洗；设备顶部设有旋转喷淋装置，喷射水流横向360°+ 纵向360°劲流而出，上下兼顾，大大提升清洗槽内水流覆盖面积，各个位置的边角缝隙全能冲刷到位。

- 进水要求：设备采用双路进水设计，终末漂洗用水与清洗用水分开设置，降低无菌水使用成本。

- 运行流程：清洗流程应符合YY0734.1和GB30689中性能指标的要求，流程应至少包含泄漏测试、冲洗、清洗、漂洗、消毒、终末漂洗和干燥过程。

- 主控制系统：采用工业级智能控制系统，系统稳定性高，适合在恶劣的环境中使用；具有故障自动检测功能，故障直接显示功能，非代码显示。运行过程能实时监控设备的运行的温度、时间、压力等相关参数。

- 彩色触摸屏：采用分辨率≥800*60且尺寸≥7寸高清彩色触摸屏显示，触摸屏位于设备上方，能动态的显示设备各个阶段运行状态消毒剂使用信息，可通过触摸屏显示故障信息。

- 运行程序：预置程序≥6套，程序中需具备晨消程序、自消毒程序及灭菌程序等，满足内镜次日首次使用前的清洗消毒要求、设备自身消毒要求及灭菌灭菌要求。

- 喷淋灌流：设备具有喷淋和灌流两种清洗模式，喷淋清洗可快速对内镜表面、槽体及门盖进行清洗和消毒，灌流对内镜的管腔进行清洗消毒。

- 清洗液加热：设备在具有加热功能，清洗运行时应对清洗液进行加热，加热温度应符合YY0734.1的要求，清洗过程中温度在规定值的0℃—3℃范围之内。

- 吹扫模式：设备清洗消毒流程中不同步骤转换过程时，采用洁净的气体对内镜管腔、腔体和喷壁中的残留液体进行吹扫，拒绝残留水对消毒剂进行稀释，延长消毒剂的使用周期。

- 漂洗效果：使用过氧乙酸消毒液/邻苯二甲醛消毒液进行消毒或灭菌后，漂洗用水经设备过滤器过滤后需氧菌总数＜5CFU/100m1。

- 排水方式：采用泵主动排水，排水时间更快，效率更高，避免了重力排水慢、有残留的缺陷。

- 吹气干燥：终末漂洗完成后，设备可通过压缩气体对内镜进行干燥，干燥气体经≤0.2um高效过滤器过滤，不将微生物污染引入负载。