临时起搏器技术要求

| 单腔起搏模式 | AAI，AOO，VVI和VOO |
| --- | --- |
| 双腔起搏模式 | DDD，DDI，DOO |
| 无起搏疗法 | OOO |
| 其他起搏模式 | 快速心房起搏（RAP）和紧急起搏 |
| 起搏频率 | 30-200ppm |
| 高频起搏 | 80-800ppm |
| 输出幅度 | 心房：0.1-20mA; 心室：0.1-25mA |
| 脉宽 | 心房：1.0ms; 心室：1.5ms |
| AV延迟 | 20-300ms |
| 灵敏度 | 心房：0.4-10mV, ASYNC; 心室：0.8-20mV, ASYNC |
| 不应期 | 心房：150-500ms |
| 电池寿命 | 在频率为70次/分钟并且所有其它参数为正常值时，≥7天 |
| 显示参数 | 心率、心房输出、心室输出、模式、电池状态 |
| 指示灯 | 心房和心室起搏感知指示灯 |
| 暂停键 | 暂停起搏和感知，以查看病人的内在节律 |
| DOO/紧急键 | 按最大的心房和心室输出启动紧急双腔（DOO）起搏 |
| 安全性 | 电除颤保护、静电保护 |
| 其他要求 | 起搏感知状态栏、锁屏、起搏暂停模式、电池取出后持续工作30s、心房追踪自动调整PVARP和AV间期、上限频率、LED背景灯、自动PVARP、时间违规/警告、自动调整、安全模式 |

配置清单 ：

1.包装内含物

临时起搏器与以下物品一起供货：

• 两节碱性电池

• 说明书、合格证