关节置换手术导航定位系统技术参数

- 设备功能：术前利用患者CT图像对患者下肢及双侧髋骨进行三维重建和手术规划；术中，使用光学导航仪定位骨骼的空间位置；截骨/磨削过程中，术者可握持末端装置推动机械臂进行平面截骨、直线磨削。

- 设备用途：与经验证的假体和手术工具联合使用，用于假体和手术工具的导航定位。治疗成人膝/髋关节病变引起的需要进行全膝关节置换手术和全髋关节置换手术（最好具备膝关节单髁置换功能）。

- 设备兼容性：可适配假体植入物品牌≥3家（需提供所投产品的国家药监局注册证附件相关文件佐证）

- 急停控制功能：具有至少1个急停开关按钮

- 机械臂系统

- 机械臂自由度≥6

- 机械臂具备碰撞自动停止保护功能

- 机械臂末端具有电动刀具，无需使用截骨导板或其他形式的辅助截骨工具。（需提供相关佐证材料）

- 导航控制系统

- 导航引导下的设备位置准确度：≤1.0mm

- 显示器数量：≥1个

- 具备全膝，全髋关节置换手术方案术前规划、预览功能。

- 软件基本功能包含： USB 导入、导出患者手术方案、USB 导入CT 的DICOM 数据、新建、导入手术方案。通过获取DICOM数据，进行骨关节的三维重建。

- 膝关节应用

- 全膝关节置换手术规划可实现假体规划：假体选择、截骨参数调整显示功能。

- 具备截骨边界保护范围的编辑功能，可根据需要调整范围大小。

- 截骨位置精度：按照手术规划进行截骨,截骨完成后,实际截骨平面与规划截骨平面的偏差距离≤1mm。

- 截骨角度精度：按照手术规划进行截骨,截骨完成后,实际截骨平面与规划截骨平面的偏差角度≤1°。

- 机械臂自动对位追踪功能：机械臂具备自动对位调整功能，机械臂可快速移动追踪到目标位置。

- 机械臂截骨平面锁定：机械臂运动到截骨位后，可锁定在截骨目标平面，术者可握持动力装置在该平面自由截骨。截骨过程中，显示器可实时显示锯片与骨骼的相对位置。

- 术中可实时显示关节力线及关节间隙数值。

- 截骨安全保护：截骨时，当锯片超过前端距离规划的截骨边界线时，刀具停止摆动。

- 截骨精度保护：截骨时，当锯片前端与截骨目标平面的距离一定范围时，刀具停止摆动。

- 髋关节应用

- 全髋关节置换手术规划可实现假体选择、规划调整、髋臼杯调节、股骨柄调节、对侧解剖结构参考功能。

- 手术入路方式≥2种

- 实时显示机械臂辅助下髋臼杯安装的前倾角度和外展角度

- 具备辅助股骨颈截骨功能。

- 磨削位置偏差保护：磨削过程中，当磨锉前端到达位置边界线时电动铰磨钻停止转动。

- 磨削深度偏差保护：磨削过程中，当磨锉前端到达深度边界线时电动铰磨钻停止转动。

- 具备髋臼假体、股骨假体植入结果，双下肢长度验证功能。