## 心脏微创
技术参数
设备名称：正中切口冠状动脉搭桥手术器械 数量：一批 预算：人民币60万
一、基本要求：
1. 所需器械为国产品牌优先。
2. 投标品牌具有ISO13485质量认证证书，并提供相关材料。
3. 具有国际互认检测机构出具的关于维氏硬度、耐腐蚀及高压蒸汽灭菌的检测报告。
4. 所需手术器械需单一品牌。
5. “*” 标出的规格描述为重要参数。
二、器械技术参数配置要求：
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位
1 | 显微持针钳 | * 精细圆柄弹簧持针钳，碳化钨涂层钳口，7/0缝线，金色涂层锁片，总长230mm，黑色PVD涂层 | 1 | 把
2 | 显微持针钳 | 精细圆柄弹簧持针钳，碳化钨涂层钳口，6/0缝线，金色涂层锁片，总长230mm，黑色PVD涂层 | 1 | 把
3 | 显微镊 | 精细圆柄平台镊，1.0mm钳口，碳化钨涂层钳口，轻型尾部手柄设计，总长230mm，黑色PVD涂层 | 1 | 把
4 | 显微镊 | * 精细圆柄圈镊，直径1.0mm钳口，碳化钨涂层钳口，轻型尾部手柄设计，总长230mm，黑色PVD涂层 | 1 | 把
5 | 显微镊 | 精细圆柄无损伤血管镊，1.2mm，轻型尾部手柄设计，总长210mm，黑色PVD涂层 | 1 | 把
6 | 显微镊 | 精细扁柄近端吻合血管镊，缩窄头1.2mm宽，总长200mm，带定位装置 | 1 | 把
7 | 显微剪 | 精细弹簧圆柄血管角度剪刀，45°刃口，超细刃口设计，总长210mm | 1 | 把
8 | 胸腔心血管外科用剪 | * 超锋利环柄精细剪刀，缩窄头，弯头，总长180mm，黑色DLC涂层手柄 | 1 | 把
9 | 胸腔组织钳 | 无损伤主动脉侧壁钳，小号，钳口25mm，总长200mm | 1 | 把
10 | 胸腔组织钳 | * 无损伤侧壁钳，小号，钳口15mm，总长170mm | 1 | 把
11 | 胸腔组织钳 | 无损伤主动脉阻断钳，60°钳口，长70mm，总长235mm | 1 | 把
12 | 凹凸齿止血夹 | 精细无损伤血管夹，平齿，直头8mm，总长50mm，加持力80g | 1 | 把
13 | 凹凸齿止血夹 | 精细无损伤血管夹，平齿，弯头12mm，总长50mm，加持力80g | 1 | 把
14 | 牵开器 | * 记忆合金可塑形血管探条，头部1.0mm，总长170mm | 1 | 把
15 | 牵开器 | 记忆合金可塑形血管探条，头部1.5mm，总长170mm | 1 | 把
16 | 牵开器 | 记忆合金可塑形血管探条，头部2.0mm，总长170mm | 1 | 把
17 | 胸腔组织钳 | 迷你小号钛夹钳，红色手柄，190mm | 1 | 把
18 | 胸腔组织钳 | 中号钛夹钳，蓝色手柄，190mm | 1 | 把
19 | 吸引管 | 心内吸引器，直径3mm，弯头，长240mm | 1 | 把
20 | 吸引管 | 心内吸引器，直径5mm，弯头，长280mm | 1 | 把
21 | 吸引管 | 心内吸引器，直径3.3mm，45°，180mm | 1 | 把
22 | 吸引管 | 心内吸引器，直径3.3mm，60°，180mm | 1 | 把
23 | 吸引管 | 肝素针头，直径2.5mm，总长48mm | 1 | 把
24 | 吸引管 | 肝素针头，直径2.0mm，总长45mm | 1 | 把
25 | 吸引管 | 两用剥离吸引器，直型，头部孔径1.5mm，总长270mm | 1 | 把
26 | 心脏拉钩 | * 腱索测量尺，测量范围3-30mm，总长340mm | 1 | 把
27 | 胸腔心血管外科用剪 | 超锋利环柄瓣膜强力剪刀，微弯，总长250mm，黑色DLC手柄 | 1 | 把
28 | 显微镊 | 精细无损伤血管镊，头2.8mm，总长240mm | 1 | 把
29 | 心脏拉钩 | 血管手持拉钩，头部9mm，总长240mm | 1 | 把
30 | 心脏拉钩 | 血管手持拉钩，头部11mm，总长240mm | 1 | 把
31 | 心脏拉钩 | 血管手持拉钩，头部13mm，总长240mm | 1 | 把
32 | 心脏拉钩 | 血管手持拉钩，头部15mm，总长240mm | 1 | 把
33 | 心脏拉钩 | 血管手持拉钩，头部18mm，总长240mm | 2 | 把
34 | 心脏拉钩 | * 9mm柔性可塑形片钩，总长203mm | 1 | 把
35 | 心脏拉钩 | 6mm柔性可塑形片钩，总长203mm | 1 | 把
36 | 心脏拉钩 | 13mm柔性可塑形片钩，总长203mm | 2 | 把
37 | 心脏拉钩 | 16mm柔性可塑形片钩，总长203mm | 1 | 把
38 | 剥离器 | 精细冠脉扁平状剥离子，头宽1mm，190mm，不锈钢，#6 | 1 | 把
39 | 脑乳突牵开器 | 双关节乳突自动牵开器，钝头，3x4齿，160mm | 1 | 把
40 | 头戴式便携头灯照明系统 | * 1、头灯有磁吸式、卡扣式、头戴式等多种连接方式； 2、磁吸式；可轻松完成头灯安置在放大镜上的操作，操作便捷，高效，且足够轻盈 3、配备纤薄头罩式头框；可全方位固定、头框柔软、大小可调节、适配各术者头部，佩戴舒适。 4、具有超强的亮度，光斑需均匀柔和， 对医生视力有效的保护，适合精细检查或手术。 5、光源亮度多档可调（≥6档），配备便携开关。 6、 光源寿命≥50000hr。 7、色温：6000k，光强度45000 lux。 8、聚焦光束尺寸(@400mm) 105mm。 9、电池：3.7V, 4800mAh，锂离子电池安全可靠,续航持久.工作时间7-9小时，快速USB C充电，仅需3.5小时即可充满，电池充电次数高达500次以上。 10、重量:轻量级头灯，重量≤27g。 | 1 | 套
41 | 装载盒 | 双层器械盒 | 1 | 把